Szp-242/ZP-108/2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż stacji opisowych

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | Parametry | Warunek graniczny | Potwierdzenie parametru wymaganego TAK/NIE podać wartość/określić/opisać | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - STACJA KLIENCKA DIAGNOSTYCZNA – 3 sztuki |  |  |  |  |
| 1. | Typ: Komputer PC Wymagane jest podanie modelu oraz numeru katalogowego producenta (tzw. Part Number), który umożliwi dokładne sprawdzenie zaoferowanej konfiguracji. | TAK/ podać |  |  |
| 2. | Typ procesora: min. 12-rdzeniowy | TAK/podać |  |  |
| 3. | Częstotliwość procesora (bazowa) nie mniejsza niż 2,7 GHz | TAK/podać |  |  |
| 4. | Pamięć: min. 32 GB RAM | TAK/podać |  |  |
| 5. | Dyski: min. 1x SSD Z Turbo 1TB | TAK/podać |  |  |
| 6. | Dedykowana do medycznych monitorów opisowych karta graficzna umożliwiająca podłączenie 2 monitorów medycznych i opcjonalnie trzeciego monitora do tekstowego opisu badań | TAK/podać |  |  |
| 7. | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. | TAK |  |  |
| 8. | System operacyjny: min. Windows 11 Pro-64-bitowy | TAK/podać |  |  |
| 9. | Klawiatura przewodowa lub bezprzewodowa USB w układzie QWERTY US. | TAK/podać |  |  |
| 10. | Mysz optyczna przewodowa lub bezprzewodowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi. | TAK/podać |  |  |
| - MONITORY DIAGNOSTYCZNE. ZESTAW DWUMONITOROWY – 3 zestawy |  |  |  |  |
| 1. | Monitory medyczne do opisu badań TK – spełniające wszystkie wymagania aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązującego na dzień przed terminem składania ofert. | TAK/podać |  |  |
| 2. | 2 monitory pracujące w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta. | TAK/podać |  |  |
| 3. | Rozdzielczość naturalna: min. 1200 x 1600 | TAK/podać |  |  |
| 4. | Wielkość plamki: min. 0,270 x 0,270 mm | TAK / podać |  |  |
| 5. | Jasność maksymalna: min. 1000 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego wyłączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. | TAK / podać |  |  |
| 6. | Jasność do kalibracji: min. 220 cd/m2 | TAK / podać |  |  |
| 7. | Kontrast panela: min. 1350:1 | TAK / podać |  |  |
| 8. | Wyświetlanie obrazów medycznych w jakości diagnostycznej: w kolorach i odcieniach szarości. | TAK |  |  |
| 9. | Kąt widzenia: min. 178֯ /178 ֯ | TAK / podać |  |  |
| 10. | Kalibracja monitora: wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM | TAK |  |  |
| 11. | Kalibrator: wbudowany kalibrator do kontroli parametrów obrazu | TAK |  |  |
| 12. | Pomiar czasu pracy: wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |  |
| 13. | Złącza min.: dwa złącza sygnałowe DVI-D i DP umożliwiające podłączenie monitora do różnych złącz karty graficznej stacji lekarskiej oraz HUB USB 2-portowy | TAK / podać |  |  |
| 14. | W zestawie kable: zasilający min. 1,5m i połączeniowe 2 x DisplayPort, USB | TAK / podać |  |  |
| 15. | Zasilanie: maksymalny pobór mocy 56W | TAK / podać |  |  |
| 16. | Czujnik mierzący jasność otoczenia (korygujący jasność monitora w zależności od jasności na stanowisku pracy). | TAK |  |  |
| 17. | Czujnik mierzący i stabilizujący jasność podświetlenia matrycy. | TAK |  |  |
| 18. | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD | TAK |  |  |
| 19. | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaniem ekranu | TAK |  |  |
| - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla oferowanych urządzeń, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |  |
| 2. | W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 3. | Gwarancja na wszystkie składowe zestawu min. 36 miesięcy. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
| 4. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 14 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane urządzenie | TAK |  |  |
| 5. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski, w tym monitorów medycznych | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwisowych). Jeśli inne podmioty będą serwisować poszczególne elementy stacji (komputer, monitory medyczne),należy to jednoznacznie określić. |  |  |
| 6. | Zamawiający wymaga ujęcia w kosztorysie zainstalowania systemu syngo.via Client (Zamawiający posiada licencje) | TAK |  |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi.

Zamawiający informuje, że wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w powyższym zestawieniu parametrów. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zestawieniu parametrów technicznych. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.