Kamień Pomorski dn. 24.02.2025r

Odpowiedzi na Pytania z dnia 20.02.2025r

CZĘŚĆ III

*Dotyczy:*

*Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320 t.j. zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP”)*

*pt.: „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. Z o.o.”, nr sprawy ZP/01/2025*

*Pytanie 1*

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Możliwość edycji danych pacjentów i badań diagnostycznych po ich wykonaniu np. w przypadku pomyłki operatora przez okres co najmniej 3 miesięcy.**

Czy Zamawiający dopuści system bez wskazanej funkcjonalności. Tego rodzaju zmiana (modyfikacja danych pacjenta) powinna mieć miejsce z poziomu PACS ze względu na bezpieczeństwo danych.

Prośba o określenie przez Zamawiającego jakie dane miałyby posiadać możliwość edycji z poziomu oprogramowania do dawek w ramach danych pacjenta

Odp. Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

**Pytanie 2**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Oprogramowanie w całości w języku polskim wraz z pomocą kontekstową, bez żadnych ograniczeń w zakresie czasu przechowywania danych**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, w którym niektóre elementy systemu w postaci nazw pól czy kolumn prezentują informację w języku angielskim?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 3**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Zdalne powiadomienia wyznaczonych użytkowników z określanym przez użytkownika interwałem czasowym na wskazane przez Zamawiającego adresy mailowe, o przekroczeniach wartości szpitalnego lub ustawowego poziomu referencyjnego**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości określenia interwału czasowego? Alerty będą komunikowane niezwłocznie po występowaniu przekroczenia wartości szpitalnego lub ustawowego poziomu referencyjnego?

Odp. Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

**Pytanie 4**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Funkcja oceny dawek i ilości ekspozycji w zależności od zmian pracy ze swobodną kreacją przez Zamawiającego czasu trwania poszczególnych zmian.**

Co Zamawiający rozumie przez swobodną kreacją oraz jaki jest zakres wspomnianej kreacji?

 Odp. MOŻLIWOŚĆ KREOWANIA ROŻNYCH DANYCH Z POSIADANYCH ZBIORÓW

Pytanie 5

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Oprogramowanie wyposażone w moduł wspierania i archiwizacji testów podstawowych co najmniej w zakresie aparatów diagnostycznych, monitorów, drukarek.**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie tylko w zakresie testów specjalistycznych?

Czy Zamawiający dopuści bez modułu wspierania i archiwizacji wspomnianej aparatury? Wymagana funkcjonalność preferuje konkretnego dostawcę naruszając tym samym przepisy wolnej konkurencji i dalej uniemożliwia przedstawienie atrakcyjnej oferty Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 6**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Zdalne powiadomienia wyznaczonych użytkowników o konieczność wykonania kolejnego testu jakościowego na wskazane przez Zamawiającego adresy mailowe ze swobodnie określanym przez użytkownika wyprzedzeniem czasowym**

Czy Zamawiający dopuści system też opisanej funkcji? Wymagana funkcjonalność preferuje konkretnego dostawcę naruszając tym samym przepisy wolnej konkurencji i dalej uniemożliwia przedstawienie atrakcyjnej oferty Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

**Pytanie 7**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Automatyczny mailing raportów (min. okresowe zestawienia dla poszczególnych pacjentów, aparatów, procedur, operatorów i stałości kontrolowanych parametrów technicznych) generowanych z określanym przez użytkownika interwałem czasowym i automatycznie przesyłanych na wskazane przez Zamawiającego adresy mailowe. Każdy raport z możliwością swobodnego wyboru zestawu przesyłanych parametrów w zależności od jego destynacji i swobodnym wyborem rodzajów prezentacji danych. (min. wykresy kołowe i słupkowe)**

Co Zamawiający rozumienie przez automatyczny mailing?

Odp. AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE DANYCH DO ZADANYCH ADRESATÓW

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez prezentacji graficznej danych?

Odp Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 8**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Automatyczne określenie dawki w przypadku uszkodzenia miernika DAP lub jego braku w radiografii.**

Czy Zamawiający dopuści system bez wskazanej funkcjonalności?

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie pozwalające na ręczne obliczenie dawki w przypadku uszkodzenia miernika DAP.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 9**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Funkcja oceny ilości aplikowanego jodu ze stosowanych środków kontrastowych z porównaniem tych wartości z limitami określonymi przez Zamawiającego. Funkcja z możliwością swobodnego tworzenia i edycji biblioteki stosowanych środków kontrastowych oraz zawartości w nich jodu. Uwzględnianie ilości zaaplikowanych substancji w raporcie dla pacjenta.**

Czy Zamawiający dopuści system bez opisanej funkcji? Wymagana funkcjonalność preferuje konkretnego dostawcę naruszając tym samym przepisy wolnej konkurencji i dalej uniemożliwia przedstawienie atrakcyjnej oferty Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

**Pytanie 10**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Oprogramowanie z funkcją każdorazowej rejestracji w pamięci (z możliwością odtworzenia w dowolnym momencie) użytkowników wprowadzających wyniki poszczególnych testów podstawowych dla urządzeń podlegających testom**

Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcjonalności? Wymagana funkcjonalność preferuje konkretnego dostawcę naruszając tym samym przepisy wolnej konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

**Pytanie 11**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Oprogramowanie do oceny występowania poszczególnych kategorii narażenia i automatycznego tworzenia odpowiadających im protokołów (co najmniej w zakresie rentgenodiagnostyki i fluoroskopii) zgodnie z wymogami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z opisaną funkcję bez generowanych protokołów a jedynie jako prezentowane naruszenie w systemie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 12**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Oprogramowanie z funkcją automatycznego wyliczania dla obsługiwanych modalności dawki płodowej zależnej od wieku płodu, dla każdej ekspozycji, dla której istnieje narażenie, że diagnozowana pacjentka była w ciąży**

Czy Zamawiający dopuści funkcję bez możliwości określenia wieku płodu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 13**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Licencja bezterminowa z aktualizacją oprogramowania w okresie co najmniej gwarancji np. w przypadku zmiany wymagań KCOR lub zmiany zakresu wymaganych testów w terminie do 14 dni od daty zmiany przepisów. Obsługa oprogramowania z każdego komputera funkcjonującego w sieci szpitalnej bez żadnych ograniczeń ilości jednocześnie działających użytkowników**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostarczenia potencjalnej zmian lub update oprogramowania powyżej 14 dni ze względu na brak możliwość określenia na moment postępowania zakresu potencjalnych zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z terminową licencją z możliwością przedłużenia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie 14**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

**Funkcjonalność: Oprogramowanie wyposażone w moduł wspierania i archiwizacji testów podstawowych co najmniej w zakresie aparatów diagnostycznych, monitorów, drukarek.**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie osobnego oprogramowanie do kontroli jakości aparatury w zakresie wymaganych prawem testów podstawowych kontroli jakości dla urządzeń RTG i urządzeń pomocniczych (min. Monitory). Podane funkcjonalność nie jest związana z monitorowaniem dawki promieniowania jonizującego a na rynku funkcjonują dedykowane oprogramowania wspierające wykonanie testów podstawowych. Tak skonstruowany wymóg narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

**Pytanie 15**

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ, PKT. 8 Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania RTG**

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane oprogramowanie zostanie zainstalowane na infrastrukturze Zamawiającego.

Odp. TAK, ZOSTANIE ZAINSTALOWANE U ZAMAWIAJACEGO