## Arkusz1
POZYCJA 4 - APARAT DO LASEROTERAPII Z SONDĄ PUNKTOWĄ
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE
1. | Sterownik do laseroterapii z sondą punktową | TAK
2. | Sonda do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 808 nm | TAK
3. | Mozliwość podłączenia sond i aplikatorów laserowych: | TAK
1. o mocy 400 mW i długości fali 808nm
2. o mocy 80mW i długości fali 660nm
- regulacja mocy sond i aplikatorów
- tryb emisji: ciągły i impulsowy
4. | Możliwość podłączenia prętów światłowodowych do sond punktowych | TAK
5. | Ilośc gniazd do podłączenia aplikatorów - 3 | TAK
6. | Tryb manualny i programowy | TAK
7. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK
8. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie | TAK
9. | Ilustrowana encyklopedia zabiegowa | TAK
10. | Dawka energii :0,5 J/cm2 – 15 J/cm2 z krokiem regulacji 0,5 J/cm2 | TAK
11. | Regulacja mocy 25%-100% | TAK
12. | Wypełnienie przy pracy impulsowej 10 – 90% z krokiem regulacji 10% | TAK
13. | Ilość programów zabiegowych 57 | TAK
14. | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8 | TAK
15. | Gotowe programy z częstotliwościami Volla 30 | TAK
16. | Edycja nazw programów użytkownika | TAK
17. | Możliwośc automatycznego powtórzenia zabiegu | TAK
18. | Dotykowy Wyświetlacz mieszczący się w zakresie 5 - 7'' | TAK
19. | Zegar zabiegowy 1 sekunda – 100 minut, krok zmienny | TAK
20. | Wtyk blokady drzwi DOOR | TAK
21. | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W | TAK
22. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | TAK
23. | Możliwość pracy na baterii | TAK
24. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | TAK
25 | Instrukcja w języku polskim | TAK
26 | Gwarancja także na sterownik - min. 24 miesiące | TAK
27 | DEKLARACJA ZGODNOIŚCI / CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | TAK