## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.9.1.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do rekonstrukcji tkanek miękkich w obrębie narządu ruchu (system do szycia łękotki, system do rekonstrukcji ACL oraz PCL, system rekonstrukcji tkanek miękkich w obrębie stawu ramiennego), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) dla poz. 1-9 oraz 11 – 19 tabeli: a) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ..................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. c) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów. 2) dla poz. 10 i 20 tabeli: a) dostarczać wyroby w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ....................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium i kontenery spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SYSTEM DO SZYCIA ŁĘKOTKI
1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27 stopni. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową elastyczną igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Dostępne dwa rodzaje rekojeści- zagięta i odwrotnie zagięta. Igła posiada możliwość mechanicznego wygięcia w górnej częsci do 35% a w dolnej części do 80%. W zestawie z rękojeścią wymagany aplikator do doginania igły oraz jednorazowa półkaniula | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalową prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SYSTEM DO REKONSTRUKCJI ACL ORAZ PCL
MOCOWANIE UDOWE (ACL):
4 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych • endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9 mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm- 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany w kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
MOCOWANIE PISZCZELOWE (PCL):
6 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SYSTEM DO REKONSTRUKCJI TKANEK MIĘKKICH W OBRĘBIE STAWU RAMIENNEGO
11 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dźwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Wiertło 1.7 mm lub 1,9 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm lub 1,9 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki miękkie zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kotwica tytanowa sterylna samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,0 mm, zaopatrzona w dwa szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz aplikator jednokrotnego użytku | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kaniule jednorazowe, sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5mm) i długościach od 45 do 90mm (45; 55; 72; 90) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | RAZEM : |  |  | 0 |  |  | 0

## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.9.2.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego syntetycznych implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr: …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail ................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium i kontenery spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płaska poliestrowa tuba o otwartym splocie umożliwiający przerost tkankowy, rozmiar 7mmx 710 mm, pokryta plazmą. Umożliwia zastosowanie różnych metod fiksacji tj. endobutton, crosspin, klamra+skobel, sruba biowchłanialna, śruba interferencyjna. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana, rozmiar: 7/25 mm, 8/25 mm, 9/25mm, 10/25mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM : |  | 0 |  |  | 0

## Zad.3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.3.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego trzpieni rewizyjnych cementowanych i bezcementowych stawu biodrowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu, 2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów, 3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczna na adres e-mail …………………. * lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……………..……… *. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. ( * wypełnia Wykonawca) 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz instrumentaria objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentaria spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień rewizyjny, stalowy, wysocepolerowany, cementowany bezkołnierzowy, z centralizatorem, zwężający się dystalnie, w kształcie klina, posiadający znacznik głębokości osadzenia (- 5 mm, 0 mm, + 5 mm), w 6 długościach od 145,5 mm do 210 mm, posiadający stały kąt szyjki 130 stopni. Trzpień w wersji standard oraz High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki). Stożek 12/14 o zwężonej geometrii w celu maksymalizacji zakresu ruchu przy jednoczesnym wyeliminowaniu kontaktu stożka i panewki. Możliwość implantacji z dojścia mini inwazyjnego. Elementy zestawu: - trzpień - - korek do blokowania kanału kości - - centralizer - | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego, tytanowy (Ti AI6V4), kołnierzowy, niemodularny, prosty, nieanatomiczny, napylony na całej długości hydroksyapatytem, o prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne zwiększające pierwotną stabilizację; w części kielichowej dostosowany do anatomicznej krzywizny przynasady kości udowej; zwężający się dystalnie; występujący w wersji standardowej oraz high offset, w 9 rozmiarach od 180 mm do 230. Kąt szyjki 135 stopni. W części dystalnej trzpień posiada szczeliny adaptujące naturalną krzywiznę kości udowej oraz redukujące objaw „thigh pain”. Stożek trzpienia 12/14 o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki - | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.9.4.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego endoprotez barku urazowych/rekonstrukcyjnych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu, 2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów, 3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres …………...* lub zgłoszenia telefonicznego na numer ………… *. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (* wypełnia Wykonawca) 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby, instrumentaria objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentaria spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Endoproteza barku urazowa/rekonstrukcyja:
| Trzpień ramienny-korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo – trzonowy 135° , możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm i cztery długości trzpienia. Dodatkowo opcja rewizyjna o długości 170 mm. | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| Panewka cementowana w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Panewka posiada znacznik RTG. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Panewka bezcementowa, w rozmiarach od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Opcjonalnie panewka 44 mm rewizyjna. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Główka ramienna wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50, w różnych wysokościach. Każda średnica głowyposiada 2 lub 3 wysokości. | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39 mocowana do panewki bezcementowej za pomocą śruby. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Insert ramienny METAL BACK: fi 36 i fi 39 mm. Wysokość 00, 05, 10, wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wbijany do trzpienia. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| - śruby w opakowaniach sterylnych | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.5
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach z 09.08.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.5.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy substytutu kości gąbczastej, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. *dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………* (* wypełnia Wykonawca) 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany z przynajmniej 60% hydroksyapatytu oraz z przynajmniej 25% trójfosforanu wapnia lub z przynajmniej 95% trójfosforanu wapnia. Wytrzymałość mechaniczna 3-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteokondukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Materiał w formie granulek 1-4 mm o objętościach: - 2-2,5 cm³ lub 5g - 5 cm³ lub 10g - 10 cm³ lub 15g | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany co najmniej w 30% z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia, bez wstępnego mieszania. Opakowanie: 2 x 5 cm³ | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0