## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ nr NZ.261.49.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.49.1.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych, zwanych dalej wyrobami; b) dzierżawa 5 pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilnych z wyrobami wskazanymi w pozycji 23 i 24 tabeli, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz.679) zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźne oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, żeże, przyrząd do przygotowania cytostatyków stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd typu spike/kolec do przygotowywania i pobierania leków w/z worku/a typu Viaflo, z zaworem samozamykającym z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji. Obudowa zaworu przezierna. Ostry kolec, długość robocza 36mm, osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, Całkowita długość przyrządu 90mm. Pakowany a'300. | szt | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia) | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połączeń Luer Lock i Luer Slip, system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Przeźroczysty, z widocznym kanałem przepływu. Objętość wypełnienia max. 0,1ml, przepływ min. 220 ml/min, ilość aktywacji: 100. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylny. | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jałowe igły z filtrem do pobierania leków z ampułek, aby uniknąć pobrania do strzykawki drobinek szkła, op. a’ 100 | op | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor bursztynowy; skalowana co 1ml; pojemność 50ml; objetość wyskalowana 60 ml, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu; nie zawiera PCV i DEHP; podwójne gumowe uszczelnienie tłoka wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu 3 częściowa końcówka luer-lock. | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego typu Medima wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim lub czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce lub owalny, ergonomicznie zaprojektowany kołnierz komory, umożliwiający pewny uchwyt i bezpieczna pracę. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | szt | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka trzyczęściowa 30ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce lub owalny, ergonomicznie zaprojektowany kołnierz komory, umożliwiający pewny uchwyt i bezpieczna pracę. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | szt | 13300 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce lub owalny, ergonomicznie zaprojektowany kołnierz komory, umożliwiający pewny uchwyt i bezpieczna pracę. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | szt | 16500 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce lub owalny, ergonomicznie zaprojektowany kołnierz komory, umożliwiający pewny uchwyt i bezpieczna pracę. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | szt | 65500 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce lub owalny, ergonomicznie zaprojektowany kołnierz komory, umożliwiający pewny uchwyt i bezpieczna pracę. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt | 3700 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Strzykawka do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 3 ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. | szt | 5200 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Łącznik międzystrzykawkowy z podwójnym żeńskim zakończeniem luer lock; do połączenia dwóch strzykawek luer lock; prosty tor przepływu. Kolor zielony. | szt | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Koreczek kombi czerwony, odporny na działanie cytostatyków. | szt | 7900 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytotoksycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt | 85000 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków leków cytotoksycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Długość apratu 43cm. Dren wykonany z poliuretanu o średnicy: (2.9 x 4.1) mm. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową typu Clave. Jeden klips zatrzaskowy umiejscowiony pomiędzy portem do dostrzyknięć a filtrem, drugi klips pomiędzy filtrem a końcem drenu. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (1,2µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięcie powietrza z drenu. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Dren przezroczysty z regulatorem wbudowanym na linii z podwójną skalą dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-200ml/h dla 40%), do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Długość aparatu 43cm. Dren wykonany z poliuretanu o średnicy: (2.9 x 4.1) mm. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową. Jeden klips zatrzaskowy umiejscowiony pomiędzy portem do dostrzyknięć a regulatorem. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (1,2µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięcie powietrza z drenu. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw lub zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych światłoczułych z regulatorem przepływu. Długość zestawu 47 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 2 ,4 ml, zawierający zawór bezigłowy - szczelne, bezpieczne połączenie, zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, posiadający zawór antyzwrotny tzw. back check valve oraz zatyczkę z filtrem zapobiegającym przed wyciekaniem płynu, podłączenie luer - lock. Produkt nie zawierający DEHP i PCV , latexu. Jałowy. Apirogenny. | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Osłona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym lub żółtym, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 12x21cm lub osłona flakonu o poj. 100 ml rozmiar 11 x 19 cm, o poj. 250 ml. Rozmiar 16 x 23 cm. | szt | 7600 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Osłona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym lub żółtym, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm lub osłona flakonu o poj. 500 ml rozmiar 16 x 30 cm, o poj. 1000 ml rozmiar 21 x 30 cm. | szt | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Osłona flakonu lub worka o poj. 3000ml; Rozmiar: 30x50cm, ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym | szt | 7600 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec aparatu po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada testy potwierdzające, że zawór wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym oraz filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzą system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH co zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt | 20850 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 45 stopni do drenu lub pod kątem 90 stopni do drenu zabezpieczone korkami, co ułatwia podłączanie i manipulację krótkich drenów. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt | 12500 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 45 stopni do drenu lub 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu zabezpieczone korkami, co ułatwi podłączenie i manipulację krótkich drenów. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu.Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt | 18800 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt | 63000 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Krótki dren bursztynowy z filtrem 0.2μm (do paklitaxel) do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Czerwony zacisk na drenie. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | szt | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec, długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość przyrządu 72mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 20mm. zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. Pakowany a'300. | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Przyrząd do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek, z filtrem 0,2μm. Produkt bezlateksowy i bez PVC. Filtr powietrza o średnicy porów 0,2 mikrona. Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętość napełniania wstępnego: 0,3ml. Długość: 6,3cm. Pakowany a'40. | szt | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Aparat do podaży cytostatyków trójdrożny z trzema zaworami BCV i ochroną przed światłem (bursztynowy) skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objetościową Infusomat compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymjący powietrze. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren zaopatrzony w zawory zwrotne BCV. Dren wraz z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym). Bez PCV | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Aparat do podaży cytostatyków pięciodrożny z pięcioma zaworami BCV i ochroną przed światłem (bursztynowy) skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objetościową Infusomat compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymjący powietrze. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren zaopatrzony w zawory zwrotne BCV. Dren wraz z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym). Bez PCV | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Dren skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objetościową Infusomat Space Z zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej – umożliwiajacy podanie pełnej dawki leku. Krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa z filtrem 15µm oznaczona nazwą producenta. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0
Tabela 2 Wymagania eksploatacyjno - techniczne dotyczące urządzeń
5 sztuk pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilnych z wyrobami wskazanymi w pozycji 23 i 24 tabeli nr 1 |  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej Dokładność mechaniczna <<±0,5% Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h Masa pompy ok. 1,4 kg Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . Alarm odłączonego czujnika kropli Menu w języku polskim Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. Kabel łączący do centrali przywołania personelu Menu w języku polskim Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
Tabela 3
Lp. | Przedmiot zamówienia – Dzierżawa | Okres dzierżawy (m-ce) |  | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 miesięcy dzierżawy 5 = 3 x 4 |  | Stawka podatku Vat % | Wartość brutto za 24 miesięcy dzierżawy 7 = 5 +6 | Producent/ Nazwa handlowa, typ, model, rok produkcji
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | 5 sztuk pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilnych z wyrobami wskazanymi w pozycji 23 i 24, spełniającymi wymogi określone w tabeli nr 2 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0
Tabela 4
Lp. | Zestawienie |  | Wartość netto |  |  | Stawka podatku Vat % |  | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 - poz. „RAZEM” |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Wartość z tabeli nr 3 - poz. „RAZEM” |  | 0 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  | 0 |  |  |  |  | 0