## opisy
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA
Sposób prawidłowego wyliczenia ceny i wartości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
|  |  | np. Nazwa produktu x 1 op. = 5 szt. |  |  | Iloczyn kolumny 6 i 8 |  | Iloczyn kolumny 5 i 6 | Suma iloczynu kolumn 9 i 8 oraz kolumny 9
1
2
RAZEM:
Wycenę poszczególnych części endoprotez i pozostałych implantów prosimy zamieścić w oddzielnych tabelach pod pakietami. W przypadku zaoferowania wszczepu stanowiącego nierozłączną całość można podać cenę ogólną poszczególnych pozycji pakietu.
Pakiet 1 Endoproteza biodra – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej dł., dostępny w rozmiarach 6,25 mm, 7,5 mm, 8,75 mm, 10 mm, 11,25 mm, 12,5 mm, 13,75 mm, 15 mm, 17,5 mm, 20 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset) x 1 szt. | 60
2 | Trzpień prosty cementowany, wykonany ze stopu tytanowego w co najmniej 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14 w opcji standard i lateralizowanej (offset), z jednym lub kilkoma wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilności x 1 szt. | 5
3 | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm, długości od 97,5 mm do 125 mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. | 1
4 | Trzpień rewizyjny – typ MUTARS RS, wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem, składający się z trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych dł. i śr., a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej x 1 szt. | 1
5 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, prosty na przekroju poprzecznym prostokątny x 1 szt. | 1
6 | Śruba do trzpienia rewizyjnego w różnych dł. x 1 szt. | 1
7 | Element przynasadowy do trzpienia rewizyjnego x 1 szt. | 1
8 | Element szyjkowy do trzpienia rewizyjnego w dwóch dł. x 1 szt. | 1
9 | Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery, z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, opcja równoważna produkowana metodą 3D. Możliwość użycia śrub x 1 szt. | 70
10 | Panewka polietylenowa niskoprofilowa w rozm. od 44 do 58mm, śr. wew. 28 lub 32 mm, ze znacznikiem RTG, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej x 1 szt. | 5
11 | Panewka bezcementowa, rewizyjna z możliwością użycia większej ilości śrub, wykonana w technice 3D x 1 szt. | 2
12 | Panewka dwumobilna, cementowa/bezcementowa, wnętrze panewki polerowane x 1 szt. | 2
13 | Głowa o śr. 28, 32, 36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 4 dł. szyjki x 1 szt. | 65
14 | Głowa ceramiczna o śr. przedstawionych powyżej, 3 dł. szyjki x 1 szt. | 4
15 | Głowa polietylenowa, z wit. E, do panewki dwumobilnej x 1 szt. | 2
16 | Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem x 1 szt. | 50
17 | Wkład ceramiczny pasujący do głów opisanych w poz. 14 x 1 szt. | 1
18 | Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego posiadający otwory umożliwiające użycie śrub w rozm. od 44 do 58 mm co 2 mm x 1 szt. | 1
19 | Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie wypustki i otwory umożliwiające użycie śrub mocujących, wykonany w technice 3D x 1 szt. | 3
20 | Cement kostny (zamiennie cement z gentamycyną) pakowany 1 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych. | 100
21 | Cement kostny (zamiennie cement z gentamycyną) pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych. | 5
22 | Mieszalnik 1 x 80 g , zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 1 strzykawkę i blokadę kanałową dla większej presuryzacji x 1 kompl. | 40
23 | Mieszalnik 2 x 80 g , zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki i blokadę kanałową dla większej presuryzacji x 1 kompl. | 3
24 | Korek do kanału x 1 szt. | 5
25 | Śruby do panewki bezcementowej x 1 szt. | 10
26 | Śruby gąbczaste do koszyków rewizyjnych - (możliwość użycia 6 szt.) x 1 szt. | 10
27 | Taśma tytanowa x 1 szt. | 10
28 | Endoproteza czasowa cementowana biodrowa z gentamycyną / bez antybiotyku x 1 szt. | 2
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium w komplecie, w kontenerach nie wymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego.Ostrze do piły do każdego zabiegu, napęd na czas trwania umowy (piła, wiertarka). Zestaw do endoprotezy biodra na stałe na Bloku Opercyjnym na czas trwania umowy. Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze od złoszenia przez Zamawiającego.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ostrzy do piły w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Pakiet 2 Endoproteza kolana i innych stawów – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Endoproteza hipoalergiczna cementowa stawu kolanowego - modularna zatrzaskowa 1. Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w 5 rozm., z wyciętym i zachowanym PCL. 2. Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozm. pokryta okładziną ceramiczną, opcjonalnie anatomiczna. Mocowanie obu części cementowo. 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform , opcjonalnie fixt bearing w przynajmniej 5 grubościach, z wyciętym i zachowanym PCL. Możliwość zastosowania implantu rzepki cementowej. 4. Cement kostny/ cement z gentamycyną) pakowany 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. 5. Mieszalnik do mieszania próżniowego 1 x 80 g | 50
2 | Endoproteza hipoalergiczna bezcementowa stawu kolanowego- modularna rotacyjna 1. Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w 5 rozm. 2. Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozm. pokryta okładziną ceramiczną, 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach. Mocowanie obu części typu press-fit | 3
3 | Endoproteza hipoalergiczna rewizyjna stawu kolanowego: 1. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo pokryty w całości okładziną ceramiczną w przynajmniej 5 rozm. w opcji tylnostabilizowanej lub z zachowaniem PCL. 2. Element piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu CoCrMo w całości pokryty okładziną ceramiczną w przynajmniej 5 rozm., powierzchnia plateau wysoce wygładzona umożliwiająca ruch rotating. 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform o dużym stopniu przylegania do części udowej w co najmniej 5 wys. dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL. 4. Trzpień przedłużający uniwersalny, stosowany do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu udowego w 3 dł. w przynajmniej 3 grubościach dla każdej dł. 5. Trzpień przedłużający uniwersalny, stosowany do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu piszczelowego w 3 dł. w przynajmniej 3 grubościach dla każdej dł., możliwość użycia trzpienia z offsetem. 6. Adapter trzpienia z możliwością użycia offsetu. 7. Podkładki tytanowe udowe. 8. Podkładki tytanowe piszczelowe. 9. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2 x 40 g o średniej gęstości. 10. Mieszalnik do mieszania próżniowego 2 x 80 g. 11. Tuleja piszczelowa wykonana w tech. 3D. 12 Tuleja udowa wykonana w tech. 3D. | 5
4 | Endoproteza połowicza hipoalergiczna cementowana i bezcementowa stawu kolanowego – modularna: 1. Część udowa uniwersalna ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną (wersja cementowa/bezcement.). 2. Część piszczelowa uniwersalna ze stopu j.w. pokryta okładziną j.w. (wersja cementowa/bezcementowa). 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach. 4. cement 1 x 40 g z gentamycyną. Mocowanie obu części typu Press- fit lub cementowo | 1
5 | Implant czasowy kolana cementowany z gentamycyną x 1 szt. | 2
6 | Implant rzepki – polietylenowy w 4 rozm., możliwość mocowania cementowego i bezcementowego x 1 szt. | 3
7 | Endoproteza hipoalergiczna stawu skokowego typu mobile bearing: 1. Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w przynajmniej 4 rozm., mocowany bezcementowo, posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące pokryte okładziną ceramiczną TiN. 2. Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w przynajmniej 3 rozm., mocowany bezcementowo, pokryty okładziną ceramiczną TiN. 3. Wkład polietylenowy w grubościach od 5-8 mm dla każdego rozmiaru | 1
8 | Endoproteza cementowana st. barkowego- modularna: 1. Trzpień w dł. 90 i 120 mm o grubościach 6, 8, 10, 12 mm, składający się z części przynasadowej oraz elementu przedłużającego w dł. 5; 7,5; 10 mm – umożliwiającego właściwe dopasowanie dł. oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. 2. Element głowy ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną o średnicy 44, 47, 50 i 53 mm w grubościach 14, 17, 20 mm. Ekscentryczny, umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. 3. Element szyjkowy. 4. Śruba łącząca. 5. Panewka PE. 6. Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. | 1
9 | Endoproteza odwrócona st. barkowego cementowana - modularna: 1. Trzpień w dł. 90 i 120 mm o grubościach 6, 8, 10, 12 mm, składający się z części przynasadowej oraz elementu przedłużającego w dł. 5; 7,5; 10 mm – umożliwiającego właściwe dopasowanie dł. oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. 2. Element odwróconej głowy wykonany z pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcania do panewki stawu barkowego oraz kulistej głowy polietylenowej mocowanej zatrzaskowo do pierścienia. 3. Odwrócona panewka wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną mocowana do trzpienia. 4.Głowa PE. 5. Taca panewkowa. 6. Element szyjkowy. 7. Śruba łącząca. 8. Śruby panewkowe. 9. Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. | 1
10 | Endoproteza stawu łokciowego: 1. Element łokciowy anatomiczny (prawy/lewy), w mini. 3 rozm. 2. Element ramienny anatomiczny (prawy/lewy) z walcem polietylenowym umocowanym za pomocą bolca pokrytego okładziną ceramiczną w min. 4 rozm. 3. Obręcz zapewniająca związanie endoprotezy. 4. Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. | 1
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium w komplecie, w kontenerach nie wymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego, wraz z napędem (piła, wiertarka). Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze od złoszenia przez Zamawiającego.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ostrzy do piły w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Pakiet 3 Endoprotezy kolana – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/zestawów | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. zaproponowane przez Oferenta | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowana modularna. Element udowy cementowany CR/CS i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron. | 70
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. | 70
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji CR lub PS, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 8, 10, 12,5 i 15mm. | 1
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 w wysokościach 8, 10, 12.5, 15, 17.5. | 70
5 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego. Rozmiary 2, 2,5, 3, 4, 5. W wysokościach 10, 12.5, 15, 17.5, 20mm. | 1
6 | Implant rzepki cementowany, owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41mm. | 2
7 | Endoproteza pierwotna FB i RP stawu kolanowego. Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | 9
8 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | 9
9 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | 1
10 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | 9
11 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze w rozmiarze elementu udowego zachowująca optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | 1
12 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W opcji owalny i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. | 1
13 | Endoproteza rewizyjna całkowita stawu kolanowego x 1 komplet (wymagany opis z wyceną wszystkich elementów pod pakietem). | 2
14 | Cement niskiej gęstości z antybiotykiem lub bez, 20g lub 40g. | 80
15 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu. | 80
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby sztuk/zestawów
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium w komplecie, w kontenerach nie wymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego.Ostrze do piły do każdego zabiegu, napęd na czas trwania umowy (piła, wiertarka). Zestaw do endoprotezy kolana na stałe na Bloku Opercyjnym na czas trwania umowy. Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze od złoszenia przez Zamawiającego.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ostrzy do piły w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Pakiet 4 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/zestawów | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. zaproponowane przez Oferenta | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym wykonany z tytanu. Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, system oparty na prętach o średnicach 5,5mm, system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym. Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka. Śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby, średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt, na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji. Narzędzia w metalowym kontenerze umożliwiającym ich sterylizację. Zestaw kompatybilny z systemem do nawigacji śródoperacyjnej. Zestaw złożony z: 4 śrub transpedikularnych, 4 blokerów, 2 prętów i 1 łącznika poprzecznego | 8
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby sztuk/zestawów
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium w komplecie. Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze od złoszenia przez Zamawiającego.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Pakiet 5 Implanty ortopedyczne I – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/zestawów | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. zaproponowane przez Oferenta | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, profil 1.4mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk | 1
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk | 1
3 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
4 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5mm dł. 4-20 mm; średnica 2.0mm dł. 6-30mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 4
5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2mm, pod druty Kirschnera 0.8mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30mm, skok co 1mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2mm oraz średnica 3.0mm, pod druty Kirschnera 1.1mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
6 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | 1
7 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0mm, pod druty Kirschnera 1.6mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70mm, skok co 2 i 5mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70mm, skok co 2 i 5mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70mm, skok co 2 i 5mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby sztuk/zestawów
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium w komplecie. Zestaw do śrub z pozycji 3 i 5 na stałe na Bloku Opercyjnym na czas trwania umowy. Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze od złoszenia przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu instrumentarium w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Zamawiający oraz Dostawca zobowiązują się do utworzenia Magazynu implantów zwanego dalej „Magazynem”, przy czym koszt utworzenia i utrzymywania Magazynu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej. Ponadto Strony ustalają, że: 1) miejscem utworzenia Magazynu będzie blok operacyjny Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie. Termin utworzenia magazynu - najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy, w godzinach 7.30-14.00; 2) Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania towarów znajdujących się w utworzonym magazynie, począwszy od towarów o najkrótszym terminie przydatności do użycia; 3) osobą nadzorująca magazyn i upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Dostawcy jest Pani Jolanta Obrochta, nr tel. 12 68 76 513, fax 12 68 76 511, e-mail blok.operacyjny@dietl.krakow.pl 4) przyjęcie Przedmiotu przechowania (towaru) dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy; 5) Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania towaru tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym; 6) Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia towaru; 7) Dostawca może odebrać towar z Magazynu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru; 8) Dostawca może dokonać spisu z natury towaru będącego w Magazynie u Zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków jego przechowywania po uzgodnieniu szczegółowego terminu z Zamawiającym. 9) Dostawca zobowiązuje się do stałego utrzymania stanu magazynowego towaru ujętego w załączniku nr 1 w ilości zgodnej z warunkami określonymi w załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy - o ile nie zostanie inaczej uzgodnione z Zamawiającym. Dostawca jest właścicielem wyrobów znajdujących się w Magazynie do momentu ich wykorzystania przez Zamawiającego.
Dostawca zobowiązuje się do stałego utrzymania stanu magazynowegotowaru ujętego w: - poz. 3 w ilości: 1 zestaw - poz. 5 w ilości: 1 zestaw , - poz. 6 w ilości: 1 zestaw
Pakiet 6 Implanty ortopedyczne II – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/zestawów | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. zaproponowane przez Oferenta | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Wersja prawa/lewa. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarach 6-12 otworowej, posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki oraz 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Wykonane z tytanu. | 1
2 | Płytka okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarze 42mm. Płyta posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca poprzeczne otwory do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Wykonane z tytanu. | 1
3 | Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy, wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu. Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm. Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx. Instrumentarium wyposażone w obcinak linki zapewniający cięcie wewnątrz korpusu zacisku, co eliminuje kontakt postrzępionej końcówki linki z tkankami okołoszczepowymi i ich podrażnienie. Instrumentarium wyposażone w naciągacz umożliwiający obsługę jedną ręką, typu pistoletowego, z mechanizmem zapadkowym, z pomocniczym dynamometrycznym ustawieniem siły naciągu linki. Instrumentarium wyposażone w przewlekacze oraz w klucz dynamometryczny do blokowania zacisku śrubowego linki. | 2
4 | Płytka kształtowa do artrodezy stawu skokowego, zakładana od strony przedniobocznej; bocznej, tylnej lub przedniej. Wersja prawa lub lewa, wersja przednia - jedna uniwersalna. Płytka występuje w rozmiarach 1÷4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane, w płytkach dłuższych niż 1 otworowa, maksymalnie 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej w zleżności od rodzaju 2, 5, 7 lub 11 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. 1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości, zapewniający kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca co najmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki oraz 1 lub 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kości. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Do kompresji stawu wkręty stożkowe 5,4mm z częściowym gwintem. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | 1
5 | Wkręt korowy blokowany o średnicy 5mm w rozmiarach 16 – 95mm, gniazdo TORX; materiał stop tytanu. | 35
6 | Wkręt korowy o średnicy 4,5mm w rozmiarach 20-95mm, gniazdo TORX; materiał stop tytanu. | 20
7 | Wkręt oporowy blokowany w rozmiarze 8mm, gniazdo TORX; materiał - stop tytanu. | 1
8 | Wkręt do cerklarzu blokowany, max średnica drutu 1,5mm; materiał - stop tytanu. | 2
9 | Wkręty stożkowe 5,4mm z częściowym gwintem. | 1
10 | Wkręt blokowany samogwintujący, zmiennokątowy 5,0mm, w rozmiarach 16-110mm gniazdo TORX. Zakres zmiany kąta blokowania wkręta ±15°. Materiał - stop kobaltu. | 1
11 | Śruby Herberta kaniulowane, kompresyjne, średnica głowy 4mm, średnica trzpienia 3mm, dł. 12 - 40mm ze skokiem co 2mm. Z gniazdem typu TORX pod wkretak T10. Materiał - stop tytanu. | 4
12 | Śruby Herberta kaniulowane, kompresyjne, średnica głowy 5mm, średnica trzpienia 4mm, dł. 20 - 50mm ze skokiem co 2mm. Z gniazdem typu TORX pod wkretak T10. Materiał - stop tytanu. | 4
13 | Wkręty kanulowane do korekcji pierwszej kości śródstopia ze zmienną średnicą gwintu na dł. wkręta i z płynnym przejściem z cz. dalszej do bliższej. Dostępne w 2 rozmiarach: 1) o średnicy gwintu 3mm w cz. dalszej i 4,2mm w cz. bliższej, z kaniulą pod drut prowadzący 1,0mm; 2) o średnicy gwintu 4mm w cz. dalszej i 5,0mm w cz. bliższej, z kaniulą pod drut prowadzący 1,5mm. Dł. wkrętów 30 - 60mm ze skokiem co 2 mm. Zacięcia samogwintujące w cz. dalszej i bliższej. Ścięcie 40-60 stopni w cz. bliższej, umożliwiające całkowite zagłębienie wkręta w kości. Gniazdo typu zmodyfikowany TORXz dedykowanym wkrętakiem. Celownik do przeskórnej met. małoinwazyjnej z regulacją kąta ustawienia wkrętów oraz umożliwiają równoległe ich wprowadzenie. | 8
14 | Wkręt kaniulowany kompresyjny o dł. 20 - 60mm ze skokiem co 2mm oraz 60 - 110mm ze skokiem co 5 mm. Otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 1,6mm. Cz. bliższa o dł. 6 - 22mm z gwintem o srednicy 4,5mm i skokiem 1,75mm, a dalsza z gwintem dwukrotnym o srednicy 5mm i skokiem 1,8mm. Wkręt z zacięciami samogwintującymi ułatwijącymi wprowadzenie do kosci i gniazdem typu TORX 15. Wykonany ze stali i tytanu, barwiony na kolor złoty. | 3
15 | Wkręt kaniulowany kompresyjny o dł. 30 - 60mm ze skokiem co 2mm oraz 60 - 110mm ze skokiem co 5 mm. Otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 1,6mm. Cz. bliższa o dł. 12 - 44mm z gwintem o srednicy 4,5mm i skokiem 1,75mm, a dalsza z gwintem dwukrotnym o srednicy 5mm i skokiem 1,8mm. Wkręt z zacięciami samogwintującymi ułatwijącymi wprowadzenie do kosci i gniazdem typu TORX 15. Wykonany ze stali i tytanu, barwiony na kolor złoty. | 3
16 | Wkręt kaniulowany kompresyjny o dł. 30 - 150mm ze skokiem co 5mm. Otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 2,5mm. Cz. bliższa o dł. 16mm z gwintem o średnicy 6,5mm i skokiem 2,75mm, a dalsza z gwintem dwukrotnym o srednicy 7,5mm i skokiem 2,5mm. Wkręt z zacięciami samogwintującymi ułatwijącymi wprowadzenie do kosci i gniazdem typu TORX 25. Wykonany ze stali i tytanu, barwiony na kolor złoty. | 3
17 | Wkręt kaniulowany kompresyjny o dł. 45 - 150mm ze skokiem co 5mm. Otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 2,5mm. Cz. bliższa o dł. 32mm z gwintem o średnicy 6,5mm i skokiem 2,75mm, a dalsza z gwintem dwukrotnym o srednicy 7,5mm i skokiem 2,5mm. Wkręt z zacięciami samogwintującymi ułatwijącymi wprowadzenie do kosci i gniazdem typu TORX 25. Wykonany ze stali i tytanu, barwiony na kolor złoty. | 3
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby sztuk/zestawów
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium w komplecie,. Zestaw do do złamań okoloprotezowych na stałe na Bloku Opercyjnym na czas trwania umowy. Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze od złoszenia przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu instrumentarium w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Pakiet 7 Implanty ortopedyczne III – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego oparta na kwasie hialuronowym. Membrana o trójwymiarowej strukturze umożliwiającej osadzanie się wewnątrz niej tzw. MSC (Mesenchymal Stromal Cell ) - komórek zrębu szpiku, wśród nich komórek macierzystych.Prosta aplikacja nie wymagająca dodatkowego mocowania za pomocą kleju tkankowego lub doszywania szwami chirurgicznymi. Membrana elastyczna, dająca się z łatwością domodelować do kształtu pokrywanego nią ubytku. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość co najmniej 2 mm. | 3
2 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci granulek 1-4 mm i objętości 5 cm³ x 1 szt. | 5
3 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci granulek 1-4 mm i objętości 10cm³ x 1 szt. | 7
4 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci granulek 1-4 mm i objętości 15 cm³ x 1 szt. | 5
5 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci granulek 1-4 mm i objętości 20cm³ x 1 szt. | 5
6 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci bloczka 10x10x20 mm x 1 szt. | 3
7 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci bloczka 10x20x30 mm x 1 szt. | 3
10 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci klina 15x20x8x6 mm x 1 szt. | 1
11 | Syntetyczny substytut kostny z połączenia 60%hydroxyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci klina 15x20x10x8 mm x 1 szt. | 1
12 | Zestaw do otrzymywania osocza bogatopłytkowego z możliwością podania dokanałowego. Zestaw podwójny otwarty, złożony z: 2 probówek podciśnieniowych do pobrania ok. 11 ml krwi obwodowej każda, z barierą żelową, substancją zapobiegającą krzepnięciu np.cytrynian, 2 tłoki z filtrem, 2 zestawów do pobrania krwi, 2 kaniul 18Gx100 mm, 2 strzykawek po 10 ml. Zestaw pozwalający na uzyskanie 4-7 ml osocza bogatopłytkowego z ok. 20 ml krwi. Możliwość wykorzystania u 2 pacjentów. Czas przygotowania ok. 15 min. Wirówka dostarczana do każdego zabiegu, płatność po wykorzystaniu całego zestawu. | 5
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu instrumentarium w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia. Zamawiający wymaga utworzenia banku na Bloku Operacyjnym dla wszystkich pozycji.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.
Pakiet 8 Implanty ortopedyczne IV – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE, z wstępnie zawiązanym przesuwnym węzłem w osłonie szwu implantu. Igły z implantami w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji, z umieszczonym w rękojeści pokrętłem do implantacji umożliwiającym jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant z zintegrowanym ogranicznikiem głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | 10
2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powodujące wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 10
3 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powodujące wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | 5
4 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły, w kształcie kapelusza, tytanowy, w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 5
5 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary śruby: dł. 25mm, 30mm i 35mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm). Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 5
6 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem. Jednorazowy zestaw umożliwiający założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 2
7 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki, przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 10
8 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z posiadanym przez Szpital urządzeniem „Scorpion”. | 10
9 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm i szer. 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powodujące wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szer. 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igłą prostą o dł. 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | 2
10 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o dł. 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej dł. do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie dł. pętli powodujące wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o dł. 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | 2
11 | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak umożliwiający minimalnie inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8mm, 9mm, 10mm i 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: 1. ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem; 2. przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | 2
12 | Drut wiercący z miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4mm. Pakowany sterylnie. | 10
13 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4mm i dł. 311mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 10
14 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w dł. 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie. | 5
15 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szer. 2mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Dł. robocza taśmy 18cm. | 5
16 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szer. 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Dł. robocza taśmy 18cm. | 5
17 | Zestaw do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową, o składzie: a) Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T, dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powodująca zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby- czterema w części bliższej osteotomii i trzema w części dystalnej. Płyta o możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt. b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”. Dostępne w średnicy 5mm i dł. od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm, w przedziale dł. od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem dł. co 5mm. Śruby niesterylne lub sterylne – 7 szt. c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”. Dostępne w średnicy 4,5mm w długości od 24mm do 52mm ze skokiem co 4mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne. – 1 szt. | 2
18 | Zestaw do osteotomii udowej o składzie: a) Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG jako delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby-czterema w części bliższej osteotomii i czterema w części dystalnej. Płyta dająca możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt. b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”. Dostępne w średnicy 5mm w dł. od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2mm, w przedziale dł. od 16mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5mm. Śruby niesterylne lub sterylne. – 8 szt. c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”. Dostępne w średnicy 4,5mm w dł. od 24mm do 52mm ze skokiem co 4mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne. – 1 szt. d) Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2,4mm i dł. 216mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. – 2 szt. | 1
19 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2,4mm i dł. 216mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 1
20 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenia do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrza shavera 4 mm x 13 cm (1 szt.), kaniuli z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera. | 1
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu instrumentarium w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia. Zamawiający wymaga utworzenia banku na Bloku Operacyjnym dla wszystkich pozycji.
Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę instrumentarium. Wydanie instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczanego przez Dostawcę na Blok operacyjny.