Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Zestaw do procedury mini PCNL – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2025

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wielorazowy zestaw do procedury mini PCNL z aktywnym zasysaniem złogów |  |  |
|  | Nefroskop o średnicy 11 Fr. – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kąt patrzenia 0° | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza min. 330-340 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy optyki operacyjnej min. 6 Fr | TAK, podać |  |
|  | Optyki wyposażone w metalowe kraniki, oraz metalowe złącze typu Luer-Lock. | TAK, podać |  |
|  | Niskotemperaturowa sterylizacja optyk operacyjnych w tlenku etylenu lub plaźmie. | TAK, podać |  |
|  | Wielorazowy adapter ssący w kształcie litery Y. Wyposażony w boczny kanał służący do kontroli i mocy zasysania pozostałości złogów. – 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Zestaw uszczelek – 2 kpl | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz operacyjny 18 Fr. okrągły o dł. roboczej 180 mm, obrotowy, z obturatorem/dylatatorem jednostopniowym. Płaszcz musi być kompatybilny z adapterem ssącym. – 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Adapter fiksujący włókno światłowodowe. Montowany na złącze Luer-Lock kanału roboczego. – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik na odessane złogi - 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Światłowód średnica wiązki 2,5 mm, dł. 2,3 m z wymiennym odkręcanym adapterem po stronie źródła światła oraz odkręcanym adapterem po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap- 2szt | TAK, podać |  |
|  | Kosz do sterylizacji i przechowywania zestawu – perforowany , z zamykaną pokrywą, wymiary zewn.: 538x117x250mm, kosz wyposażony w silikonową matę z wypustkami , zapobiegającą przesuwaniu się narzędzi oraz mały, zamykany perforowany koszyczek na drobne elementy , wymiary zewn. 128x40x121mm - 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Perystaltyczna pompa ssąco-płucząca. – 1 szt | TAK, podać |  |
|  | Regulowany zakres przepływu w przedziale 0-2200 ml/min. | TAK, podać |  |
|  | Regulowany zakres ciśnienia w przedziale 0-250 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie 10-500 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzny autoklawowalny czujnik ciśnienia – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw wielorazowych autoklawowalnych drenów do pompy do ssania i płukania – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Brak ograniczeń w ilości użyć drenów | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty