Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz parametrów technicznych i funkcji użytkowych dla Pakietu nr 1

| Nazwa urządzenia: | Respirator noworodkowo - pediatryczny z wentylacją oscylacyjną wysokiej częstotliwości – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Nazwa / model oferowanego urządzenia (wpisać): |  |
| Producent (wpisać): |  |
| Rok produkcji (wpisać): |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów TAK/NIE(opisać): |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 4. | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | TAK |  |
| 5. Zasilanie |
| 5.1 | 230V, 50/60 Hz (zasilacz wbudowany w aparat) | TAK |  |
| 5.2 | 24 VDC | TAK |  |
| 5.3 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 150 minut pracy – we wszystkich trybach pracy (z trybem HFO włącznie) | TAK |  |
| 5.4 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar | TAK |  |
| 6. | Pobór mocy - max. 120 W | TAK |  |
| 7. | Wymiary maksymalne: 33 x 40 x 55 cm | TAK |  |
| 8. | Waga respiratora – bez podstawy max. 24 kg | TAK |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
| 10. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | TAK |  |
| 12. | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) | TAK |  |
| 13. | Wbudowany port nebulizatora | TAK |  |
| 14. | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | TAK |  |
| METODY WENTYLACJI |
| 1. | HFO | TAK |  |
| 2. | HFO+CMV | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3. | Automatyczne westchnienia w trybie HFO | TAK |  |
| 4. | nHFO w trybie nieinwazyjnym | TAK |  |
| 5. | CMV | TAK |  |
| 6. | SIMV | TAK |  |
| 7. | PTV lub SIPPV | TAK |  |
| 8. | NIPPV | TAK |  |
| 9. | nCPAP | TAK |  |
| 10. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | TAK |  |
| 11. | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | TAK |  |
| 12. | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | TAK |  |
| 13. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 14. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | TAK |  |
| 15. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 45% | TAK |  |
| 16. | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT | TAK |  |
| 17. | Wdech manualny | TAK |  |
| 18. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |  |
| 19. | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 20. | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia” (nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta). | TAK |  |
| 21. | Możliwość łączenia aparatu z monitorami pacjenta, umożliwiając wyświetlanie danych respiratora na ekranie monitora | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 250 ml | TAK |  |
| 3. | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 2 s | TAK |  |
| 4. | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
| 5. | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
| 6. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 7. | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | TAK |  |
| 7.1 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |  |
| 8. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | TAK |  |
| 9. | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | TAK |  |
| OSCYLACJE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - HFO / nHFO |
| 1 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz | TAK |  |
| 2 | Ciśnienia DP min. od 4 do 160 mbar | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar | TAK |  |
| 4 | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar | TAK |  |
| 6 | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. | TAK |  |
| 7 | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 140 odd/min. | TAK |  |
| 8 | Możliwość „nałożenia” oscylacji na wentylację konwencjonalną CMV zarówno na cały cykl jak i tylko na fazę wydechową | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 8.1 | PEEP min 0-30 mbar dla trybu HFO+CMV | TAK |  |
| 8.2 | PIP min. 0-65 mbar dla trybu HFO+CMV | TAK |  |
| 8.3 | Pauza oscylacji dla trybu HFO+CMV | TAK |  |
| MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | TAK |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | TAK |  |
| 3 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 7 dni | TAK |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 5 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 6 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 7 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie wdechowe (PIP) | TAK |  |
| 9. | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | TAK |  |
| 10. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | TAK |  |
| 11. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 12. | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 13. | Przeciek | TAK |  |
| 14. | I:E lub Tinsp. | TAK |  |
| 15. | Podatność (C) | TAK |  |
| 16. | Oporność (R) | TAK |  |
| 17. | C20/C | TAK |  |
| 18. | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 19. | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 20. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |  |
| 21. | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK |  |
| 22. | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | TAK |  |
| 23. | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 24. | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o pomiar Et CO2 | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |
| ALARMY |
| 1. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 2. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
| 3. | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 4. | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 5. | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 6. | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 7. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 8. | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 9. | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 10. | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | TAK |  |
| 11. | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1. | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m dren ciśnieniowy dł. 1,8 m, rozłączny z połączeniem typu Luer zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP porty do podaży i pomiaru NO restryktor przepływu komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m 4 klipsy | TAK 3 szt. |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK 6 szt. |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |
| 7. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | TAK 3 szt. |  |
| 8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK po 3 z każdego rozmiaru |  |
| 9. | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |
| 10. | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | TAK 6 szt. różnych rozmiarów |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

- W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający odrzuci ofertę.

- W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

/miejscowość i data  /

/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/