## Arkusz1
Aparat do resuscytacji noworodka
LP. | Opis parametrów | Kryteria
1. | Aparat przeznaczony do resuscytacji manualnej noworodka, zapewniający skuteczną i bezpieczną wentylację, łatwy w użyciu. | TAK
2. | Regulacja ustawienia szczytowego ciśnienia wdechowego PIP (max. 80 cm H2O) | TAK
3. | Precyzyjna regulacja ustawienia ciśnienia końcowo wydechowego PEEP | TAK
| (do 8 cm H2O) | TAK
4. | Wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych, pozwalający na stałą kontrolę szczelności maski. | TAK
5. | Aparat ze zdolnością przyjmowania i dostarczania tlenu o stężeniu 21 % do 100 %. | TAK
6. | Aparat ze zdolnością zamontowania zastawki PEEP do maski lub rurki intubacyjnej. | TAK
7. | Aparat z możliwością zamontowania do szyny/prowadnicy przy inkubatorze lub spełnia funkcję przenośnego resuscytatora. | TAK
8. | Aparat wyposażony w: dren doprowadzający gaz do noworodka, maseczkę dla noworodków – 2 sztuki, płucko testowe, uchwyt na maskę z zastawką PEEP, dren doprowadzający gaz do urządzenia. | TAK