## ZADANIE
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.11.2024
Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANACH
FORMULARZ CENOWO TECHNICZNY 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł do biopsji gruboigłowej oraz biopsji wspomaganej próżnią wraz z elementami zużywalnymi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …............... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą Stereotaksji. Igła do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią o rozmiarze 7G i 10G. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszcz ący przynajmniej 15 wycinków, funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, ostrze w kształcie trokara. Mozliwość stosowania tej samej igły do biopsji pod kontrolą USG i Stereotaksji. Możliwosć podania środka anestetycznego oraz znacznika tkankowego w trakcie zabiegu. | szt | 200
2. | Zestaw drenów ssąco-płuczących, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego | szt | 100
3. | Jednorazowy pojemnik wymienny na treść po płukaniu bioptatu | szt | 100
4. | Marker tkanki piersiowej jałowy przyrząd jednorazowego użytku, składającym się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepianego zacisku markera tkankowego z alkoholem poliwinylowym (PVA). Przedni i tylny przycisk spustowy są oznaczone kolorami zgodnie z kształtem markera (np. niebieski = wstążka, żółty = skrzydełko, różowy = spirala, czerwony = serce, fioletowy = żyła). Igła wprowadzająca ma oznaczenia w odstępach co 1 cm i wzmocnienie dla obrazu USG na dystalnej końcówce, ułatwiające umieszczenie igły. Marker tkankowy umieszczony w dystalnym zakończeniu igły wprowadzającej jest wykonany z tytanu, stopu Inconel™ 625 lub BioDur™ 108 i zawiera kuleczki polimeru PVA splecione z markerem w celu poprawienia jego widoczności na obrazie USG. Polimer nie jest wchłanialny | szt | 100
5. | Znaczniki tkankowe do igieł 7G,10G | szt | 100
6. | Pistolet do biopsji 18G dł. 14,16,18, 20, 25 LUB 1. 14G X 10,16 cm 2. 16G x 10cm.16cm 3. 18G x 10,16,20,25 cm | szt | 100
7. | Jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej urządzenie do biopsji przeznaczone do jednorazowego użytku. Lekka, półautomatyczna igła rdzeniowa, która umożliwia użytkownikowi ręczne przesuwanie nacięcia próbki. Dostępny w różnych rozmiarach średnicy i dlugościach igły.Toczek oznaczony kolorami zgodnie z różnymi rozmiarami średnicy. Możliwość stosowania w procedurach biopsji sterowanych obrazem tomografii komputerowej, z lub bez koncentrycznego aparatu. Zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG. Osiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm. Wskaźnik gotowości do strzału, oznaczony kolorem. Wskaźnik gotowości do uwolnienia: wskazujący kiedy wycięcie do pobierania próbki jest całkowicie wsunięte do długości 10 mm lub 22 mm. Rozmiary 14G-10,16cm; 16G–10,16cm; 18G-10,16,20,25cm; 20G-10,16,20cm; | szt | 200
8. | Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i rezonansie magnetycznym -MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, z naniesionym oznaczeniami głębokości w odstępach co 1 cm oraz w blokowany tłok. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. | szt | 100
9. | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z dwuczęściowego urządzenia: kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymi elementami blokującymi na dystalnej końcówce. Dostępny w rożnych długościach. Drut do stosowania jako prowadnik do nakierowania biopsji chirurgicznych. Wprowadzenie kotwicy pod kontrolą USG, RTG, TK itp. Drut do lokalizacji umożliwiający w razie potrzeby zmianę jego położenia po założeniu. | szt | 100
10. | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z igły wprowadzającej i półsztywnego drutu z dwoma haczykami. Igła wprowadzająca z uformowanym plastikowym kielichem i oznaczeniem głębokości co 1 cm oraz wzmocnienie dla obrazu USG, RTG. Półsztywny drut z dwoma haczykami zawierający koralik na zakończeniu dystalnym i wyczuwalny koralik do umieszczenia oznaczenia punktu, w którym umieszczone zostaną haczyki na zakończeniu dystalnym drutu. | szt | 50
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: