Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Opis wymagań granicznych część 2

Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego (CLIA) do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym (łącznie z algorytmem oceny wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał), wykonywania testu wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/ wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato) z krwi pełnej  oraz do jakościowego lub/i ilościowego wykonywania oznaczeń przeciwciał: EBV IgM, VCA IgG, EBNA IgG, EA IgG w surowicy/osoczu

oraz antygenów Helicobacter pylorii w kale, MR-proADM( pro-adrenomedulina) w osoczu wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń**.

| Lp. | - Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 1 | anty-Borrelia (sensu lato) IgG w surowicy/osoczu (test ilościowy) |  |
| 2 | anty-Borrelia (sensu lato) IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (test ilościowy) |  |
| 3 | anty-Borrelia (sensu lato) IgM w surowicy/osoczu (test ilościowy) |  |
| 4 | anty-Borrelia (sensu lato) IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (test ilościowy) |  |
| 5 | Test wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato)*** wraz z dedykowanymi probówkami do pobierania materiału dostarczonymi przez producenta. |  |
| 6 | EBV IgM, w surowicy/osoczu (jakościowy lub/i ilościowy) |  |
| 7 | VCA IgG w surowicy/osoczu (jakościowy lub/i ilościowy) |  |
| 8 | EBNA IgG w surowicy/osoczu (jakościowy lub/i ilościowy) |  |
| 9 | EA IgG w surowicy/osoczu (jakościowy lub/i ilościowy) |  |
| 12 | Helicobacter pylorii Ag w kale wraz z urządzeniem do ekstrakcji jeśli wymagane w odpowiedniej ilości do ilości opakowań testu |  |
| 13 | MR-proADM (pro-adrenomedulina) w osoczu |  |
| 14 | Dostępność dla wszystkich oferowanych testów indywidualnych, dedykowanych materiałów kontrolnych, zapewniających możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów systemu: |  |  |
| 15 | Polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych na etapie oferty. |  |
| 16 | Możliwość wykonywania badań przynajmniej dla osocza EDTA i surowicy, a w przypadku zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) dla surowicy, osocza EDTA i płynu mózgowo-rdzeniowego. Test wydzielania interferonu gamma wykonywany jest z krwi pełnej, jeżeli wymagane pobranie do dedykowanych probówek oferowanych i dostarczonych przez producenta testu. |  |
| 17 | Dostępność w zestawach odczynnikowych indywidualnych, dedykowanych kalibratorów dla wszystkich oferowanych testów |  |
| 18 | Ilość oferowanych materiałów kontrolnych, zapewniająca możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach zgodnie z zaleceniami producenta analizatora/testów/materiałów kontrolnych, z uwzględnieniem okresu przydatności do użycia poszczególnych elementów systemu. |  |
| 19 | Wykonawca zapewnia w cenie oferty uczestnictwo w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości na cały czas trwania umowy, wg. harmonogramu organizatora programu np. Labquality dla wybranych parametrów oznaczanych na analizatorze, a dostępnych u organizatora programu kontroli : anty-Borrelia IgG i IgM oraz kontroli przeciwciał do wirusa Epstein –Barr, co najmniej raz w roku. |  |
| 20 | Minimalny okres trwałości dla dostarczanych zestawów odczynnikowych, kalibratorów oraz płynnych materiałów kontrolnych: 4 miesiące 6 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
| 21 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 22 | Oferta obejmuje wszystkie wymagane, ale nie wchodzące w skład samych zestawów odczynnikowych materiały zużywalne, niezbędne do wykonania oznaczeń, w ilości odpowiadającej realizacji zamawianej liczby badań. |  |
| 23 | Oferta obejmuje niezbędne substancje chemiczne i materiały zużywalne w ilości wymaganej do przeprowadzania konserwacji bieżącej i okresowej, zgodnie z procedurą producenta analizatora. |  |
| 24 | Oferta obejmuje oprogramowanie do kalkulacji pozwalające na ocenę wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) oraz interpretację wyników oznaczania testu wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato). |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- **Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.

- ***Jeżeli metodyka badania zakłada konieczność wykonywania dodatkowych oznaczeń to należy dodatkowo uwzględnić odpowiednią ilość zestawów odczynnikowych w ramach składanej oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator immunochemiczny, nablatowy (wraz z dedykowanym stołem na kółkach) z zastosowaniem metody CLIA, dający możliwość wykonywania prób pilnych z oprogramowaniem własnym w języku polskim. Analizator wraz z komputerem, UPS, wytrząsarką typu Vortex, laptopem, licencjonowanym oprogramowaniem służącym do jakościowej interpretacji wyników. |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024 |  |
| 3. | Przygotowany do pracy analizator, wraz z wymaganą przez producenta/serwis minimalną niezbędną do obsługi przestrzenią roboczą mieści się na powierzchni o wymiarach 127 cm (szer.) × 75 cm (głęb.). |  |
| 4. | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 85 oznaczeń na godzinę. |  |
| 5. | Możliwość jednoczasowego załadunku min 40 próbek badanych. Wykonywanie badań z próbek pierwotnych, wtórnych i mikronaczynek. |  |
| 7. | Analizator dający możliwość jednoczasowo oznaczania w próbce 10 różnych parametrów |  |
| 8. | Aparat posiada system wykrywania skrzepów w materiale badanym. |  |
| 10. | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów. |  |
| 11. | Analizator z magazynem odczynnikowym zapewniającym chłodzenie odczynników do temperatury wymaganej przez producenta. |  |
| 12. | Zabezpieczenie przed kontaminacją materiału badanego przez zastosowanie jednorazowych kuwet pomiarowych oraz jednorazowych końcówek do próbek. |  |
| 13. | Wbudowany moduł kontroli jakości wraz z graficzną prezentacją i statystyczną oceną kontroli wyników. |  |
| 14. | Obsługa za pomocą monitora dotykowego będącego częścią własną analizatora. |  |
| 15. | Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI tj. InfoMedica firmy Asseco Poland) pozwalająca na zlecanie badań i odbiór wyników z analizatora przez LSI. Koszty związane z opracowaniem i zamontowaniem sterowników są po stronie Wykonawcy. |  |
| 16. | Możliwość wydruku wyników, dokumentacji badań i kontroli jakości w celach archiwizacyjnych bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 17. | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego. |  |
| 18. | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 19. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |
| 20. | Serwis techniczny obejmuje naprawy oraz wykonywanie przeglądów technicznych w ilości zgodnej z wymogami producenta z wymianą zepsutych i zużytych części oraz materiałów zużywalnych. Dostarczenie harmonogramu przeglądów technicznych Zamawiającemu po zainstalowaniu analizatora. |  |
| 21. | Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze. |  |
| 22. | Możliwość zdalnego podglądu serwisowego |  |
| 23. | Instalacja i szkolenie z obsługi analizatora w miejscu instalacji urządzenia w cenie oferty (minimum 2 szkolenia). Opieka techniczna i merytoryczna przez cały okres w ramach realizacji umowy. |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h |  |  |
|  | b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h |  |  |
|  | c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.