## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty do endoskopowego zaopratywania przewodu pokarmowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141640-8 Dreny
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent do dróg żółciowych, samorozprężalny |  |  | szt. | 2
1.1 | Stent do dróg żółciowych | Tak
1.2 | Stent samorozprężalny | Tak
1.3 | Materiał: nitinol | Tak
1.4 | Stent bez kołnierza | Tak
1.5 | Na każdym końcu cztery złote markery | Tak
1.6 | Budowa i wykonanie stetnu zapobiega jego skracaniu przy rozprężeniu | Tak
1.7 | Długości: 4, 6, 8 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | średnice: 6, 8, 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla każdej średnicy dostępne wszystkie długości) | Tak
1.9 | Aplikator do wprowadzania 6F długość minimum 200 cm (stent pierwotnie zamontowany) | Tak
1.10 | Możliwość podawania kontrastu przez aplikator (wyodrębniony port do przepłukiwania/podawania kontrastu) | Tak
1.11 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | Tak
1.12 | Wyrób kompatybilny z endoskopem 2.8 mm | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.0 | Stent do dróg żółciowych, samorozprężalny |  |  | szt. | 2
2.1 | Stent do dróg żółciowych | Tak
2.2 | Stent samorozprężalny | Tak
2.3 | Materiał: nitinol z platynowym rdzeniem | Tak
2.4 | Kołnierz po każdej ze stron stentu | Tak
2.5 | Długości: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
2.6 | średnice: 8 mm oraz 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla każdej średnicy dostępne wszystkie długości), średnica kołnierzy odpowiednio 9 i 11 mm | Tak
2.7 | Stent kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | Tak
2.8 | Aplikator do wprowadzania 8,5F (stent pierwotnie zamontowany) | Tak
2.9 | Możliwość otwierania i zamykania stentu na aplikatorze do 80%, | Tak
2.10 | Otwieranie i zamykanie stentu kontrolowane za pomocą uchwytu pistoletowego | Tak
2.11 | Uchwyt pistoletowy posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia oraz stopnia rozprężenia stentu | Tak
2.12 | Cewnik wewnętrzny aplikatora posiada cieniodajne znaczniki umożliwiające ocenę położenia stentu | Tak
2.13 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
2.14 | Wyrób medyczny jałowy. | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jednorazowy. | Tak
2.16 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.0 | Stent do dróg żółciowych, powlekany w części, samorozprężalny |  |  | szt. | 2
3.1 | Stent do dróg żółciowych | Tak
3.2 | Stent samorozprężalny | Tak
3.3 | Materiał: nitinol z platynowym rdzeniem | Tak
3.4 | Kołnierz po każdej ze stron stentu | Tak
3.5 | Odcinek od kołnierza do kołnierza pokryty silikonem | Tak
3.6 | Długości: 4 cm, 6 cm, 8 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
3.7 | średnice: dostępne 8 mm oraz 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla średnicy 10 mm - dostępna każda z trzech długości), średnica kołnierzy odpowiednio 9 i 11 mm | Tak
3.8 | Stent kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | Tak
3.9 | Aplikator do wprowadzania 8,5F (stent pierwotnie zamontowany) | Tak
3.10 | Możliwość otwierania i zamykania stentu na aplikatorze do 80%, | Tak
3.11 | Otwieranie i zamykanie stentu kontrolowane za pomocą uchwytu pistoletowego | Tak
3.12 | Uchwyt pistoletowy posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia oraz stopnia rozprężenia stentu | Tak
3.13 | Cewnik wewnętrzny aplikatora posiada cieniodajne znaczniki umożliwiające ocenę położenia stentu | Tak
3.14 | Na kołnierzu pętla-lasso umożliwiająca usunięcie stentu. | Tak
3.15 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
3.16 | Wyrób medyczny jałowy. | Tak
3.17 | Wyrób medyczny jednorazowy. | Tak
3.18 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.0 | Stent do dróg żółciowych, powlekany całkowicie, samorozprężalny |  |  | szt. | 20
4.1 | Proteza do dróg żółciowych/Stent powlekany do dróg żółciowych | Tak
4.2 | Proteza samorozprężalna | Tak
4.3 | Materiał: nitinol z platynowym rdzeniem | Tak
4.4 | Kołnierz po każdej ze stron stentu | Tak
4.5 | Stent w całości pokryty silikonem | Tak
4.6 | Długości: 4 cm, 6 cm, 8 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
4.7 | średnice: dostępne 8 mm oraz 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla średnicy 10 mm - dostępna każda z trzech długości), średnica kołnierzy odpowiednio 9 i 11 mm | Tak
4.8 | Stent kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | Tak
4.9 | Aplikator do wprowadzania 8,5F (stent pierwotnie zamontowany) | Tak
4.10 | Możliwość otwierania i zamykania stentu na aplikatorze do 80%, | Tak
4.11 | Otwieranie i zamykanie stentu kontrolowane za pomocą uchwytu pistoletowego | Tak
4.12 | Uchwyt pistoletowy posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia oraz stopnia rozprężenia stentu | Tak
4.13 | Cewnik wewnętrzny aplikatora posiada cieniodajne znaczniki umożliwiające ocenę położenia stentu | Tak
4.14 | Na kołnierzu pętla-lasso umożliwiająca usunięcie stentu. | Tak
4.15 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
4.16 | Wyrób medyczny jałowy. | Tak
4.17 | Wyrób medyczny jednorazowy. | Tak
4.18 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Marker węglowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Marker węglowy |  |  | szt. | 20
1.1 | Endoskopowy marker węglowy do oznaczania miejsc do i po polipektomii | Tak
1.2 | Umożliwiający zwiększenie precyzji i ograniczenie rozległości zabiegu w przypadku konieczności resekcji | Tak
1.3 | Ilość: 5 ml/strzykawkę | Tak
1.4 | Wyrób medyczny nietoksyczny dla pacjenta | Tak
1.5 | Wyrób medyczny nie uszkadzający endoskopu | Tak
1.6 | Oznaczenie miejsca utrzymuje się przez minimum 6 miesięcy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 sztuk/opakowanie | Tak, podać sposób pakowania
1.11 | Uwaga! Niezależnie od sposobu pakowania wycenić należy jedną sztukę - ampułkostrzykawkę | Tak
2.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak