## Arkusz1
ZADANIE NR 2 - ZP/PN -3/2024
PROTEZA BIODRA
L.p. | Opis | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 150
| Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach | 150
2 | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | 300
3 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem, w 14 rozmiarach. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | 300
4 | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | 100
5 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32mm lub 36 mm dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | 200
6 | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | 150
7 | System implantów służących do endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej składający się z: 1) trzpienia bipolarnego, cementowego, prostego o srednicy od 4,5 do 9,5 mm ( co 1mm) długość odpowiednio od 20 do 25 mm (co 1mm), wykonany ze stopu kobaltu. Dostepny również trzpień bipolarny,cementowy kątowy 15 stopni o średnicy od 4,5 do 9,5 mm (co 1 mm), długość odpowiednio od 40 do 45 mm (co1mm) wykonany ze stopu kobaltu. Głowa lita o średnicy 20 - 24 mm (co 2 mm) w trzech wersjach offsetu (0, +2mm, +4mm) wykonana z UHMWPE z witaminą E | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzyczenia napędu ortopedycznego z ładowarką na czas trwania umowy
| .................................................................................................................…............. | [5 empty] | …..........................................................................................
| Miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczatka imienna osoby upoważnionej