Załącznik Nr 2/11a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 11 – dostawa kardiomonitorów

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| Kardiomonitor kompaktowo-modułowy min. 10" |  |  |  |
| 1. | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do opcjonalnej szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | tak |  |
| 2. | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek niewymagające konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | tak |  |
| 3. | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora: - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST, - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał, - ciśnienie krwi metodą inwazyjną do 2 kanałów, - min. 2 uniwersalne porty do rozbudowy typu plug&play. | tak |  |
| 4. | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 10 cali (rozdzielczość min. 1280 x 800), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora. | tak |  |
| 5. | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | tak |  |
| 6. | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Wysoka klasa ochrony kardiomonitora przed kurzem i kroplami wody – min. IP32. | tak |  |
| 7. | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów. | tak |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. Bateria na min. 4h ciągłej pracy. | tak |  |
| 9. | Niska waga z baterią < 4,5kg. | tak |  |
| 10. | Monitor wyświetlający jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 6 różnych krzywych dynamicznych. | tak |  |
| 11. | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | tak |  |
| 12. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | tak |  |
| 13. | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 96 godzin. Możliwość ustawienia rozdzielczości trendów w zakresie 12sek – 5min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | tak |  |
| 14. | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | tak |  |
| 15. | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | tak |  |
| 16. | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | tak |  |
| 17. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | tak |  |
| 18. | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | tak |  |
| 19. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | tak |  |
| 20. | Monitor posiadający możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulania. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | tak | -------------------------------- |
| Pomiar EKG |  |  |  |
| 21. | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | tak |  |
| 22. | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | tak |  |
| 23. | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | tak |  |
| 24. | Możliwość doposażenia kardiomonitora w funkcjonalność prezentacji ST z graficzną reprezentacją zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadząca pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | tak |  |
| 25. | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | tak |  |
| 26. | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Podstawowa klasyfikacja alarmów arytmii. | tak |  |
| 27. | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | tak |  |
| 28. | Monitor umożliwiający obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego – możliwość rozbudowy). | tak |  |
| Pomiar respiracji metodą impedancji |  |  |  |
| 29. | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | tak |  |
| 30. | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | tak |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 31. | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | tak |  |
| 32. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | tak |  |
| 33. | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | tak |  |
| Pomiar saturacji SPO2 |  |  |  |
| 34. | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST. | tak |  |
| 35. | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | tak |  |
| 36. | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | tak |  |
| 37. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | tak |  |
| 38. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | tak |  |
| 39. | Możliwość doposażenia w dodatkowe pomiary takie jak: SpMet, SpOC oraz parametr RRa. | tak |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |
| 40. | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | tak |  |
| 41. | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | tak |  |
| 42. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar temperatury przewidywalnej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus umożliwiającej wykonywanie szybkich pomiarów u dzieci i dorosłych pod pachą i z ust. Rozbudowa typu plug&play bez ingerencji serwisu. | tak |  |
| Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
| 43. | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. 1 kanał pomiarowy z możliwością rozszerzenia do 2 kanałów po podłączeniu opcjonalnego adaptera rozdzielającego sygnał. | tak |  |
| 44. | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | tak |  |
| 45. | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-350 ud/min. | tak |  |
| 46. | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | tak |  |
| 47. | Możliwość przyszłej rozbudowy wszystkich monitorów o co najmniej 4 jednocześnie podłączane parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: • 3-ci i 4-ty pomiar ciśnienia inwazyjnego • Rzut serca Picco/C.O. • Rzut serca FloTrac • NMT • Sedline • EEG • Drugi pomiar SPO2 | tak |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiar bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacja danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | tak |  |
| 49. | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin, - możliwość edycji kryteriów, - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji, - aplikacja typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta, - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | tak |  |
| 50. | Wyposażenie monitora: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3-odpr. + odprowadzenia wielorazowe, - 1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, - 1x zestaw mankietów NIBP dla noworodków, - 1x sensor SPO2 dla noworodków, - 1x czujnik temperatury wielorazowy. | tak |  |
| 51. | Podstawa jezdna z koszem i rączką lub mocowanie ścienne z hakiem na akcesoria (do wyboru przez Zamawiającego). | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 52. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 53. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 54. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 55. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 56. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 57. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 58. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 59. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 60. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 54 i 59 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy