OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu okresowego kolumn medycznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wymianą gazowych węży elastycznych.

Wykaz kolumn został zawarty w załączniku nr 1 do OPZ.

Przeglądy należy wykonać w terminie do pięciu miesięcy od daty podpisania umowy.

- KONTROLA  PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH i GŁOWICY z OPRZYRZĄDOWANIEM

- stan powłok lakierniczych, dokonanie poprawek w przypadku : zarysowań, łuszczącego   .        .         lakieru ,odprysków lub śladów korozji. Zastosować lakier o zgodnym z fabrycznym numerem RAL

- stan wyposażenie : półek , uchwytów, masztów kroplówek, wieszaków , prowadnic i innego oprzyrządowania; w razie obluzowań uszkodzeń –regulacja i naprawa. Przywrócenie  pionowego i poziomego mocowania elementów wyposażenia;

- stanu złączy  – luzów montażowych, połączeń śrubowych i zatrzasków; w przypadku obluzowania : dokręcenie, blokada, regulacja. ustawienie zalecanego położenia oraz kasacja luzów;

- sprawdzenie  luzów w węzłach kinematycznych kolumn. Uwaga: w przegubach ramion złożonych występują  łożyska kulkowe i ślizgowe

- sprawdzenie ogranicznika  blokad kąta obrotu w poszczególnych węzłach obrotu ramion

- sprawdzenie poziomego położenia ramion kolumny w całym zakresie obrotu i ewentualnego samoczynnego przyjmowania niższego  położenia pod po obciążeniu (niekontrolowany obrót)

- badanie ugięcia sprężystego;

- sprawdzenie płynności obrotu poszczególnych ramion w całym dopuszczalnym zakresie – bez oporów  i zacięć; w przeciwnym razie oczyszczenie i przedmuchanie łożysk

- sprawdzenie stabilności wybranego położenia  ramienia: pomiar momentu blokowania samoczynnego obrotu, ewentualne dociągnięcie elementów tarciowych / siły zacisku

- W sprawozdaniu z kontroli głowicy, ramion i podzespołów mechanicznych zawrzeć:

- Informację o dokonanych czynnościach  naprawczych i nienaprawialnych poważnych uszkodzeniach.

- Informację o kompletności / brakach w wyposażeniu/oznakowaniu kolumn

- Informację o przywróceniu estetyki i zapewnieniu bezpieczeństwa przez sprawdzenie połączeń śrubowych , w tym podwieszenia kolumny pod stropem

- Informację o ergonomii ramion: zachowaniu warunku Mt <12 [kGm]  dla momentu siły koniecznej do pokonania oporu i  obróceniu  ramienia

- Informację o stabilności ramion:  zachowaniu warunku Mb > 20 [kGm]  dla momentu siły koniecznej do zapobiegania samoczynnemu obrotowi poza zadane  położenie kątowe ramienia. W przeciwnym przypadku - przedstawić rodzaj i przewidywany skutek czynności   naprawczych.

- Informacje o ewentualnych szumach i drganiach generowanych w trakcie obrotu ramion i spowodowanych prawdopodobnym uszkodzeniem bieżni lub kulek łożysk tocznych.  W sprawozdaniu zaproponować zakres i koszt podjęcia czynności  naprawczych.

Zbiorcze wyniki i wnioski z badań przedstawić w tabeli:

| Nr inwentarza | Nr fabryczny | Uszkodzenia i odkształcenia trwałe Kompletność integralność wyposażenia | Zakotwienie kolumn U>100 kg/ Sprawdzenie połączeń gwintowych i zatrzasków | Ocena zużycia węzłów kinematycznych: Dopuszczenie [D] Remont ]R] Wycofanie [W] | Opory rotacji ramion Mt< 12 kG/ Stabilność zadanego położenia kątowego Mb > 20 kG | Uszkodzenia bieżni łożysk: generowanie szumu / drgań samowzbudnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- BADANIA, OGLĘDZINY i TESTOWANIE INSTALACJI i PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH.

[A] Procedury winny spełniać wymagania norm:

- zgodność stanu technicznego gniazd gazów sprężonych w zakresie szczelności z  aktualną normą: PN-EN ISO 7396-1:2016-7 (lub równoważne) ,  EN ISO 7396 – 2:2010 (lub równoważne)

- zgodność stanu technicznego gniazd próżni i odciągu gazów anestetycznych w zakresie szczelności z aktualną normą:  PN- EN ISO 9170-2:2010 (lub równoważne) ,PN-EN ISO 7396-2:2011 (lub równoważne).

- wymagania dla zespołów węży niskociśnieniowych  gazów medycznych w zakresie identyfikacji i połączeń krzyżowych zgodnie z normą:  PN- EN 739:2005 (lub równoważne)  ,  PN EN ISO 5359:2008 (lub równoważne).

Do badania  należy używać  certyfikowanych przyrządów , w tym manometrów sprężynowych wzorcowanych przez Urząd Miar (w poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące używanych przyrządów pomiarowych*):

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Dane identyfikujące urządzenie np. Numer seryjny |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| *Nie uzupełnienie informacji wskazanych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |

[B] Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych gniazd gazów medycznych:

- celem zapobiegania ich przeciekaniu należy sprawdzić szczelność  zgodnie z w/wy normami

- sprawdzić, ,czy punkty poboru gazów medycznych zlokalizowane są w odległości większej niż 0,2m od gniazd elektrycznych.

- sprawdzić organoleptycznie :  [a] czystość wewnętrznej instalacji i gazów kolumn

[b] zgodność  gazu z oznaczeniem na gnieździe

- przedmuchać punkt poboru zgodnym rodzajem gazu  przez ok 1,5 sek w celu usunięcia cząstek stałych i zabrudzeń

- sprawdzić czy odpowiedni dedykowany wtyk może być bez oporów i zacięć wprowadzony, zatrzaśnięty i zwolniony

- skontrolować  stężenie O2 w gnieździe tlenowym

- skontrolować  jakość lutowania gniazd (lut bezkadmowy)

- wykluczyć użycie gniazda do uziemiania urządzeń elektrycznych.

KONSERWACJA PUNKTÓW POBORU

- punkty poboru muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami ich wytwórcy

- elementy z tworzyw sztucznych, należy czyścić środkami nie zawierającymi substancji żrących, kwasów lub silnych alkoholi

- elementy  metalowe, należy czyścić alkoholami lub ich pochodnymi (spirytus techniczny).

- gniazda  nie wymagają  smarowania. Wykluczyć możliwość kontaktu gniazda O2 z tłuszczem

- uszczelki wewnętrzne, kulki zaworowe należy wymieniać w przypadku uszkodzenia trwałego:       zagniecenia, utraty sprężystości, odbarwienia

[C] Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych węży gazowych

# -     stan węży giętkich, umocowanie węży do miedzianych króćców  instalacji podsufitowej i punktów poboru w głowicy kolumny

# -     światło przewodów, króćców i trójników, zgodność oznakowania

-     podłączenie do właściwego rurociągu, wykonanie prób krzyżowych

-    pomiar ciśnienia w gazy medyczne: szczelność (odgłosy syczenia)

-    badanie pod kątem występowania wilgoci, uszkodzeń mechanicznych lub

czystości gazu podawanego do kolumny z instalacji Szpitalnej

-     zmierzyć ciśnienia gazów medycznych wewnętrznej instalacji (ok. 5 barów) i podciśnienie

próżni (</= - 0,6 bara)

Po zakończeniu czynności należy wykonać próby szczelności, połączeń krzyżowych. Pomiary wykonywać manometrem (manowakumetrem) sprężynowym wzorcowanym w Urzędzie Miar i Wag.

W sprawozdaniu z badań zawrzeć informacje oraz wyniki pomiarów n/w tabelach zbiorczych:

Zakres badań wewnętrznej instalacji gazowej kolumny………….. obejmuje:

|  | Wynik badania jednostki……. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D] Sprawdzenie czystości odcinków [E] Kontrola oznakowania zaworów (punktów poboru) : zgodność stanu faktycznego z normą) [F] Sprawdzenie sztywności osadzenia zaworów [G] Sprawdzenie połączeń krzyżowych | ZAWORY | C | D | E | F |
|  | tlen |  |  |  |  |
|  | sprężone powietrze |  |  |  |  |
|  | próżnia |  |  |  |  |
|  | odciąg gazów anestezjol |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |
|  | napęd sprzętu chirurg |  |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu |  |  |  |  |

[H] Pomiar spadku ciśnienia ∆P  odcinków i terminali instalacji   gazowej. Porównanie wyników pomiaru z dopuszczalnymi spadkami ciśnień wg normy PN EN ISO 7396 (lub równoważną)

[I] Podłączenie manometrów. Pomiar ciśnienia i ∆P  na wyjściu terminali gazów medycznych

Sala/nr ewidenc; Pow.1; Pow.2; Tlen.1; Tlen.2; Vac.1; Vac.2; Napęd; CO2; N2O; Odciąg. P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P.

- POMIARY i SPRAWDZENIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

wykonać zgodnie z dyrektywę 93/42/EEC i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz normą  Pomiarów rezystancji izolacji przewodów elektrycznych i normą  Bezpieczeństwa elektrycznego

W odniesieniu do kolumn medycznych zbadać:

-  stan izolacji, zacisków w gniazdach i szynach i połączeń kabli elektrycznych

-  oznakowanie przewodów i obwodów elektrycznych

-  sprawdzenie napięcia we wszystkich gniazdach elektrycznych

-  badanie skuteczności ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

-  badanie rezystancji izolacji obwodów

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości –  próba usunięcia usterki na miejscu (regulacja, poprawa styków  elektrycznych, uszczelnienie terminali i przewodów gazowych) W przypadku konieczności wymiany elementu/podzespołu Sprzętu oraz/lub wystąpienia usterki nieusuwalnej bez specjalistycznych narzędzi,  przekazanie informacji do Działu Aparatury Medycznej.

W sprawozdaniu z badań należy zawrzeć informacje z pomiarów w ujęciu  tabelarycznym zawierającym wyniki  wszystkich gniazd i wszystkich badanych kolumn  z opisem umożliwiającym czytelną lokalizację punktu pomiarowego (dopuszcza się załącznik graficzny). W odpowiednich rubrykach potwierdzić zawieranie wyniku pomiaru w zakresie wartości dopuszczalnych.

W podsumowaniu zamieścić kopie aktualnych uprawnień osób realizujących badania oraz wykaz i świadectwo wzorcowania/legalizacji  mierników.

4. 	Wymagania dodatkowe.

- Przystąpienie do prac, nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem, jednostki organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego na terenie której znajduje się Sprzęt, lub upoważnionym przez niego pracownikiem: terminu realizacji usługi, z uwzględnieniem godziny, a także uzgodnieniu wykazu pomieszczeń, w których usługa w danym terminie będzie realizowana.  Uzgodnienie o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca zobowiązany jest przekazać z wyprzedzeniem minimum 2 Dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego. Prace prowadzone będą pod nadzorem Służb Technicznych Szpitala z zachowaniem obowiązujących procedur eksploatacji sprzętu medycznego i obowiązujących norm.

- Usługa musi być wykonywana przez Wykonawcę, który posiada:

  - ważny Certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, potwierdzający posiadanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną, w zakresie serwisu aktywnych wyrobów medycznych.

  - udokumentowane ukończenie szkoleń w zakresie montażu, serwisu i badań instalacji gazów medycznych (świadectwa, certyfikaty).

ZAKRES CZYNNOŚCI  PRZY WYMIANIE ZESPOŁU WĘŻY GAZÓW MEDYCZNYCH - DOTYCZY CZĘŚĆ  3.

[A]. WYMAGANA PROCEDURA WYMIANY PRZEWODÓW GAZOWYCH

- odcięcie dopływu gazów w skrzynkach  alarmowo-kontrolnych

- częściowy demontaż  głowic kolumn / zdjęcie paneli frontowych

- rozebranie  sufitu podwieszonego nad  kryzą podsufitową, odłączenie zużytych przewodów

- demontaż dekli ramion, wysunięcie zużytych węży

- przeprowadzenie nowych przewodów przez ramiona i łożyska, montaż pierścieni      zaciskowych  na wejściu i wyjściu węża, montaż dekli ramion i panelu frontowego głowic

- przepłukanie przewodów sprężonym gazem, wykonanie prób szczelności i krzyżowych

W poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące oferowanych węży elastycznych*:

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| *Nie uzupełnienie informacji wskazanych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |

Wszystkie opaski zaciskowe zastąpić fabrycznie nowymi, certyfikowanymi  sprężynującymi obejmami INOX . Węże zastąpić   fabrycznie nowymi elastycznymi  niskociśnieniowymi  certyfikowanymi  przewodami  zgodnymi z  normę EN ISO 5359:2015-1 (lub równoważną).

Polimer, z którego wykonane są węże  wzmocniony ( zbrojony)  oplotem z włókna szklanego  z antystatyczną powłoką wewnętrzną, odprowadzającą  ładunki elektryczne. Węże spełniające wymagania  normy PN-EN ISO 7396-1  (lub równoważnej) w tym oznakowanie kolorem poszczególnych gazów (zgodnie z rozdz.12)

| Gaz medyczny | kolor | Normy: EN ISO 5359, PN-EN ISO 7396-1 |
| --- | --- | --- |
| Tlen | Biały | spełnia |
| Sprężone pow | Czarno-biały | spełnia |
| Sprężone pow napęd | Czarno-żółty | spełnia |
| Podtlenek azotu | Niebieski | spełnia |
| Dwutlenek węgla | Szary | spełnia |
| Próżnia | Żółty | spełnia |
| Ewakuacja gazów poaneste | Naturalny | spełnia |

[B] WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA  NOWYCH PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH

Nowe węże wprowadzone do ramion  kolumn w miejsce tych usuniętych oraz akcesoria, w tym opaski zaciskowe winny być wyprodukowane zgodnie z  Aneksem II Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC oraz  muszą posiadać certyfikat N MED.- 9814. Podstawowe parametry przewodów:

-  okres  produkcji:    IV kw. 2023 roku do I kw. 2024 roku

-  parametry węży:  O2,  N2O, CO2, POW , POW 800

- średnica wewnętrzna :  ok. 6,7 mm (VAC , EVA :  ok. 10mm)

- grubości ścianek węży:     2- 3mm

[C]  PROCEDURA BADAŃ KONTROLNYCH

na bazie wymagań dla zespołów węży niskociśnieniowych  gazów medycznych zgodnie z normą:  PN- EN 7396 -1 ,  PN EN ISO 5359:2008 lub równoważną, po zakończeniu wymiany.

Zakres badań:

- identyfikacja połączeń krzyżowych (podłączenie do właściwego rurociągu)

- szczelność rurociągów wewnętrznych (odgłosy syczenia)

- kontrola oznakowania

- kontrola niedrożności węży - kontrola punktów poboru i złączy

- umocowanie węży do miedzianych króćców  instalacji podsufitowej i punktów poboru w głowicy

- pomiar ciśnienia wewnętrznej instalacji (ok. 5 barów) i podciśnienia/próżni (</= - 0,6 bara)

- badanie pod kątem występowania wilgoci, zanieczyszczeń  gazu podawanego pacjentowi

Po zakończeniu czynności należy wykonać próby szczelności, połączeń krzyżowych. Pomiary wykonywać manometrem (manowakumetrem) sprężynowym wzorcowanym w Urzędzie Miar i Wag.

Wybrane  etapy wymiany węży będą wykonywane w obecności Inspektora Działu Aparatury oceniającego / aprobującego użyte materiały i procedury. Fakt ten  znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Paszportu kolumny.

Załącznik nr 1 do OPZ - CZĘŚĆ 3

| Lp. | urządzenie | producent | nr inw. | nr fabryczny | data produkcji | jednostka (lok.) | kod jednostki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH Co. | 024799 | 107428444/107428441 | 2018 | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 2 | Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024803 | 107445794/107445793 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 3 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024470 | 107454427 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 4 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024842 | 107469739/107469782 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 5 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024818 | 107424825/107424824 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 6 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024821 | 107424849/107424848 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 7 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024794 | 107423460/107423459 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 8 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024473 | 107454753 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 9 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024815 | 107424831/107424830 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 10 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024879 | 107479863/107479916 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 11 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024899 | 107458647 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 12 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024836 | 107485624/107485664 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 13 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024882 | 107479922/107479937 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 14 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024577 | 107454157 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 |
| 15 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024800 | 107428464/107428463 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 16 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024580 | 107454160 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 |
| 17 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024902 | 107458637 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 18 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024859 | 107470029/107470032 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 19 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024476 | 107454258 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 20 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024885 | 107484888/107484915 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 21 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024839 | 107458888/107458891 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 22 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024862 | 107470020/107470038 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 23 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024959 | 107454177 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 |
| 24 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024797 | 107428431/107428430 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 25 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024905 | 107458816 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 26 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024888 | 107484885/107484912 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 27 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024865 | 107479295/107479305 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 28 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024482 | 107458400 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 29 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024462 | 107454556 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 30 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024845 | 107469878/107469899 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 31 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024806 | 107437016/107437012 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 32 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024891 | 107484929/107484964 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 33 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024848 | 107469794/107469803 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 34 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024824 | 107415895/107415894 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 35 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024868 | 107478325/107478334 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 36 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024827 | 107437000/107436999 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 37 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024851 | 107469911/107469923 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 38 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024871 | 107479321/107479421 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 39 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024479 | 107454585 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 40 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024464 | 107454514 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 41 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024467 | 107454594 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 42 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024484 | 107454307 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 43 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024487 | 107454107 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 44 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024791 | 107429007/107429005 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 45 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024808 | 107445782/107445781 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 46 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024812 | 107424846/107424845 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 47 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024829 | 107424834/107424833 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 48 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024833 | 107485618/107485661 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 49 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024850 | 107469926/107469932 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 50 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024853 | 107469914/107469920 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 51 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024856 | 107469947/107469956 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 52 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024870 | 107479308/107479330 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 53 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024873 | 107479324/107479424 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 54 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024876 | 107479837/107479849 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 55 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024893 | 107485003/107485024 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 56 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024896 | 107485038/107485062 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 57 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024575 | 107454119/107454122 |  | Pracownia Elektrofizjologii i Elektrokardiologii - NSSU | 507-20-02 |
| 58 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024810 | 107485612 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 59 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024475 | 107458492 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 60 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024478 | 107458411 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 61 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024481 | 107458379 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 62 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024802 | 107445788/107445787 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 63 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024805 | 107445779/107445778 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 64 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024820 | 107424843/107424842 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 65 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024823 | 107415898/107415897 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 66 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024826 | 107415907/107415906 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 67 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024844 | 107469743/107469771 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 68 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024847 | 107469791/107469856 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 69 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024864 | 107478331/107478340 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 70 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024867 | 107478328/107478343 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 71 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024884 | 107484878/107484921 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 72 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024887 | 107484882/107484901 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 73 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024890 | 107484934/107484948 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 74 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024904 | 107458779 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 75 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024469 | 107454255 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 76 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024472 | 107454747 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 77 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024489 | 107454098 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 78 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024579 | 107454135 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 |
| 79 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024790 | 107429017/107429016 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 80 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024793 | 107428498/107428497 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 81 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024796 | 107429014/107429013 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 82 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024814 | 107424837/107424836 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 83 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024817 | 107424828/107424827 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 84 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024835 | 107485648/107485677 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 85 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024838 | 107485066/107485070 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 86 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024841 | 107469785/107469788 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 87 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024855 | 107485686/107485692 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 88 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024858 | 107469941/107470017 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 89 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024861 | 107470026/107470044 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 90 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024875 | 107485680/107485683 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 91 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024878 | 107479834/107479843 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 92 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024881 | 107479860/107479910 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 93 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024898 | 107458709 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 94 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024901 | 107458612 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 95 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024958 | 107454212 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 |
| 96 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024463 | 107454591 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 97 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024466 | 107454588 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 98 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024480 | 107454750 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 99 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024483 | 107454564 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 100 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024486 | 107454110 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 101 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024804 | 107445785/107445784 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 102 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024807 | 107485795 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 103 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024811 | 107424840/107424839 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 104 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024825 | 107415904/107415903 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 105 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024828 | 107437061 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 106 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024832 | 107485615/107485667 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 107 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024849 | 107469929/107469935 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 108 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024852 | 107469908/107469917 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 109 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024869 | 107479327/107479333 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 110 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024872 | 107479427/107479825 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 111 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024889 | 107484942/107484961 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 112 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024892 | 107484967/107484971 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 113 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024895 | 107484990/107485007 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 114 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024474 | 107454316 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 115 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024477 | 107458414 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 116 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024795 | 107423464/107423462 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 117 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024798 | 107428436/107428435 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 118 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024801 | 107445791/107445790 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 119 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024819 | 107415901/107415900 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 120 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024822 | 107415892/107415891 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 121 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024840 | 107458835/107458882 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 122 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024843 | 107469748/107469751 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 123 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024846 | 107469893/107469896 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 124 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024860 | 107470047/107470050 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 125 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024863 | 107470023/107470041 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 126 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024866 | 107478322/107478337 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 127 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024883 | 107479852/107479919 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 128 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024886 | 107484892/107484918 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 129 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024903 | 107458788 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 130 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024906 | 107458804 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 131 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024957 | 107454184 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 |
| 132 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024960 | 107454206 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 |
| 133 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024465 | 107458408 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 134 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024468 | 107454246 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 135 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024471 | 107458375 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 136 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024485 | 107454311 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 137 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024488 | 107454104 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 138 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024578 | 107454163 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 |
| 139 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024792 | 107428439/107428438 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 140 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024809 | 107429154/107429150 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 141 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024813 | 107424852/107424851 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 142 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024816 | 107424822/107424821 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 143 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024830 | 107445797/107445796 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |
| 144 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024834 | 107485642/107485673 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 145 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024837 | 107485481/107485484 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 146 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024854 | 107469938/107469950 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 147 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024857 | 107469944/107469953 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 148 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024874 | 107479831/107479840 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 149 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024877 | 107479828/107479846 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 150 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024880 | 107479857/107479913 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 151 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024894 | 107484975/107485015 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 |
| 152 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024897 | 107458743 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 153 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024900 | 107458640 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 |
| 154 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024576 | 107454117/107426519/107454116 |  | Pracownia Elektrofizjologii i Elektrokardiologii - NSSU | 507-20-02 |
| 155 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024831 | 107485609 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 |