Załącznik nr 3e do SWZ
INiZP.272.10.2022

FORMULARZ RZECZOWY - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA OFEROWANEGO SPRZĘTU
CZĘŚĆ 4 – PAKIET NR 4

POZ. 1 - KOZETKA LEKARSKA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	KOZETKA LEKARSKA / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo	TAK
	Obicie wypełnione pianką poliuretanową obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym / kolor do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy (min. 5 kolorów)	TAK
	Możliwość regulacji wezgłowia w zakresie min. 0-30 stopni	TAK / 0-30 stopni – 0 pkt / Większy zakres / – 10 pkt
	Długość całkowita 190cm (+/- 10cm)	TAK
	Szerokość całkowita 50cm (+/-10cm)	TAK
	Wysokość całkowita 50cm (+/-10cm)	TAK
	Dopuszczalna masa całkowita stołu <30 kg	TAK
	Dopuszczalne obciążenie maksymalne min. 150kg	TAK

POZ. 2 - KOZETKA REGULOWANA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	KOZETKA REGULOWANA / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Kozetka umożliwiająca zmianę wysokości leża	TAK
	Kozetka przeznaczona do badań EKG i USG.	TAK
	Kozetka posiadająca drewnianą konstrukcję i wygodny materac	TAK
	Leże dwusegmentowe	TAK
	Ruchoma część leżyska pozwalająca na ułożenie pacjenta w pozycji leżącej oraz półsiedzącej	TAK
	Możliwość regulacji wysokości w zakresie od min 55 do 75 cm	TAK
	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego	TAK
	Wymiary: Długość: 190 cm Szerokość: 70 cm	TAK
	Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg	TAK
	Długość zagłówka min. 70 cm	TAK
	Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie min. od 0 ° do + 40 °	TAK / 0° do + 40° - 0 pkt / Większy zakres / – 10 pkt

POZ. 3 - STÓŁ ZABIEGOWY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	STÓŁ ZABIEGOWY / PARAMETRY OGÓLNE	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych	TAK
	Długość stołu z blatem: 2050 mm (± 30 mm)	TAK
	Całkowita szerokość blatu: 580 mm (± 30 mm)	TAK
	Regulacja wysokości blatu: 800 do 1050 mm (± 30 mm). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca	TAK
	Regulacja oparcia pleców: - 400 do 850 (± 50)	TAK
	Regulacja podgłówka: - 400 do 550 (± 50)	TAK
	Przechył Trendelenburga: 250 (+ 50)	TAK
	Przechył anty-Trendelenburga: 150 (± 50)	TAK
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 200 (± 50)	TAK
	Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (±50)	TAK
	Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej	TAK
	Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka
	Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	TAK
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców	TAK
	Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej	TAK / Stal kwasoodporna – 10 pkt / Stal węglowa lakierowana – 0 pkt
	Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym	TAK
	Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych	TAK
	Blat stołu 4-ro segmentowy: / – podgłówek płytowy / - oparcie pleców / - płyta lędźwiowa / - 2 szt. podnóżków	TAK
	Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska	TAK
	Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm	TAK
	Wyposażenie stołu: / - uchwyt na podkład papierowy – 1 szt. / - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 1 szt.-	TAK
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne	TAK

POZ. 4 - FOTEL LARYNGOLOGICZNY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	FOTEL LARYNGOLOGICZNY / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Fotel do zabiegów i badań laryngologicznych składający się z minimum 4 segmentów (oparcia głowy, pleców, siedzenia oraz segmentu nożnego)	TAK
	Fotel osadzony na kolumnie	TAK
	Fotel wyposażony w demontowalne podrączki z tworzywa sztucznego z możliwością rozsuwania na boki	TAK
	Fotel wyposażony w kółka średnica 75mm z indywidualną blokadą hamulcami, kółka umożliwiające łatwe przestawienie fotela w celu utrzymania czystości w gabinecie czy sali zabiegowej	TAK
	Długość fotela w pozycji leżanki 1750mm +/-50mm	TAK
	Regulacja wysokości elektromechaniczna w zakresie min. 520-720 mm – sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego	TAK
	Regulowany manualnie zagłówek w zakresie min. +20/- 45o	TAK
	Podstawa obudowana gładką, jednolitą , tworzywową osłoną w kolorze białym	TAK
	Szerokość siedziska min 480 mm	TAK
	Nośność fotela min. 140 kg	TAK
	Rotacja fotela min. +/- 90o w obie strony z możliwością blokady	TAK
	Tapicerka dostępna w gamie min. 10 kolorów	TAK
	Elektromechanicznie regulowany segment pleców w zakresie min. +17/+96° – sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego	TAK
	Manualnie regulowany segment nóg w zakresie 0/-90°	TAK
	Segment nożny wyposażony w wysuwany element ze stali nierdzewnej stanowiący podpórkę pod nogi pacjenta	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Fotel odporny na stosowanie środków myjąco-dezynfekujących	TAK
	Zasilanie 230V	TAK

POZ. 5 - KOZETKA LEKARSKA (do zabiegów endoskopowych)

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	KOZETKA LEKARSKA (PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Kozetka lekarska umożliwiająca prowadzenie zabiegów endoskopowych	TAK
	Kozetka z elektryczną regulacją wysokości	TAK
	Konstrukcja oparta na 2 elektrycznych kolumnach zapewniającymi właściwą stabilność	TAK
	Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym lub inną powłoką zapewniającą odpowiednią ochronę oraz odporność na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne	TAK
	Podstawa mobilna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125mm z indywidualną blokadą	TAK
	Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Kozetka wyposażona w 2-sekcyjne leże o wymiarach min. 65x 200 cm	TAK
	Leże tapicerowane materiałem zmywalnym np. skaj	TAK
	Wymiary całkowite kozetka max. 80x210 cm	TAK
	Regulacja wysokości kozetki przy użyciu pilota przewodowego lub sterownika nożnego	TAK
	Regulacja elektryczna wysokości w zakresie min. 48-85 cm	TAK
	Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. +/- 15°	TAK
	Segment pleców regulowany przy użyciu sprężyn gazowych w zakresie min. 0-80o	TAK
	Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze ofert, min. 6 dostępnych kolorów do wyboru	TAK
	Bezpieczne obciążenie stołu min. 200 kg.	TAK / 200-220 kg – 0 pkt / >220 kg – 10 pkt
	Waga stołu < 100 kg	TAK
	Kozetka wyposażona w uchwyt na ręczniki jednorazowego użytku zlokalizowany pod segmentem pleców	TAK

POZ. 6 - LODÓWKA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	LODÓWKA / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Wymiary maksymalne (WxSxG) 190 x 60 x 68 cm	TAK
	Kolor biały	TAK
	Lodówka wyposażona w komorę zamrażarki usytuowaną na dole	TAK
	System odszraniania „No Frost”	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Sterowanie elektroniczne	TAK
	Zewnętrzny wyświetlacz	TAK
	Kompresor inwertorowy	TAK
	Dwa termostaty i minimum jeden agregat	TAK
	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania przez min. 12 godz	TAK
	Klasa energetyczna co najmniej E	TAK
	Pojemność min. 220 L komora chłodziarki i 100L komora zamrażarki	TAK
	Poziom hałasu max 38 dB	TAK
	Oświetlenie wewnętrzne LED	TAK
	Minimum 4 półki	TAK

POZ. 7 - KRZESŁO MEDYCZNE LEKARSKIE

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	KRZESŁO MEDYCZNE LEKARSKIE / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Krzesło na podstawie jezdnej -metalowa pięcioramienna chromowana podstawa jezdna	TAK
	Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokogatunkową eko-skórą	TAK
	Miękkie podłokietniki tapicerowane skórą w kolorze siedziska	TAK
	Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie min. 42-50cm	TAK
	Możliwość zwolnienia mechanizmu i swobodnego "bujania się" oraz zablokowania w pozycji do pracy	TAK
	Oparcie o wysokości min. 66cm	TAK
	Wymiary: (+/-2cm) / Wysokość oparcia: 60 cm. Szerokość siedziska: 50 cm, głębokość siedziska 50 cm	TAK

POZ. 8 - FOTEL DO CYSTOSKOPU

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	FOTEL DO CYSTOSKOPU / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych	TAK
	Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm).	TAK
	Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm )	TAK
	Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej 560mm – 890mm ( ±30 mm )	TAK
	Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej 760mm – 1090mm ( ±30 mm )	TAK
	Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel.	TAK
	Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650 (± 50 )	TAK
	Kąt pochylenia siedziska: -650 do 100 (± 50 )	TAK
	Przechył Trendelenburga min. 100	TAK
	Przechył anty-Trendelenburga min. 600	TAK
	Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: / - regulacja wysokości fotela / - niezależna regulacja kata pochylenia siedziska / - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska	TAK
	Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: / - tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość / - pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga / - przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela	TAK
	Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru.	TAK
	Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. / Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców.	TAK
	Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców.	TAK
	Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego	TAK
	Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki	TAK
	Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). / Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. / Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu	TAK
	Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg	TAK
	Wyposażenie fotela: / miska ze stali nierdzewnej / papierowy podkład w rolce / podkolanniki z podrączkami	TAK
	Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne	TAK

POZ. 9 - FOTEL WYPOCZYNKOWY – POZABIEGOWY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	FOTEL WYPOCZYNKOWY – POZABIEGOWY / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Fotel przeznaczony do krótkotrwałego pobytu pacjenta oraz transportu wewnątrzszpitalnego	TAK
	Możliwość uzyskania pozycji leżącej oraz siedzącej	TAK
	Fotel wyposażony w poręcze boczne	TAK
	Długość całkowita fotela po rozłożeniu max. 2050 mm	TAK
	Szerokość całkowita fotela z poręczami bocznymi max. 800 mm	TAK
	Szerokość materaca min. 660 mm	TAK
	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm)	TAK
	Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C	TAK
	Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30	TAK
	Segment oparcia nóg regulowany przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 00 do 400 (± 50)	TAK
	Przechył Trendelenburga: 260 (± 30)	TAK
	Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30)	TAK
	Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. / Ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania leża w pozycji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga – usytuowany od strony nóg pacjenta.	TAK
	Fotel wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów	TAK
	Podstawa obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy	TAK
	Fotel zaopatrzony w 4 krążki odbojowe	TAK
	Materac o grubości min. 80 mm montowany do leża wózka za pomocą rzepów. / Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). / Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. / Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta.	TAK
	Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg	TAK
	Poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz min. 5 pionowych. / Mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu – w górnej części poręczy, oznaczony kolorem żółtym lub czerwonym.	TAK
	Poręcze boczne po złożeniu nie wystające ponad powierzchnię leża – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko.	TAK
	Fotel wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy.	TAK
	Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca.	TAK
	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)	TAK
	Powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne	TAK

POZ. 10 - LAMPA ZABIEGOWA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	LAMPA ZABIEGOWA / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Lampa posiadająca regulację natężenia światła, regulację temperatury barwowej oraz regulację pola roboczego.	TAK
	Lampa mobilna na podstawie jezdnej wyposażonej w minimum 4 w tym co najmniej 2 z blokadą	TAK
	Źródło światła wbudowane w czaszę składające się z min. 16 diod LED	TAK
	Czasza zamontowana na poziomym ramieniu z regulacja pochylenia min. 60o	TAK
	Czasz wyposażona w minimum dwa pochwyty do łatwego pozycjonowania i kierowania światła	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Statyw wyposażony w uchwyt do pchania	TAK
	Regulacja natężenia światła w zakresie: 5 000 - 100 000 lux w minimum 5 krokach	TAK
	Maksymalne natężenie światła 100 000 lux z odległości 1 m	TAK
	Regulowana średnica pola roboczego w zakresie 20 cm i 30 cm (+/-2cm)	TAK
	Czasza o wielkości lub średnicy max 35x35cm	TAK
	Regulowana temperatura barwowa min. w 3 skokach 3,800/4,300/4,800K	TAK
	Panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy lub na statywie	TAK
	W zestawie wymienna rączka do ustawania położenia czaszy (sterylizowana)	TAK
	Zasilanie 230V 50/60Hz	TAK

POZ. 11 - WAGA LEKARSKA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	WAGA LEKARSKA PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Waga lekarska wyposażona w rolki transportowe	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Wyświetlacz umieszczony na kolumnie	TAK
	Waga wyposażona we wzrostomierz z zakresem min. 75-200 cm i podziałce 1mm.	TAK
	4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.	TAK
	Masa własna wagi nie przekraczająca 10 kg	TAK
	Waga wyposażona w funkcje minimum: TARA, BMI, HOLD, automatyczne wyłączenie	TAK
	Platforma wyłożona materiałem antypoślizgowym	TAK
	Zasilanie za pomocą baterii i/lub zasilacza sieciowego (zasilacz wymagany w zestawie)	TAK
	Maksymalna waga pacjenta min. 200kg	TAK
	Legalizacja wagi	TAK

POZ. 12- REDUKTOR TLENU

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	REDUKTOR TLENU PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Dozownik tlenu mocowany bezpośrednio do gniazda w ścianie	TAK
	Dozownik w standardzie DIN oraz AGA (Zamawiający po podpisaniu umowy określi dokładny podział ilościowy)	TAK
	Dozownik rotametryczny	TAK
	Zakres wskazań rotametru min. 0 - 17 l/min.	TAK
	Ciśnienie zredukowane gazu 0,45 - 0,5 MPa	TAK
	Zawór bezpieczeństwa	TAK
	Możliwość podłączenia nawilżacza	TAK
	Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego użytku	TAK
	Możliwość podłączenia końcówki na suchy tlen	TAK

POZ. 13 - LAMPA BAKTERIOBÓJCZA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	LAMPA BAKTERIOBÓJCZA / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK
	Lampa przepływowa w obudowie ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo	TAK / Stal nierdzewna – 10 pkt / Stal lakierowana proszkowo – 0 pkt
	Zasilanie 230V 56/60Hz	TAK
	Pobór mocy < 100VA	TAK
	Element lub elementy emitujące promieniowanie UV-C o mocy min. 60 W	TAK
	Trwałość promienników min. 6 000 godz.	TAK
	Lampa dostosowana do kubatur min. 40m3	TAK
	Obudowa IP20 lub lepsza	TAK
	Lampa przejezdna mocowana na statywie z kółkami	TAK
	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt

POZ. 14 - WÓZEK MEDYCZNY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	WÓZEK MEDYCZNY / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Konstrukcja wózka - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów,	TAK
	Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym min. dwa z blokadą	TAK
	Wózek wyposażony w blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy	TAK
	Wymiary powierzchni użytkowej blatu min. 600x350x15 mm	TAK
	Pod blatem zlokalizowana winna być szuflada / Wymiary powierzchni użytkowej szuflady 600x350x120 mm (+/-20mm)	TAK
	Pod szufladą – półka z dwiema wyjmowanymi kuwetami z tworzywa sztucznego / wymiary kuwety około 400x320x60 mm (+/-20mm)	TAK
	U podstawy powinna znajdować się półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo na biało o wym.: 650x400x100 mm (+/-20)	TAK
	Wymiary całkowite 800x500x900 mm (+/-20mm)	TAK
	Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania wózka oraz szynę instrumentalną do zamocowania wyposażenia dodatkowego w przyszłości	TAK
	Wózek wyposażony dodatkowo w kosz na odpady, uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły i pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron	TAK

POZ. 15 - TERMOMETR

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	TERMOMETR PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Termometr bezdotykowy wykorzystujący technologię pomiaru temperatury ciała bez potrzeby kontaktu pacjenta z urządzeniem	Tak
	Ergonomiczna budowa w kształcie tuby	Tak
	Wyświetlacz LCD prezentujący wynik pomiaru	Tak
	Pomiary w stopniach Celsjusza	Tak
	Maksymalny czas pomiaru do 2 s.	Tak
	Pamięć ostatnich min. 10 pomiarów	Tak, podać
	Zakres pomiaru temp. ciała min. 34 - 42˚C	Tak
	Dokładność: / 36˚C-39˚C ± 0.2˚C / Pozostały zakres ± 0.3˚C	Tak
	Rozdzielczość 0,1 ˚C	Tak
	Odległość dla pomiarów 2 cm - 3 cm	Tak
	Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury	Tak
	Możliwość wyłączenia i włączenia sygnału dźwiękowego.	Tak
	Automatyczne wyłączanie po max. 30 sekundach bezczynności	Tak
	Wymiary maksymalne urządzenia: 30mm x 20mm x 140mm (+/-5mm)	Tak
	Maksymalna waga <50 g	Tak
	Zasilanie bateryjne DC 3V (Li, CR2032) - bateria w zestawie	Tak
	Żywotność baterii min. 3000 pomiarów	Tak, podać

POZ. 16 - AUDIOMETR

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	AUDIOMETR PARAMETRY OGÓLNE	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Audiometr dwukanałowy, wyposażony w dwa niezależne i identyczne kanały.	X
	Badanie dla przewodnictwa powietrznego w zakresach 125Hz do 8kHz oraz -10dBHL do 120dBHL	TAK
	Badanie dla przewodnictwa kostnego w zakresach: 250Hz do 8kHz oraz -10dBHL do 80dBHL	TAK
	Krok zmiany natężenia bodźca do 5 dB	TAK
	Dokładność częstotliwości: max. 0,1 %	TAK
	Dokładność natężenia: ±3 dB pomiędzy 125 Hz i 4 kHz, ±5 dB powyżej 4 kHz	TAK
	Maskowanie dla przewodnictwa powietrznego i kostnego	TAK
	Dostępne rodzaje szumów maskujących: szum biały, szum wąskopasmowy	TAK
	Prezentacja bodźca: ciągła, pulsacyjna z regulacją częstotliwości podawania bodźca: 0.5, 1 i 2 Hz.	TAK
	Ton modulowany falą sinusoidalną o częstotliwości modulacji sygnału 5 Hz i zakresie modulacji ±12%.	TAK
	Audiometria automatyczna Hughsona Westlake'a.	TAK
	Bodźce tonalne podawane z użyciem bezgłośnego, metalowego sensora dotykowego	TAK
	Poziomy natężenia bodźca i maskowania zmieniane z użyciem dwóch pokręteł obrotowych.	TAK
	Przycisk dla pacjenta mocny, rozbieralny, skręcany śrubami.	TAK
	Sygnalizacja świetlna i akustyczna odpowiedzi pacjenta.	TAK
	Komunikacja pomiędzy badającym i pacjentem	TAK
	Całkowicie wbudowany w audiometr mikrofon do komunikacji badającego z pacjentem.	TAK
	Wbudowany w audiometr głośnik monitorujący sygnały podawane do pacjenta.	TAK
	Wbudowana w audiometr pamięć wyników badań dla min. 100 pacjentów.	TAK
	Wbudowany wyświetlacz z menu w języku polskim, kolorowy, o przekątnej 4.3”.	TAK
	Jednoczesna prezentacja krzywych: przewodnictwa powietrznego, kostnego	TAK
	Współpraca audiometru z komputerem poprzez wbudowany w audiometr port USB, na wyposażeniu przewód USB.	TAK
	Na wyposażeniu oprogramowanie komputerowe (baza danych) w języku polskim do archiwizacji wyników badań oraz drukowania raportów.	TAK
	Oprogramowanie pozwalające na wydrukowanie na jednym raporcie wyników badań audiometrycznych przeprowadzonych w różnym czasie.	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Standard dla audiometrii tonalnej: EN 60645-1, Typ 3	TAK
	Klasa bezpieczeństwa: EN 60601-1, Klasa II, Typ BF	TAK
	Maksymalny pobór mocy 10 W	TAK
	Zasilacz sieciowy zewnętrzny, zasilający audiometr niskim, bezpiecznym napięciem.	TAK
	Wymiary audiometru max: 35 x 35 x 10 cm (szer. x gł. x wys.)	TAK
	Waga audiometru max 2 kg	TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK
	W zestawie pokrowiec ochronny na audiometr.	TAK

POZ. 17 - LADA ROBOCZA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	LADA ROBOCZA / PARAMETRY OGÓLNE	X
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK
	Lada zbudowana w systemie modułowym składająca się z nadstawi i dostawki z boczną z przestrzenią roboczą dla pracownika lub pod kontener jezdny	TAK
	Blat wykonany z płyty 25 mm	TAK
	Stelaż wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV o gr. 0,6 mm, nadstawka wykonana z płyty min. 18 mm oraz elementów wykonanych z lakierowanego MDF od frontu (blat nadstawki posiadający widoczne łączenia) dostawka wykonana z płyty min. 18 mm oraz elementu wykonanego z lakierowanego MDF (bok dostawki)	TAK
	Rodzaj płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,	TAK
	Wymiary - 20 x 70 x 120 cm (+/-5cm) / wysokość blatu: 75 cm / głębokość blatu: 60 cm / wysokość nadstawki: 45 cm / głębokość blatu nadstawki do zaokrąglenia: 20 cm	TAK
	Kolor do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy	TAK