## KARTA PARAMETRÓW zad 1
ZADANIE 1 - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | miejsce oferty, w którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametrów | punkty za parametry dodatkowe
1. Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego wraz ze stymulatorem
System elektrofizjologiczny
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Komputer sterujący skonfigurowany do instalacji w Sali Zabiegowej ze sterownią, o parametrach technicznych zapewniających płynną pracę systemu |  | X
2 | Monitory typu LCD lub równoważne o przekątnej minimum 21” oraz o rozdzielczości minimum 1600x1200 – 4 sztuki do instalacji w Sterowni oraz Sali Zabiegowej |  | X
3 | Wzmacniacz elektrofizjologiczny spełniający warunki minimum: - częstość próbkowania 2 kHz - filtry: dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy i wycinający, - zabezpieczenie przed defibrylacją, - zabezpieczenie przed zakłóceniami sygnałów, - przewody połączeniowe oraz zasilające konieczne dla prawidłowej pracy systemu. |  | X
4 | System operacyjny wraz z pakietem biurowym obsługującym formaty zapisów danych elektrofizjologicznych tak, aby zapewnić możliwość odtwarzania, przeglądania i edycji tych danych. |  | X
5 | Oprogramowanie elektrofizjologiczne pozwalające na jednoczesny odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, - rejestracja minimum: 12-kanałowego zapisu EKG, 4 kanałów ciśnieniowych, 4 kanałów stymulacji, 44 kanałów wewnątrzsercowych - tryb synchronizacji i wyzwalania tzw. trigger mode, - synchronizacja w trybie rzeczywistym z częstotliwością pracy serca - autodetekcjia impulsów stymulatora, - autodetekcja aplikacji RF z generatora, - możliwość zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line (minimalny zakres przesuwu 25 – 400 mm/s) - możliwość mierzenia amplitudy minimum dwóch kanałów ciśnień - monitorowanie ciśnień inwazyjnych, - możliwość kopiowania parametrów ablacji, - definiowanie przez użytkownika ustawienia wyświetlania oraz prezentacji sygnałów, - dostęp do danych nieprzetworzonych, - komunikacja z generatorem ablacji – prezentacja w czasie rzeczywistym oraz rejestracja danych z generatora RF oraz kriokonsol |  | X
6 | Zapis danych na dysku twardym w czasie rzeczywistym oraz możliwość archiwizacji wybranych badań na dysku zewnętrznym |  | X
Stymulator
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Oprogramowanie pozwalające na współpracę z zaoferowanym systemem eletrofizjologicznym |  | x
2 | Ustawienia stymulatora możliwe do wyświetlenia na ekranie monitora |  | x
3 | Cztery niezależne kanały stymulacji |  | x
4 | Sygnały dźwiękowe impulsów stymulujących |  | x
5 | Kontrola zmiany impedancji odcinającej proces |  | x
6 | Wyposażony w dodatkowe algorytmy bezpieczeństwa pracy i dostarczonej energii |  | x
7 | Możliwość zarówno stymulacji z sali zabiegowej, jak również ze sterowni |  | x
8 | Moduł generatora impulsów |  | x
9 | Transformator izolujący |  | x
10 | Okablowanie instalacyjne |  | x
2. Dzierżawa kompletnego systemu elektroanatomicznego 3D wraz z generatorem energii RF i pompą irygacyjną
Kompletny system elektroanatomiczny 3D
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania |  | x
2 | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor min. 3,5GHz, pamięć RAM min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9, napęd DVD* |  | x
3 | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej |  | x
4 | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacja przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów |  | x
5 | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnatrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe |  | x
6 | Interfejs łączący jednostke określajacą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnatrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu |  | x
7 | Komplet kabli podłączeniowych - zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu |  | x
8 | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii |  | x
9 | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wenatrzsercowych oraz EKG |  | x
10 | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów* |  | x
11 | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur
12 | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej |  | x
13 | Nawigacja w czasie rzeczywistym
14 | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm |  | x
15 | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych |  | x
16 | Oprogramowanie umozliwiajace podgląd wielu map w jednym oknie |  | x
17 | Bufor pamięci co najmniej 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych |  | x
18 | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie danych CT i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca |  | x
19 | Oprogramowanie systemu umożliwia tworzenia map: potencjałowych, czasowych tworzonych automatycznie przez system bazujący na zgodności cyklu arytmii i zgodności procentowej morfologii |  | x
20 | Zapewnienie wsparcia technicznego przez przedstawiciela Oferenta oraz obecności proktora przy każdym zabiegu przez cały czas trwania umowy |  | x
21 | Możliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badan w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu |  | x
22 | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwy przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów oraz wykorzystujący elektrody wyposażone w czujnik pola magnetycznego |  | x
23 | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość ich wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod |  | x
24 | Możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową |  | x
25 | System bazujący na pomiarze impedancyjnym oraz pomiarze pola magnetycznego |  | x
26 | Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D na czas trwania umowy |  | x
PARAMETRY DODATKOWE
| Oprogramowanie zawiera algorytm adnotacji punktów o wysokiej rozdzielczości niezależnych od kierunku propagacji fali w zakresie 360o |  | 0/10
| Oprogramowanie umożliwiające tworzenie map wysokiej rozdzielczości wykorzystujący near field algorytm pozwalający na tworzenie map typu Peak Frequency i Emphasis. |  | 0/10
| Oprogramowanie systemu umożliwia zaznaczanie automatyczne miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji czy też LSI i FTI. |  | 0/10
| System kontroli siły nacisku cewnika ablacyjnego oparty na technologii załamania światła (niezależna od temperatury) kompatybilnej i współpracującej z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem) |  | 0/10
Pompa irygacyjna
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Możliwość wykonywania zabiegów z elektrodami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej |  | x
2 | Czujnik zmiany ciśnienia przepływu cieczy zwiększający bezpieczeństwo zabiegu ablacji |  | x
3 | System wykrywania pęcherzyków ≥2 µl w powietrza w pompowanym roztworze soli fizjologicznej |  | x
4 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wykonywania aplikacji RF. |  | x
5 | Dzierżawa pompy irygacyjnej na czas trwania umowy |  | x
Generator energii RF
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Możliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego – sterowanie przez operatora. |  | x
2 | Wyświetlanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym w oferowanym układzie do nawigacji trójwymiarowej |  | x
3 | Automatyczne przerywanie ablacji przy przekroczeniu zaprogramowanych granicznych wartości parametrów |  | x
4 | Generator wysokiej częstotliwości RF umożliwiający wykonanie zabiegów ablacji kompatybilny z oferowanym systemem 3D |  | x
5 | Zapewnienie kompatybilnej elektrody dyspersyjnej wielorazowej lub jednorazowej w ilości odpowiadającej ilości zabiegów |  | x
6 | Dzierżawa systemu generatora RF na czas trwania umowy z kompletnym wyposażeniem oraz serwisem |  | x
3. Elektroda ablacyjna, chłodzona cieczą
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 2 |  | x
2 | Elektroda kompatybilna z pompą irygacyjną oferowaną w poz. 2* |  | x
3 | Średnica trzonu max. 8 F |  | x
4 | Wyposażona w czujnik pola magnetycznego
5 | Długość co najmniej 110 cm |  | x
6 | Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną |  | x
7 | Dostępne kilka krzywizn do wyboru |  | x
4.Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody ablacyjnej, chłodzonej cieczą
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną elektrodą w pozycji 3* |  | x
5. Elektroda ablacyjna, chłodzona cieczą, z pomiarem siły nacisku
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 2* |  | x
2 | Elektroda kompatybilna z pompą irygacyjną oferowaną w poz. 2* |  | x
3 | Regulowane przygięcie końcówki elektrody |  | x
4 | Długość bieguna ablacyjnego 3,5 mm |  | x
5 | Średnica trzonu max. 8 F |  | x
6 | Długość co najmniej 110 cm |  | x
7 | Wyposażona w czujnik pola magnetycznego
8 | Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną |  | x
9 | Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę |  | x
10 | Informacje o kierunku i sile nacisku elektrody na tkankę prezentowane w oferowanym systemie 3D |  | x
11 | Dostępne kilka krzywizn do wyboru |  | x
6. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody ablacyjnej, chłodzonej cieczą, z pomiarem siły nacisku
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z zaoferowaną elektrodą w pozycji 5* |  | x
7. Elektroda ablacyjna, chłodzona cieczą, z pomiarem siły nacisku, z giętkim biegunem ablacyjnym
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 2* |  | x
2 | Elektroda kompatybilna z pompą irygacyjną oferowaną w poz. 2* |  | x
3 | Wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min) |  | x
4 | Spacing 2-2-2 |  | x
5 | Wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego |  | x
6 | Pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia |  | x
7 | Średnica 8F |  | x
8 | Dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna |  | x
9 | Dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna |  | x
8. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody ablacyjnej, chłodzonej cieczą, z pomiarem siły nacisku, z giętkim biegunem ablacyjnym
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z zaoferowaną elektrodą w pozycji 9* |  | x
9. Dren do elektrody ablacyjnej, nawigacyjnej, chłodzonej z pozycji 4 i 7
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Kompatybilny z pompą irygacyjną oferowaną w pozycji 2* |  | x
2 | Dreny pakowane jałowo pojedynczo* |  | x
10. Elektroda diagnostyczna, nawigacyjna wielopolowa o wysokiej rozdzielczości
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 2*
2 | Liczba elektrod co najmniej 16 |  | x
3 | Średnica nie więcej niż 8F |  | x
4 | Cewnik sterowalny |  | x
5 | Długość co najmniej 105cm |  | x
6 | Spacing elektrod 3-3-3
11. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody diagnostycznej, nawigacyjnej wielopolowej o wysokiej rozdzielczości
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z zaoferowaną elektrodą w pozycji 10* |  | x
12. Elektroda diagnostyczna, nawigacyjna, okrężna do mapowania żył płucnych
PARAMETRY WYMAGANE
1 | ilość biegunów co najmniej 10 |  | x
2 | kompatybilna z systemem elektroanatomicznym oferowanym poz. 2* |  | x
3 | regulowana krzywizna końcówki |  | x
4 | średnica trzonu elektrody nie większa niż 7 F |  | x
13. Wielorazowy przewód połączeniowy do elektrody diagnostycznej, nawigacyjnej, okrężnej do mapowania żył płucnych
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z elektrodą zaoferowaną w pozycji 12* |  | x
14. Elektroda diagnostyczna, nawigacyjna, okrężna do mapowania żył płucnych o zmiennej krzywiźnie, wyposażona w czujnik pola magnetycznego
1 | Wyposażona w czujnik pola magnetycznego |  | x
2 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 2* |  | x
3 | Średnica 7.5F, średnica pętli 4F |  | x
4 | Dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna |  | x
5 | Zmienność pętli w zakresie 15-25 mm |  | x
6 | Dostępna opcja 12- lub 22-polowa |  | x
7 | Dostępny spacing 1-4-1 mm |  | x
15. Wielorazowy przewód połączeniowy do elektrody diagnostycznej, nawigacyjnej okrężnej do mapowania żył płucnych o zmiennej krzywiźnie, wyposażonej w czujnik pola magnetycznego
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z elektrodą zaoferowaną w pozycji 14* |  | x
16. Elektroda diagnostyczna sterowalna do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Zmienna krzywizna do zatoki wieńcowej z dostępu udowego |  | x
2 | Dostępne średnice trzonu 6F, 7F |  | x
3 | Długość elektrody minimum 110cm |  | x
4 | Elektroda 4 - lub 10 – polowa do wyboru zamawiającego |  | x
5 | Cztery różne odległości między pierścieniami do wyboru, w tym dostępna odległość 2mm/5mm/2mm |  | x
6 | Minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego |  | x
7 | Współpraca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO * |  | x
17. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody diagnostycznej sterowalnej do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z zaoferowaną elektrodą w pozycji 11* |  | x
18. Komplet elektrod referencyjnych powierzchniowych do przeprowadzenia zabiegu z mapowaniem 3D
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Komplet elektrod referencyjnych do przeprowadzenia zabiegu z mapowaniem 3D, kompatybilnych z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Elektrody jednorazowe |  | x
RAZEM: |  |  | 0-40
* | Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

## KARTA PARAMERTRÓW zad 2
ZADANIE 2 - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | miejsce oferty, w którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametrów | punkty za parametry dodatkowe
1. Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D wraz z generatorem energii RF i pompą irygacyjną
Kompletny system elektroanatomiczny 3D
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Trójwymiarowy (3D), jednoczasowy system do diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca, pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii |  | x
2 | Stacja robocza z konsolą do instalacji w sterowni |  | x
3 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie szybkich map anatomicznych (FAM) struktur serca przy użyciu cewników z wbudowanym mikroprocesorem lokalizacyjnym |  | x
4 | Kompatybilność z oprogramowaniem do syntezy obrazów CT/MR map anatomicznych |  | x
5 | Nawigacja w czasie rzeczywistym |  | x
6 | Znakowanie struktur anatomicznych i punktów, możliwość planowania linii ablacyjnej |  | x
7 | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm |  | x
8 | Możliwość podłączenia cewników BW za pomocą pojedynczych gniazd do systemu w celu eliminacji potencjalnych zakłóceń i błędów. |  | x
9 | Możliwość podłączenia cewników różnych firm. |  | x
10 | Samoczynne rozpoznawanie i dostosowanie parametrów pracy dla podłączonego cewnika z mikroprocesorem |  | x
11 | Współpraca ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami |  | x
12 | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz powierzchniowych |  | x
13 | System lokalizacji i wizualnej elektrody oparty o technologię pola elektromagnetycznego oraz różnych częstotliwości prądu elektrycznego |  | x
14 |  |  | x
15 | Stacja robocza do zbierania, obróbki, oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24-cale |  | x
16 | Interfejs łączący jednostkę określoną lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu. |  | x
17 | Możliwość podglądu wielu map w jednym oknie. |  | x
18 | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni. |  | x
19 | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur. |  | x
20 | Zapis danych w formacie DICOM |  | x
21 | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej, propagacyjnej, napięciowej, czasu aktywacji |  | x
22 | Jednoczesna wizualizacja wielu cewników |  | x
23 | Obsługa modułu pozwalającego dołączyć/ wyłączyć dodatkowe dane geometryczne będące efektem ruchów oddechowych pacjenta |  | x
24 | Możliwość przypisania 5 skrótów klawiszowych dla indywidulanie typowanych punktów lokalizacyjnych (tzw. Tagów) |  | x
25 | Możliwość wizualizacji kierunku oraz wartości siły z jaką cewnik oddziałuje na tkankę |  | x
26 | Możliwość obsługi i wizualizacji cewnika obsługującego technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę. |  | x
27 | Integracja obrazu ultradźwiękowego w czasie rzeczywistym z obrazem tworzonym w systemie do mapowania 3D |  | x
28 | Możliwość automatycznego tworzenia map póżnopotencjałowych z możliwością dostosowania wrażliwości w stosunku do wartości potencjałów. |  | x
PARAMETRY DODATKOWE
1 | 2-pedałowy system do akceptacji lub usuwania punktów z mapy oraz uruchamiania mapy anatomicznej do obsługi przez operatora |  | 0/10
2 | Możliwość tworzenia mapy anatomicznej w oparciu o obrazy z echa wewnątrzsercowego |  | 0/10
3 | Możliwość tworzenia 4 map jednoczasowo |  | 0/10
4 | Zewnętrzne 3-punktowe źródło pola magnetycznego |  | 0/10
Pompa irygacyjna
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wykonywania aplikacji RF. |  | x
2 | System wykrywania pęcherzyków powietrza w pompowanym roztworze soli fizjologicznej o czułości umożliwiającej wykrywanie pęcherzyków o objętości 2pL |  | x
3 | Możliwość wykonywania zabiegów z cewnikami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej |  | x
4 | Zasilanie napięciem wejciowym prądu przemennego od 1 00 do 240 V AC i częstotliwości 50/60 HZ. |  | x
5 | Waga: do 6 kg |  | x
6 | Praca w temperaturze otoczenia : 10°C do 40°C i wilgotności względnej 10-90% (bez kondensacji) |  | x
7 | Szybkość przepływu przy przepłukiwaniu: 100 ml/min |  | x
8 | Zakres szybkości przepływu (niska szybkość): 1 do 5 ml/min, przyrosty po 1 ml/min |  | x
9 | Zakres szybkości przepływu (wysoka szybkość): 4 do 60 ml/min, przyrosty po 1 ml/min |  | x
10 | Minimalna precyzja przepływu: 1 do 5 ml/min: -10% do +20% 6 do 39 ml/min: -5% do +15% 40 do 60 ml/min: -10% do 20% |  | x
11 | Maksymalne ciśnienie infuzji: 140 psi |  | x
Generator energii RF
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Mierzony zakres impedancji dla cewników punktowych 50-250 Ohm rozdzielczość 1 Ohm , dla cewników wielo elektrod owych 50-200 Ohm rozdzielczość 1 Ohm |  | x
2 | Zakres pomiaru wyjściowej mocy RF 0-100W, rozdzielczość 1W |  | x
3 | Wbudowany protokół do obsługi ablacji wysokich mocy(>50W) |  | x
4 | Częstotliwość RF 486 kHz ± 3% |  | x
5 | Max. Zużycie energii 1200W (1200VA) |  | x
6 | Możliwość współpracy z ablacyjnym |  | x
7 | Możliwość wyboru kanału/kanałów ablacyjnych dla pracy z ablacyjnym cewnikiem wieloelektrodowym |  | x
8 | Możliwość wyświetlenie.na ekranifi monitora parametrów ablacji (moc, temperatura, impedancja) dla każdego z kanałów w przypdku ablacji wieloelektrodowej. |  | x
9 | Wielokolorowe wskaźniki LED na konsoli sterującej, monitorze oraz zasilaczu. |  | x
10 | Kominikacja błędów i ostrzeżeń na monitorze sterującym. |  | x
11 | Pomiar pozostałej ilości płynu irygacyjnego z możliwością ustawienia jego objętości początkowej co 250 ml |  | x
12 | Ekran dotykowy |  | x
13 | Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności, czasu aplikacji). |  | x
14 | Czytelne wyświetlanie parametrów aplikacji w trakcie jej trwania: temperatury, mocy i impedancji w czasie rzeczywistym, zarówno dla cewników punktowych jak i wieloelektrodowych. |  | x
15 | Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu. |  | x
16 | Współpraca z elektrodą ablacyjną chłodzoną roztworem soli fizjologicznej w obiegu otwartym |  | x
17 | Podgląd stanu połączeń okablowania z generatorem. |  | x
18 | Ciągły pomiar impedancji w trakcie badania i ablacji |  | x
19 | Automatyczna zmiana przepływu soli fizjologicznej w zależności od mocy w trakcie aplikacji RF. |  | x
20 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wykonywania aplikacji RF. |  | x
21 | Możliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego - sterowanie przez operatora. |  | x
22 | Współpraca z systemem do trójwymiarowego mapowania serca. |  | x
23 | Możliwość podsumowania danych z każdej aplikacji RF: czasu, mocy, energii, temperatury, impedancji i przepływu. |  | x
24 | Mozliwość wyświetlenia podsumowania danych po zabiegu, z uwzględnieniem ilości aplikacji RF i objętości płynu. |  | x
25 | Pilot sterujący generatorem i pompą, z ekranem dotykowym. |  | x
26 | Przewód do połączenia generatora z systemem 3D |  | x
27 | Kabel do elektrody obojętnej |  | x
28 | Elektroda referencyjna do ablacji kompatybilna z zaoferowanym systemem elektroanatomicznym do mapowania serca 3 D |  | x
2. Elektroda do ablacji z chłodzeniem cieczą oraz czujnikiem siły nacisku
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Długość min. 110cm |  | x
3 | Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę |  | x
4 | Wektor wskazujący kierunek siły nacisku elektrody na tkankę |  | x
5 | Monitorowanie temperatury |  | x
6 | Średnica 7-8 Fr |  | x
7 | Liczba elektrod 6 |  | x
8 | Regulowane zgięcie końcówki |  | x
9 | Monitorowanie temperatury |  | x
10 | Biegun ablacyjny 3,5mm |  | x
11 | Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną |  | x
3. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody ablacyjnej, chłodzonej cieczą z czujnikiem siły nacisku
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną elektrodą w pozycji 2* |  | x
4. Elektroda do ablacji z chłodzeniem cieczą oraz czujnikiem siły nacisku oraz termopary
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Monitorowanie temperatury |  | x
3 | 6 czujników termopary |  | x
4 | 3 microelektrody natipie oraz 6 czujników termopary |  | x
5 | Długość, min. 1 1 0 [cm] |  | x
6 | Średnica min. 8 Fr |  | x
7 | Regulowane dwukierunkowe zgięcie końcówki |  | x
8 | Biegun ablacyjny 3,5 [mm] |  | x
9 | Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną |  | x
10 | Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę |  | x
11 | Wektor wskazujący kierunek siły nacisku elektrody na tkankę |  | x
5. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody do ablacji z chłodzeniem cieczą oraz czujnikiem siły nacisku oraz termopary
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną elektrodą w pozycji 4* |  | x
6. Łącznik do kabla do elektrod ablacyjnych z czujnikami termopary kompatybilna z elementami opisanymi w poz. 4 i 5,
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z elementami oferowanymi w pozycji 4 i 5* |  | x
7. Elektroda diagnostyczna, wielopolowa
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Długość, min. 115 [cm] |  | x
3 | Średnica 7 Fr |  | x
4 | Liczba biegunów: 22 |  | x
5 | Dostępny spacing : min. 3, w tym 2-6-2 |  | x
6 | Funkcja automatycznej identyfikacji przez system, możliwość wykonania mapy serca |  | x
7 | Różne krzywizny do wyboru zamawiającego |  | x
8. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody diagnostycznej wielopolowej
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną elektrodą w pozycji 7* |  | x
9. Elektroda diagnostyczna mapująca 48-polowa
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Długość, min. 110 cm |  | x
3 | Średnica min 7 Fr |  | x
4 | Liczba biegunów: 48 dla elektrody 8 ramiennej lub co najmniej 30 dla elektrody 6-ramiennej |  | x
5 | Spacing : min. 3 do wyboru |  | x
6 | Co najmniej 2 krzywizny do wyboru |  | x
7 | Funkcja automatycznej identyfikacji przez system, możliwość wykonania mapy serca |  | x
10. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody diagnostycznej mapującej 48-polowej
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną elektrodą w pozycji 9* |  | x
11. Elektroda diagnostyczna sterowalna 10-polowa jednokierunkowa
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Funkcja automatycznego zbierania punktów i annotacji w zaoferowanym systemie elektroanatomicznym do mapowania serca 3D |  | x
3 | Funkcja automatycznej identyfikacji przez zaoferowany system elektroanatomiczny do mapowania serca 3D |  | x
4 | Regulowane jednokierunkowe przygięcie końcówki |  | x
5 | Liczba biegunów 10 |  | x
12. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody diagnostycznej sterowalnej 10-polowej
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną elektrodą w pozycji 11* |  | x
13. Elektroda diagnostyczna sterowalna dwukierunkowa do zatoki wieńcowej
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Dostępna średnica trzonu 7F |  | x
3 | Długość elektrody minimum 110cm |  | x
4 | Elektroda 10 – polowa |  | x
5 | Dostępna odległość między pierścieniami 2mm/8mm/2mm |  | x
6 | Współpraca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO * oraz Abbott Claris |  | x
14. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do elektrody diagnostycznej sterowalnej dwukierunkowej do zatoki wieńcowej
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z zaoferowaną elektrodą w pozycji 13* |  | x
15. Koszulna naczyniowa nawigacyjna
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Koszulka naczyniowa sterowalna nawigacyjna kompatybilna z zaoferowanym systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Koszulka o 2-kierunkowym zagięciu |  | x
3 | 3 krzywizny do wyboru |  | x
4 | Długość min : 71 [cm] |  | x
5 | Średnica wewnętrzna 8,5F |  | x
16. Wielorazowy przewód połączeniowy, elektryczny do koszulki naczyniowej nawigacyjnej
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Wielorazowy |  | x
2 | Kompatybilny z oferowaną koszulką w pozycji 15* |  | x
17. Zestaw drenów do przetaczania soli do elektrod ablacyjnych chłodzonych cieczą
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Dreny kompatybilne z pompą irygacyjną oferowaną w pozycji 1* |  | x
2 | Dreny pakowane jałowo pojedynczo* |  | x
18. Komplet elektrod referencyjnych
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Komplet elektrod referencyjnych do ablacji kompatybilnych z zaoferowanym systemem elektroanatomicznym 3D oferowanym w poz. 1* |  | x
2 | Pakowane pojedynczo* |  | x
RAZEM: |  |  | 0-40
* | Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

## KARTA PARAMETRÓW zad 3
ZADANIE 3 - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | miejsce oferty, w którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametrów | punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: Koszulka niesterowalna dedykowana do zabiegu implantacji elektrody do stałej stymulacji serca
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Koszulka rozcinana, o wygięciu w 2 płaszczyznach |  | x
2 | Długość co najmniej 42cm |  | x
2 | Średnica wewnętrzna 8F |  | x
PARAMETRY DODATKOWE
1 | Dostępne 2 długości koszulki |  | 0/20
Pozycja 2: Nożyk do rozcinania koszulki
PARAMETRY WYMAGANE
1 | Nożyk do rozcinania koszulki kompatybilny z koszulką opisaną w poz.1 |  | x
RAZEM : |  |  | 0/20