	TZ.280.43.2021				Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANACH
					Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.43.2021
Formularz cenowo – techniczny
	1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego implantów do stabilizacji kręgosłupa, zwanych dalej wyrobami.
	2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
	3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: / dla poz. 1-4 tabeli: / 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie – wymaganych rozmiarów; / 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi (nie dotyczy poz. 4 tabeli), zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów; / 3) uzupełniać bank depozytowy nie później niż w terminie do … * dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr ………...………… lub drogą elektroniczną na adres ……………………………. . / */wypełnia Wykonawca/ / dla poz. 5-10 tabeli: / 4) dostarczać zamawiającemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiający przeprowadzenie zabiegu; / 5) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzędzi, umożliwiających implantację każdego rodzaju wyrobów wskazanych w poniższej tabeli, zwanego dalej instrumentarium; / 6) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ………………………….. lub zgłoszenia telefonicznego na numer ………………….. .
	4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
	5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
	- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
	- kod partii lub serii wyrobu,
	- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
	- oznakowanie CE,
	- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
	Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
	6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
	7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, słownie złotych : .............................................................................................................................................................................................…zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tytanowe klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej o randomizowanej strukturze porów: / - Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego; / - Budowa implantu umożliwia wrastanie kości w ściany implantu; / - Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%;*LUB 55-75% / - Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm; / - Co najmniej 5 wysokości implantu; / - Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny;	szt	20
2.	Tytanowy system stabilizacji kręgosłupa opartej na pręcie / 5.5 lub 6mm metodą przezskórną jak i na otwarto z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego oraz podania cementu do śrub augmentacyjnych: / - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera lub metodą na otwarto; / - Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku; / - Śruby przezskórne z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm; / - Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 mm do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm - stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm; / - Śruby augmentacyjna poliaksjalne i monolityczne; / - Śruby na otwarto z podwójnym gwintem; / - Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym / - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30 mm do 80 mm-stopniowane co 5 mm oraz od 90 mm do 190 mm-stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm; / - Dostępne pręty CoCr 6mm oraz pręty wygięte fabrycznie o śred. 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130mm; / - W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą; / Instrumentarium: / - W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie / dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage; / - Łopatka retraktora w długościach 60-120mm; / - W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji; / - Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora; / Elementy zestawu: / - śruba przezskórna 2szt. -	szt	24
	- śruba na otwarto 2szt. -	szt	24
	- śruba augmentacyjna monolityczna oraz poliaksjalna 2szt. -	szt	24
	- element blokujący 6szt. -	szt	72
	- poprzeczka/łącznik offsetowy -	szt	12
	- pręt przezskórny 2szt. -	szt	24
	- pręt na otwarto 2szt. -	szt	24
	- kaniula do cementu 2szt. -	szt	24
	- drut Kirschnera 6szt. -	szt	72
	- igła przeznasadowa 2szt. -	szt	24
3.	Implant typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa: / - Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, powierzchnia ostro ząbkowana; / - Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80°; / - Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG; / - Czoło implantu spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu. / - Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°; / - Dwie różne dł.26 i 31 mm i dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm; / - W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu; / - W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej; / - Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony do implantacji / małoinwazyjnej;	szt	20
4.	Substytut kości w postaci granulek lub paska, składający się w większości z trójfosforanu wapnia;	szt	15
5.	Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami; / - Implanty wykonane z PEEK i tytanu; / - Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub; / - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°; / - Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki; / - Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm; / - Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm; / - Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny; / - Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem; / - Śruby w dł.od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących; / - System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg; / - Implant nie może wystawać poza obręb trzonu; / - Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie; / - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku; / - W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo ( dostępne min.2 długości pinów); / - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia); / Elementy zestawu: / - implant - / - kręty kostne/śruby -	szt / szt	11 / 22
6.	Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ: / - Tytanowa proteza trzonu umożliwiająca płynną, niskoskokową dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep; / - Konstrukcja implantu umożliwia odtworzenie krzywizny kręgosłupa; / - Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa; / - Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm; / - W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); / - Na zakończeniach kątowych znajdują się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; / - Możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; / - Odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu; / - W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15; / Elementy zestaw: / - proteza - / - zakończenie kątowe -	szt / szt	2 / 4
7.	Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana / z porowatego tytanu: / - Jednoelementowy, niewymagającego wstępnego składania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeń z poliwęglanu i uretanu; / - Implant w 3 rozmiarach 12x15, 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7mm; / - Implant zapewnia ruchomość obwodowa do 15 stopni; / - Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kil grzbietowy uniemożliwiający przesuniecie się implantu; / - W zestawie przymiary oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu.	szt	2
8.	Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa: / - Implant wykonany z tytanu; / - Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne; / - Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni.	szt	2
9.	Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa: / - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej; / - Co najmniej sześć różnych wysokości klatek (od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości (12mm i 14 mm); / - Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji; / - Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2-tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan; / - Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony; / - Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia; / - Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki; / - Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki; / - Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie; / - Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach; / - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia); / - W zestawie: dostępne narzędzia umożliwiające pobranie / przeszczepu z talerza kości biodrowej; / Elementy zestawu: / - implant - / - wypełnienie -	szt / szt	5 / 5
10.	Stabilizacja międzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta: / - Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm; / - Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zależności od długości płyty; / - Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu; / - Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję; / - W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej; / - Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące); / - W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty; / - W zestawie instrumentarium powinien znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów; / - W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie; / Elementy zestawu: / - płyta / - śruby	szt / szt	2 / 8
	RAZEM :					x		x	x
......................., dn. ....................2021 roku / ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy