Na System do barwienia preparatów histologicznych i nakładania folii nakrywkowej składa się:

- Automat do barwienia

- Automat do nakładania folii nakrywkowej

- Zestaw do połączenia

- Stół laboratoryjny

- Odczynniki i materiały eksploatacyjne

Dzierżawa barwiarki H&E na okres 3 lat (423 750 oznaczeń).

Tabela nr 1 Opis produktu

| L.p | opis | jm | Cena j. netto PLN/miesiąc | Cena j. brutto | VAT % | Liczba miesięcy | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa automatu do barwień H&E wraz z automatem do folii nakrywkowej połączonych zestawem | miesiąc |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Tabela nr 2 Wymagania ogólne automatu do barwienia

| Lp. | Wymagania dotyczące automatu do barwienia | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie skomunikowane z modułem zaklejającym. W pełni zintegrowane i dostosowane do pracy z zaklejarką, bez konieczności ręcznego przenoszenia wybarwionych preparatów do modułu zaklejającego. | Tak |  |
|  | Urządzenie automatyczne przeznaczone do rutynowych barwień histologicznych i cytologicznych | Tak |  |
|  | Minimalna możliwość barwienia w tym samym czasie 650 preparatów. | Tak |  |
|  | Posiada możliwość zaprogramowania minimum 45 protokołów barwienia. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego prowadzenia minimum 10 barwień. | Tak |  |
| 6. | System posiada możliwość programowania minimum 45 etapów w ramach jednego programu barwienia. | Tak |  |
| 7. | Konfiguracja urządzenia pozwala na prowadzenie jednocześnie barwień rutynowych oraz specjalnych w tym samym czasie. | Tak |  |
| 8. | Całkowita ilość stacji barwiących minimum 42. | Tak |  |
| 9. | Pojemność pojedynczej stacji barwiącej nie większa niż 700ml z możliwością redukcji do dwóch mniejszych niż pojemność wyjściowa. | Tak |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w minimum 3 stacje załadowcze oraz 3 stacje wyjściowe z możliwością załadowania bez otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów. | Tak |  |
| 11. | Urządzenie wyposażone w minimum 2 stacje suszące posiadające indywidualnie programowaną temperaturę w zakresie od +30°C do +70°C | Tak |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w minimum 4 stacje płuczące. | Tak |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone jest w funkcję odparafinowania preparatów w barwiarce, z wykorzystaniem wysokiej temperatury – bez konieczności stosowania techniki ksylenowej. | Tak |  |
| 14. | Do barwiarki dedykowane są magazynki o pojemności minimum 20 preparatów, w jednej stacji istnieje możliwość jednoczesnego umieszczenia przynajmniej 3 magazynków. | Tak |  |
| 15. | Zakres czasowy możliwości programowania poszczególnych kroków od 0 sek do 99 godzin 59 min i 59 sek. | Tak |  |
| 16. | W oprogramowaniu istnieje możliwość wyboru procedury mieszania dla poszczególnych stacji. | Tak |  |
| 17. | Możliwość zastosowania dedykowanego zestawu odczynników HE pozwalającego na równomierne wybarwienie minimum 2500 preparatów z jednego zestawu odczynników. | Tak |  |
| 18. | Zaprogramowany system zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki wykonywanych barwień oraz dni pracy poszczególnych stacji. | Tak |  |
| 19. | Barwiarka posiada wbudowany zintegrowany komputer sterowany z poziomu dotykowego panelu LCD. | Tak |  |
| 20. | Oprogramowanie wykorzystuje uniwersalny system ikon. | Tak |  |
| 21. | System pracuje w ciągłym trybie z możliwością dokładania kolejnych preparatów podczas pracy. | Tak |  |
| 22. | Możliwość pracy z odczynnikami ogólnodostępnymi na rynku: alkoholem etylowym, ksylenem, substytutem ksylenu. | Tak |  |
| 23. | Barwiarka posiada możliwość podłączenia do wody bieżącej oraz wentylacji zewnętrznej. | Tak |  |
| 24. | Zasilanie urządzenia 230V , 50Hz | Tak |  |
| 25. | Urządzenie medyczne dopuszczone do diagnostyki in-vitro. | Tak |  |
| 26. | Urządzenie posiada deklarację CE IVD. | Tak |  |
| 27. | Wymiary urządzenia: nie większe niż 1250mm szerokości x 800mm głębokości x 700mm wysokości. | Tak |  |
| 28. | Przepustowość godzinowa barwiarki minimum 520 preparatów na godzinę przy użyciu standardowego protokołu z dedykowanymi odczynnikami HE. | Tak |  |
| 29. | Przepustowość barwiarki w trybie nocnym minimum 650 preparatów. | Tak |  |
| 30. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią ilość filtrów węglowych oparów w okresie trwania umowy na potrzeby właściwego użytkowania systemu, wymiana minimum 2 razy w roku. | Tak |  |

Tabela nr 3 Wymagania ogólne automatu do folii nakrywkowej

| Lp. | Wymagania ogólne automatu do folii nakrywkowej | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stosowane magazynki minimum 20 szkiełek. | Tak |  |
| 2. | Wsad startowy jednorazowy pojemności minimum 3 x 20 szkiełek, kompatybilny z przepustowością modułu barwiącego. | Tak |  |
| 3. | Wyposażona w stację rozładunkową z systemem dosuszania gotowych preparatów z pojemnością minimum 230 szkiełek. | Tak |  |
| 4. | Możliwość zaklejania z prędkością minimum 1000 preparatów na godzinę. | Tak |  |
| 5. | Urządzenie wykorzystuje metodę zaklejania specjalną taśmą pokrytą żywicą, techniką zaklejania na mokro, w której taśma mocowania jest za pomocą ksylenu. | Tak |  |
| 6. | Wbudowany detektor sygnalizujący obecność pęcherzyków powietrza w przewodach. | Tak |  |
| 7. | Pracuje w systemie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych koszyków. | Tak |  |
| 8. | Urządzenie posiada system rozpoznawania kodów kreskowych. | Tak |  |
| 9. | Urządzenie medyczne dopuszczone do diagnostyki in-vitro. | Tak |  |
| 10. | Urządzenie posiada deklarację CE IVD . | Tak |  |
| 11. | Wymiary nie większe niż szerokość 750mm, głębokość 800mm i wysokość 750mm oraz waga urządzenia nie przekraczająca 75kg. | Tak |  |
| 12. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią ilość filtrów węglowych oparów w okresie trwania umowy na potrzeby właściwego użytkowania systemu, wymiana minimum 2 razy w roku. | Tak |  |

Tabela nr 4 Oznaczenie histochemiczne na okres 3 lat (423 750 oznaczeń)

| L.p | Opis produktu | jm | Cena j. netto PLN/miesiąc | Cena j. brutto | VAT % | Ilość oznaczeń | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena za oznaczenie histochemiczne (odczynniki wraz z materiałami eksploatacyjnymi) | ozn. |  |  |  | 423 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Tabela nr 5 Wymagania ogólne stołu laboratoryjnego dedykowanego do systemu.

| Lp. | Wymagania ogólne stołu laboratoryjnego | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych wykorzystywanych w histopatologii. | Tak |  |
| 2. | Stół wyposażony w 3-4 szuflady oraz półkę na akcesoria. | Tak |  |
| 3. | Wymiary: głębokość 90cm, szerokość 210cm, wysokość 85cm. | Tak |  |

Materiały eskploatacyjne obejmują:

- Akcesoria do zaklejarki: taśma do nakrywania preparatów.

Tabela nr 6 Wymagania ogólne taśmy do nakrywania preparatów

| L.p. | Wymagania dotyczące taśmy do nakrywania preparatów | Wymóg | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma pokryta żywicą w rolkach o wymiarach 70m x 5cm, o grubości poniżej 0,8mm | Tak |  |
| 2. | Celulozowy nośnik tri-acetanowy | Tak |  |
| 3. | Taśma pozwala na bezklejowe nakrywanie preparatów | Tak |  |
| 4. | Wykorzystanie taśmy w zaklejarce pozwala na bezbąbelkowe zaklejanie preparatów | Tak |  |
| 5. | Dopuszczone do diagnostyki in-vitro. | Tak |  |
| 6. | Posiada deklarację CE IVD . | Tak |  |
| 7. | Wymagane przedstawienie dokumentacji badań archiwizacji preparatów zaklejonych taśmą przez okres min. 15 lat. | Tak |  |
| 8. | Przejrzystość taśmy identyczna z przejrzystością szkła I klasy hydrofobowej. | Tak |  |
| 9. | Brak odblasku podczas oświetlania preparatu, ułatwiający skanowanie preparatów. | Tak |  |
| 10. | W komplecie z taśmą obligatoryjnie dostarczane nożyki do odcinania taśmy. | Tak |  |

- Akcesoria do barwiarki: zestaw do barwienia Hematoksyliną i Eozyną.

Tabela nr 7 Wymagania dotyczące zestawu do barwienia Hematoksyliną i Eozyną

| L.p. | Wymagania dotyczące zestawu do barwienia Hematoksyliną i Eozyną. | Wymóg | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość opakowąń odczynników barwiących zoptymalizowanych pod kątem jednorazowego wykorzystania w barwiarce po 800-900ml każdego. | Tak |  |
| 2. | Odczynniki są gotowe do użycia, nie wymagają sączenia. | Tak |  |
| 3. | Wyposażone w możliwość identyfikacji czytnikiem kodów kreskowych. | Tak |  |
| 4. | Odczynniki pozwalają na spójne barwienie minimum 2500 szkiełek z preparatami. | Tak |  |
| 5. | Termin ważności odczynników 24 miesiące lub 12 miesięcy po aktywacji. | Tak |  |
| 6. | Dopuszczone do diagnostyki in-vitro. | Tak |  |
| 7. | Posiada deklarację CE IVD . | Tak |  |

Wymaganie ogólne systemu:

- Urządzenia nowe nie starsze , niż rok.

- Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość.

- Wykonawca zapewnia certyfikowane szkolenie z obsługi urządzeń 
w miejscu instalacji.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny systemów w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie oprogramowania komputerowego.

- Wykonawca zobowiązuje się  do usunięcia awarii w przedmiocie dzierżawy w czasie do 2 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych.

- Wykonawca musi zapewnić instrukcję obsługi  przedmiotu dzierżawy 
w języku polskim.

- Termin dostawy urządzeń: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.