  Załącznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy: 13/2021.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH
ANALIZATORA PODSTAWOWEGO – 1 SZT. I ANALIZATORA POMOCNICZEGO –1 SZT. ORAZ DEDYKOWANYCH DO NICH AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nowe, nieużywane.

Wymagany Certyfikat CE.

Lp.	Parametry graniczne analizatorów hematologicznych z odczynnikami, materiałami zużywalnymi i materiałem kontrolnym	Wymagane	PARAMETRY OFEROWANE / PODAĆ
1.	Wieloparametrowy automatyczny analizator hematologiczny różnicujący krwinki białe na 5 populacji (5diff) nie starszy niż 2015 r.	Tak
2.	Technologia aparatu zapasowego identyczna z analizatorem podstawowym, oraz pracujący na tych samych odczynnikach nie starszy niż 2014 r.	Tak
3.	Analizator różnicujący WBC na 5 populacji z wykorzystaniem cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy bez barwienia cytochemicznego	Tak
4.	Analizator z automatycznym podajnikiem na minimum 20 próbek, wydajność min 60/oznaczeń/godzinę z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania probówek, zewnętrzną drukarkę laserową czarno-białą i UPS w wyposażeniu analizatora	Tak
5.	Analiza minimum 24 parametrów w 5 diff oznaczonych bezpośrednio, raportoawanych na wyniku do analizy	Tak
6.	Objętość aspirowanej próbki max 20 ul	Tak
7.	Możliwość wykonania oznaczeń CBC-5diff w trybie kapilarnym z rozcieńczeniem	Tak
8.	Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia): / -RBC min do 8 mln/ul / -WBC min do 400 tyś/ul / -PLT min do 5 mln/ul / - HGB do 25 g/dl	Tak
9.	Dowolność trybu oznaczeń dla każdej próbki (CBC lub CBC+ diff). Pomiar HGB niezależny od WBC, RBC, PLT (osobny tor pomiarowy). HGB oznaczane bezpośrednio metodą bezcyjankową.	Tak
10.	Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC	Tak
11.	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach	Tak
12.	Flagowanie wyników patologicznych z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii	Tak
13.	Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych prametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika elektronicznego. Termin wazności kontroli po otwarciu co najmniej 14 dni	Tak
14.	Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzania danych demograficznych pacjentów z LIS	Tak
15.	Bezcyjankowe odczynniki-udokumentowane kartami charakterystyki (niezawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości)	Tak
16.	Czas reakcji serwisu (przyjazd serwisanta) max 24 godziny od chwili zgłoszenia. Wykonawca zapewni min 3 inzynierów serwisowych przeszkolonych przez producenta aparatu w przeciągu 3 ostatnich lat posiadających odpowiednie certyfikaty	Tak
17.	Koszty awarii analizatora, części zużywalnych, konserwacji terminiowych, przeglądów technicznych analizatora oraz dojazdu przez cały okres dzierżawy będą pokrywane przez Oferenta	Tak
18.	Oferent gwarantuje: / - przeszkolenie w obsłudze analizatorach / - bezpłatną aktualizację / - wstawienie innego analizatora tej samej klasy na czas dłuższej awarii / - wymianę aparatu po przeprowadzeniu 3 napraw tego samego podzespołu	Tak
19.	Automatyczna archiwizacja wyników- mozliwość wykonania zestwień statystycznych-dziennych, miesięcznych oraz raportów kontroli jakości, mozliwość dopisywania do wyników rozmazów policzonych mikroskopowo, dopisywania wartości OB (możliwość wydruku)	Tak
20.	Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz oprogramowanie w języku polskim dostarczone z aparatem	Tak
21.	Termin dostawy odczynników (nieprzekraczający 3 dni)	Tak/Podać
22.	Ważność odczynników nie krótsza niż 9 m-cy	Tak
23	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych	Tak
24	Inne certyfikaty	Tak/Podać
25	Oferent zapewni udział w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality EQAhem program oceny jakości mikroskopowego badania krwi obwodowej dwa razy do roku.	Tak

ODCZYNNIKI HEMATOLOGICZNE – PLANOWANE ZUŻYCIE NA 12 MIESIĘCY
1. Ilość badań morfologicznych w okresie 12 miesięcy – 22 000 (ilość szacunkowa).
2. Krew kontrolna na 3 poziomach: low, norm, high – codziennie na 2 poziomach naprzemiennie.

Uwagi:
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Dodatkowo, Wykonawca załączy świadectwo wzorcowania.

............................................. ………………………………………………………..
        (data) (podpis)