Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zadanie:
„Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach- w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

Wymagane Minimalne Parametry Techniczne

Pełna nazwa ultrasonografu	Podać
Producent	Podać
Kraj	Podać
Dystrybutor-Oferent	Podać

Lp.	Parametry/Warunek	Parametr wymagany	Punktacja	Odpowiedź oferenta
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Rok produkcji aparatu	2020
	KONSTRUKCJA
	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny / klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Przewodnik cyfrowy	Min. 12 - bitowy
	Cyfrowy system formatowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 2 200 000
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min 3
	Dynamika systemu	Min. 270 dB
	Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 bez przeplotu	Przekątna ekranu min. 21 cali
	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: / góra-dół, lewo-prawo	TAK
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę	Przekątna min. 10 cali
	Zakres częstotliwości pracy	Min. od 1 MHz do 20 MHz
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 12 000 obrazów
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	TAK
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 10 s
	Regulacja głębokości pola obrazowania	Min. 2-39 cm
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 50
	Wbudowane zasilanie bateryjne min. 100 minut pracy	TAK
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min / B,B +B, 4B / M / B+M / D / B+D / B+C (Color Doppler) / B+PD (Power Doppler) / 4B (Color Doppler) / 4B (Power Doppler) / B+Color + M	TAK
	Odświeżanie Obrazu (Frame Rate) dla trybu B	Min. 1200 Obrazów/s
	Odświeżanie Obrazu (Frame Rate) / B+ kolor (CD)	Min. 400 obrazów/s
	Obrazowanie harmoniczne	Min. 10 pasm częstotliwości
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.:+/- 4,0 m/s
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z mozliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki)	Min.:+/- 7,5 m/s
	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min.0,5 mm do 20 mm
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min.:+/- 30 stopni
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej	Min.:+/- 80 stopni
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie	Min.:+/- 80 stopni
	Obrazowanie w systemie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array	Min.:+/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki)
	Obrazowanie w Kolorowym i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
	Obrazowanie trybu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”	Min. 5
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD + PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie 3 + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map	TAK
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB	TAK
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD	TAK
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
	Videoprinter czano-biały	TAK
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Etherent 10/100 Mbps	TAK
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK
	FUNKCJE UŻYTKOWE
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x 16
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x 16
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie	Min. 10
	Przełączenia głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	TAK
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań / Brzusznych / Kardiologicznych / Transkranialnych / Ginekologiczno – położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Pediatrycznych	TAK
	GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE
	Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	Liczba elementów	Min. 120
	Kąt skanowania	Min. 90 st.
	Obrazowanie harmoniczne	Min. 5 pasm częstotliwości
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – OPCJE (DOSTĘPNE W DNIU SKŁADANIA OFERTY)
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzyżowej oddechowej	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu HOCKEY zakresie częstotliwości min. 3,0-15,0 MHz, liczba elementów min. 190. Szerokość skanu max. 26 mm	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę endovaginalną o zakresie częstotliwości min. 2,0-10,0 MHz, liczbie elementów min. 900 oraz kącie skanu min. 200 stopni	TAK
	INNE
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice,printer)	Min. 24 miesiące
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)	TAK
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK