Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.LI.280.31.2.2022
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 2
A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa / netto	Wartość / netto / 6=4x5	Stawka VAT / %	Cena / jednostkowa / brutto / 8=5+7	Wartość / brutto / 9=6+7	Uwagi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Lodówka do przechowywania krwi	Szt.	1
Razem cena oferty

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.
* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

	Lodówka do przechowywania krwi – 1 szt.

Lodówka do przechowywania krwi – 1 szt.		Typ ……………………….... / Model …………………...…. / Producent………………….. / Kraj pochodzenia …………..
	Rok produkcji	2022
	Oznakowanie CE
	Parametry techniczne
	Model służący do przechowywania krwi.
	Wymiary zewnętrzne max. S1500 x G700 x W2100 mm +/- 2mm TAK, podać 7. Pojemność brutto: 1259 litrów +/- 10 litrów
	Pojemność 1250 litrów +/- 10 litrów
	Lodówka wolnostojąca, wewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej na zewnątrz wykonana ze stali malowanej na kolor biały, wszystkie naroża zaokrąglone z tacą ociekową na dnie komory
	Szafa wyposażona w 4x nóżka wykonana ze stali nierdzewnej
	Drzwi przeszklone z trójwarstwowego szkła, z próżnią między warstwami, na zawiasach, obwód drzwi wykonany, wyposażone w magnetyczną gumową uszczelkę, uchwyty drzwi wykonane z aluminium
	Wyposażona w 14 szuflad ze stali nierdzewnej na prowadnicach teleskopowych na łożysku kulowym ze stali nierdzewnej, każda szuflada podzielona na 4 kolumny i w 8 regulowanych przegródek umożliwiających oddzielenie worków krwi od siebie, szuflady można wyjąć i regulować ich wysokość.
	Pojemność przechowywania: pozwala przechować 560 worków krwi o pojemności 450 ml
	Oświetlenie typu LED, dwie świetlówki zainstalowane w bocznych ścianach
	Panel sterowania umieszczony w górnej części konstrukcji nad drzwiami, obsługa mikroprocesowa wyświetlaczem kolorowym i przyciskami dotykowymi, kolorowy wyświetlacz min.3.5” TFT pokazujący stan pracy urządzenia m.in.(temperatura rzeczywista, praca sprężarki, odszranianie, uruchomianie alarmu itp.) i umożliwiający surfowanie po menu sterownika do ustawiania i sprawdzania oraz cyfrowe wyświetlanie i regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
	Przyciski dotykowe na klawiaturze z automatyczną blokadą bezpieczeństwa, aby uniknąć ingerencji osób nieupoważnionych, dwupoziomowy bezpieczny dostęp, z zabezpieczeniami kodem PIN, zarówno na przełączniku ON/OFF, jak i przyciskach dotykowych na klawiaturze. Bateria zapasowa, z automatycznym ładowaniem, zapewniająca autonomię do 48 godzin pracy centrali w przypadku awarii zasilania. Stan ładowania jest stale wyświetlany na wyświetlaczu w celu natychmiastowego
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa (z automatycznym kasowaniem) oraz funkcja wyciszania alarmów
	Po przez meny możliwość ustawienia alarmów wysokiej i niskiej temperatury z możliwością programowania limitów.
	Inne alarmy: alarm drzwi, alarm zasilania, alarm baterii, alarm brudnego skraplacza, alarm parownika, alarmy sensorów.
	Historia dziennika alarmów dla minimum ostatnich 30 stanów alarmowych (nieusuwalnych), historia otwarć drzwi z minimum ostatnich 30 dni (nieusuwalna), historia odszraniania z minimum ostatnich 30 dni (nieusuwalna). TAK 31. Wykres temperatury w czasie rzeczywistym, z możliwościami surfowania z poprzednich 52 godzin pracy i funkcjami powiększania dla lepszej kontroli.
	Wykres temperatury w czasie rzeczywistym, z możliwościami surfowania z poprzednich 52 godzin pracy i funkcjami powiększania dla lepszej kontroli
	Urządzenie wyposażone w czujniki PT1000 dla lepszej dokładności temperatury.
	Styk NO do zdalnego wysyłania sygnałów alarmowych
	Rozmrażanie automatyczne, sterowane termostatem
	Płynna regulacja temperatury w zakresie +2°C / +15°C.
	Poziom hałasu max. 52 dB
	Waga max. 270 kg
	Zasilanie 230V, 50 Hz
Dodatkowe informacje
	Oferowany aparat jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzęt
	Oferowany okres gwarancji min. 24 miesiące
	Wykonanie przeglądów serwisowych oraz walidacji– wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.