Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.22.2024

z dnia 09.07.2024

Kolposkop  – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Kolposkop optyczny z torem wizyjnym. Optyka apochromatyczna. |  |  |
| 2. | Min. 3 różne powiększenia: 3,75x, 7,5x, 15x. |  |  |
| 3. | Ogniskowa 300 mm ± 20 mm. |  |  |
| 4. | Min. 3 rodzaje pola widzenia: 79 mm, 39 mm, 19 mm. |  |  |
| 5. | Min. 3 poziomy głębi ostrości: 4,5 mm, 1,13 mm, 0,73 mm. |  |  |
| 6. | Natężenie światła min. 25000 lux. |  |  |
| 7. | Okulary regulowane indywidualnie min. 16,7x. |  |  |
| 8. | Min. dwa okręgi pomiarowe wbudowane w prawy okular. |  |  |
| 9. | Płynna regulacja ostrości. Dokładna regulacja ostrości. |  |  |
| 10. | Filtr światła w kolorze zielonym. |  |  |
| 11. | Łatwo wymienialna lampa (tzw. żarówka) LED. Żywotność min. 10000 godzin. |  |  |
| 12. | Regulacja wysokości min. w zakresie 950 mm – 1250 mm. |  |  |
| 13. | Dodatkowe wyposażenie: -statyw jezdny, koła wyposażone w indywidualne hamulce, ramię statywu łamane -monitor min. 24 cale -uchwyt do montażu monitora na ścianę. |  |  |
| 14. | Oprogramowanie do archiwizacji badań (rejestracji przechwytanego obrazu) kompatybilne z oferowanym kolposkopem wraz z niezbędnymi do prawidłowego działania akcesoriami (z wyjątkiem komputera, monitora do komputera). |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Kolposkop skonfigurowany, gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Wartość oferty netto: …………………………………………….

VAT: ……………………………….

Wartość oferty brutto: ……………………………………