Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

............................................

(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający:

Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 15

38 – 100 Strzyżów

Wykonawca:

Nazwa	......................................................................................................................................

Siedziba	....................................................................................................................................

Nr tel., faks, e-mail: .................................................................................................................

NIP	...........................................................................................................................................

REGON	.....................................................................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia 12.01.2024 r. oferuję dostawę spektralnego tomografu okulistycznego z funduskamerą w cenie:

Cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

………………………………………………………………………......… zł brutto

Opis oferowanego urządzenia:

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT OCT – OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Technologia pracy: spektralne OCT | TAK |  |
|  | Szybkość skanowania: minimum 80 000 [Askan/sek.] | TAK |  |
|  | Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] | TAK |  |
|  | Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] | TAK |  |
|  | Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,8 [mm] | TAK |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm]. | TAK |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm]. | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3,3 [mm]. | TAK |  |
|  | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25 D do +25 D. | TAK |  |
|  | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia. | TAK |  |
|  | Dostępność analiz siatkówki: mapa grubości siatkówki; mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; mapa deformacji nabłonka barwnikowego. | TAK |  |
|  | Dostępność analiz w kierunku jaskry: analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych. | TAK |  |
|  | Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania (wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP). | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka i przedniego odcinka oka. | TAK |  |
|  | Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. | TAK |  |
|  | W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, zewnętrzny komputer sterujący tomografem, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK |  |
|  | Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9 [mm]. | TAK |  |

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne 
i prawne określone przepisami prawa, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu ofertowym.

- Zapewniamy realizację zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy 24 miesiące gwarancji - licząc od dnia odbioru dostawy.

- Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 14 dniowego terminu płatności, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Pozostajemy związani ofertą przez okres ….. dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

……………………………….…………………………………….…….., e-mail:……………..…………………..

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

……………………………….…………………………………….…….., e-mail:……………..…………………..

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)