## Zadanie1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.36.2024
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 70 000 badań parametrów : pH, PCO2,P02, ctHb, 02Hb, HB, COHb, HbF, SO2, cNA+, cK+, cCa++,cCl-glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa 4 sztuk analizatorów do parametrów krytycznych wraz z infrastrukturą do zdalnego systemu nadzoru oferowanych analizatorów ( serwer plus licencja ), zwanych dalej urządzeniami. Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe wyrobów i urządzeń określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia,ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatorów. b) przeszkolić 8 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. c) zapewnić dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. d) prace serwisowe mogą być wykonywane zdalnie poprzez połączenie SSL VPN. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ9134 dla 4 dzierżawionych analizatorów oraz dodatkowo dla 4 analizatorów parametrów krytycznych wskazanych przez Zamawiającego , nie będących przedmiotem umowy. 4. Wykonawca zainstaluje i uruchomi w ramach umowy na własny koszt zdalny system nadzoru analizatorów parametrów krytycznych Zamawiającego, zapewni infrastrukturę oraz serwis infrastruktury i systemu a także przeszkoli wskazaną liczbę użytkowników. 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia drogą elektroniczną poprzez e-mail ……………………………………………………………………….** /** wypełnia Wykonawca / 6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 9. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta, zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwa wyrobu, nazwa producenta, • kod partii lub serii wyrobu, • oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), • oznakowanie CE, • inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 10. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamowienia. 11. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………….. 12. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1_WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 : Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria do wykonywania 70 000 badań tj : pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb,HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Analizator do parametrów krytycznych (4 szt.) | 36 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia - Analizator do parametrów krytycznych, odczynniki oraz materiały zużywalne
1. | Analizator - rok produkcji nie starszy niż 2019
2. | Dobowy czas kalibracji do 30 minut
3. | Możliwość wyłączania aparatury bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności
4. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
5. | Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa
6. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, Pco2,P02, ctHb, 02Hb, HHB, COHb, HbF, So2, CnA+, Ck+, Cca++ ( zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany bilirubina całkowita ( wymagany zakres pomiarowy dla biliburiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl )
7. | Analizator pracujący w oparciu dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory
8. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
9. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 65 µl w czasie nie dłuższym niż 35 sekund
10. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
11. | Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych
12. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Płyny kontroli jakości inne niż płyny kalibracyjne z możliwością odczytu wartości wyników kontroli i obróbki danych statystycznych oraz z możliwością zmiany godziny wykonania kontroli jakości
13. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
14. | Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni
15. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
16. | Możliwość re-instalacji wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów
17. | Wbudowana drukarka oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych
18. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
19. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
20. | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim
21. | kontrola jakości prowadzona codziennie dla 3 poziomów materiału kontrolnego
22. | Dwukierunkowa transmisja danych
23. | Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań.
24. | Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego.
25. | W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy: 1) podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamawiającego 2) konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator, 3) testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator
26. | Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie deklarowanych badań
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem Netto: |  |  |  |  | Razem Brutto: