ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ

(dot. Pakietu Nr 3)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet 3

Przedmiot zamówienia: Defibrylatory – 6 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylatory – 6 szt. |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym. | Tak |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED). | Tak |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg. | Tak |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55. | Tak |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm. | Tak |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40 stopni C. | Tak |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka. | Tak |  |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| Zasilanie i system audiotestów |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach. | Tak |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz). | Tak |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | Tak |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych. | Tak |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | Tak |  |
| Wyświetlanie, rejestracja, archiwizacja danych |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8 cali zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem. | Tak |  |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli. | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny. | Tak |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia. | Tak |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu pendrive. | Tak |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu. | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja). | Tak |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max. 3 sekund. | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku. | Tak |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED. | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360 J. | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200 J. | Tak |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360 J. | Tak |  |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | Tak |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej. | Tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych. | Tak |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | Tak |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń.. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | Tak |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto. | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji. | Tak |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | Tak |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta. | Tak |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | Tak |  |
| Respiracja impedancyjna |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | Tak |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia. | Tak |  |
| Nieinwazyjna stymulacja zewnętrzna |  |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie. | Tak |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA. | Tak |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | Tak |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1%. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min. | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych. | Tak |  |
| NIBP |  |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. | Tak |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg. | Tak |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | Tak |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności, • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, • certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych, | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.