Znak: ZOZ.V.010/DZP/50/24 Sucha Beskidzka dnia 03.07.2024r.

Dotyczy: Postępowania **Dostawa sprzętu medycznego (Pakiet nr 1- cyfrowy aparat RTG, stacja opisowa do zdjęć RTG, stacja opisowa do TK, pakiet nr 2- aparat RTG ramię C, pakiet nr 3-strzykawka do TK ) finansowanego w ramach inwestycji „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet nr 1- cyfrowy aparat RTG, stacja opisowa do zdjęć RTG, stacja opisowa do TK**

**Pakiet nr 2- aparat RTG ramię C**

**Dotyczy części 2 - aparat RTG ramię C**

Pytania do tabelki technicznej - załącznik nr 1b

1. Dotyczy punktu 1.

Czy Zamawiający dopuści aparat o głębokości równej 68 cm? Niewielka różnica, nie wpływa znacząco na pracę z aparatem podczas zabiegu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dotyczy punktu 11.

Czy Zamawiający dopuści ramię C z panelem dotykowym kolorowym o przekątnej 6,4“ i rozdzielczości 640x480, znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live”? Panel dotykowy służy do obsługi wszystkimi parametrami aparatu i obrazu i nie jest monitorem diagnostycznym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Dotyczy punktu 19.

Czy Zamawiający dopuści wózek z ramieniem C o wadze 323 kg? Na większą wagę aparatu wpływają materiały z którego jest wykonany, a które sprawiają, że aparat jest trwalszy i bardziej odporny na uszkodzenia.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

4. Dotyczy punktu 22.

Prosimy o dopuszczenie ramienia C z akwizycją podczas fluoroskopii na poziomie 25 obrazów/sekundę. To wielkość wystarczająca do uzyskania płynnej skopii, bardzo dobrej jakości.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. Dotyczy punktu 26.

Czy Zamawiający dopuści maksymalny prąd fluoroskopii ciągłej 11 mA? Jest to niewielka różnica w stosunku do zapisanej w postępowaniu, a technologia wykorzystywana w naszym aparacie to skopia pulsacyjna, której maksymalna wartość prądu tę wartość przekracza, a która jest znacznie bezpieczniejsza dla personelu i pacjenta.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. Dotyczy punktu 28.

Czy Zamawiający dopuści aparat z szerokością impulsu w zakresie 10 – 40 ms?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

7. Dotyczy punktu 40.

Prosimy o dopuszczenie ramienia C o pojemności cieplnej kołpaka 1140 kHU. Jest to niewielka różnica, nie wpływająca na prace z aparatem podczas zabiegów. Dodatkowy system automatycznej redukcji pulsów/s w przypadku zbyt wysokiej temperatury aparatu zamiast zmiany parametrów ekspozycji tj. kV i mA oraz automatycznego powrotu do wartości docelowych w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

8. Dotyczy punktu 42.

Prosimy o dopuszczenie detektora w technologii IGZO. Proponowany detektor posiada najważniejsze charakteryzujące jakość technologii parametry tj. DQE oraz rozdzielczość znacznie większe niż wymagane. Chcemy zaznaczyć, że technologia IGZO jest najnowszym rozwiązaniem i nie odbiega jakościowo od technologii CMOS, jest za to od niej znacznie tańsza.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

9. Dotyczy punktu 76.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej możliwości? Aparat pracuje na systemie Linux, dzięki czemu wszystkie zapisane dane obrazowe nie zostaną usunięte, nawet podczas zaniku zasilania. Krótki czas wyłączenia i ponownego uruchomiania, mniej niż 1 min

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Dotyczy punktu 77.

Prosimy o dopuszczenie aparatu z pamięcią 100 000 obrazów. Aparat nie służy jako nośnik przechowywania badań pacjentów, archiwizacja obrazów odbywa się poprzez system szpitalny PACS.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Dotyczy punktu 4 – Serwis i gwarancja

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych do 3 dni kalendarzowych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytania do umowy

1. Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dotyczy wzoru umowy w § 8 pkt 1 lit a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy jeżeli niezrealizowanie części umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**