Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.12.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  -

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | System dozowania formaliny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |

słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| System dozowania formaliny 2 szt. dla Centralnego Bloku Operacyjnego | Typ …………………..….………….... Model ………...………..…………... Producent……………….………….. Kraj pochodzenia ………………… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 2 – 18 MHz |
|  | Komora dozowania utrwalacza z wentylacją |
|  | Ryglowanie drzwi komory podczas etapu dozowania utrwalacza |
|  | Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze szuflady na odczynniki |
|  | Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika |
|  | Szuflada przednia zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze wyposażona w dwa kółka obrotowe |
|  | Przestrzeń szuflady dostępna dla min. 4 zbiorników (maks. 20 litrów każdy) |
|  | Możliwość wyboru wykorzystywanego zbiornika, co pozwala na jednoczesne stosowanie różnych utrwalaczy i/lub roztworów konserwujących |
|  | Dodatkowe przyłącze do zewnętrznego zbiornika utrwalacza |
|  | Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności |
|  | Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza |
|  | Czujnik prawidłowego ustawienia dyszy w pojemniku |
|  | Czujnik obecności pojemnika |
|  | Czujniki do kontroli rozprzestrzeniania się odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy |
|  | Tryb bezpieczny. Procedura bezpieczeństwa dla wycieków wewnętrznych |
|  | Wbudowana lampa bakteriobójcza UV-C z cyklem ręcznym i automatycznym |
|  | Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy |
|  | Przepływ pompy ładującej = 3l/min |
|  | Dokładność dozowania min. +/- 60 gramów |
|  | System do filtracji oparów formaliny - Wysokowydajny filtr Hepa 14 (99,995%) - Filtr z węglem aktywnym z 2 wkładami (około 28 kg węgla aktywnego) |
|  | Terminal z ekranem dotykowym o minimalnych wymaganiach: • Kolorowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 10 cali • Rozdzielczość 1280x800 • Ekran dotykowy • Pamięć wewnetrzna 4 GB • Dwurdzeniowy procesor 1,33 GHz • Windows 10 loT Enterprise LTSB 64-bitowy • Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami • Obsługa urządzenia z możliwością wyboru języka (w tym język polski) |
|  | Możliwość integracji z systemem LIS posiadanym w szpitalu |
|  | Porty WEJŚCIA/WYJŚCIA minimum: - 2x port USB 2.0 - Port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 - Podłączenie zdalnego alarmu - Zintegrowany czytnik kart do systemu monitorowania temperatury |
|  | Wbudowana drukarka: • Najlepsza jakość druku 203 dpi • Obudowa ABS z przednią pokrywą • Etykiety bez podkładu –min. 1000 szt. do każdego urządzenia |
|  | Kod kreskowy: Odczyt kodów 1D i 2D |
|  | Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych |
|  | Pojemności mleczne minimalne ilości: 1 l - 120 szt., 3 l - 40 szt., 5 l - 25 szt., 10 l - 12 szt. do każdego urządzenia |
|  | Pokrywy pojemników wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną, |
|  | Pokrywy pojemników oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek, |
|  | Formalina 10% w pojemnikach 10L – min. 6 szt. do każdego urządzenia |
|  | zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z oferowanym automatycznym systemem dozowania formaliny wypełniony 10% zbuforowaną formaliną |
|  | formalina o pH 7,2 – 7,4. pH potwierdzone świadectwem jakości dostarczanym wraz z każdą dostawą oraz wpisem do karty charakterystyki |
|  | Opakowanie posiadające uchwyty po obu stronach do przenoszenia, posiadające oznaczenie informacyjne o położeniu pojemnika w trakcie użytkowania |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |