## PAKIET 1
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
PŁYTY BLOKOWANE Pakiet Nr 1
1. | Płytka blokowana wygięta do kości promieniowej i łokciowej w wersji 12 i 14 otworowej . Posiada otwory blokowane oraz 4 kompresyjne.Ustalone kątowo ustawienia otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilzację . Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera do czasowego ustalenia płytki . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm , do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mmz łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane kompatybilne z wkrętami zmienno- kątowymi 3,5mm . Zakończenie płytki w części trzonowej odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia metodą minimalnego cięcia. Płytka z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością . Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych- tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. |  | 6
2. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, ,zakładana od strony dłoniowej. Wersja prawa i lewa. Część trzonowa o anatomicznym wygięciu bez podcięć rekonstukcyjnych . Płytka w rozmiarach od 5 do 11 otworowej . W części trzonowej otwory blokowane oraz w zależności od długości płytki 1 lub 2 otwory kompresyjne . W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Długość płytki od 73mm do 148mm odpowiednio do ilości otworów.Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici . Do otworów blokowanych wkręty samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu |  | 10
3. | Płytka blokowana prosta do kości promieniowej i łokciowej, kompresyjna , 6 lub 8 otworów blokowanych i 2 kompresyjnych.Płytka z 30mm mostem bez otworówi znacznikiem środka płytki. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Długość płytek odpowiednio do ilości otworów 88mm lub 102mm . Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Materiał tytan. |  | 6
4. | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana, 4 - 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał stop tytanu. |  | 10
5. | Płytka rekonstrukcyjna prosta wąska, blokowana, 4 - 8 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał stop tytanu. |  | 10
6. | Płytka kształtowa blokowana T piszczelowa , prawa i lewa, zakładana od strony bocznej , od 4 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej . Długość płytki od 110mm - 170mm. W części nasadowej -6 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową .Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ma posiadać przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. |  | 10
7. | Płytka kształtowa blokowana bliższa do bocznej nasady kości piszczelowej,zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 8 otworów blokowanych i 1 lub 2 otwory kompresyjne w zależności od długości płytki. W części nasadowej 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów . Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Długość płytek od 121mm-173mm . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 6 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworu kompresyjnego wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu. |  | 10
8. | Płytka obojczykowa blokowana S , 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i 1 otwór kompresyjny. O długości odpowiednio 71mm-80mm-90mm99mm-116mm . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Wersja lewa i prawa. Materiał - tytan. |  | 6
9. | Płytka obojczykowa blokowana S trzonowa , w wersji lewej i prawej, 6 -8- 10 otworów blokowanych i długości odpowiednio 66mm - 84mm-104mm . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. |  | 6
10. | Płytka kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka. Wersja prawa/lewa.z zakresem wysokości haka 12 i 15mm. Posiadająca otwory blokowane i jeden kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał tytan. |  | 6
11. | Płytka kształtowa ,blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej , z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony tylnej.Wersja wąska i szeroka , szerokość części nasadowej odpowiednio 24mm i 28mm.W części trzonowej 4 lub 6 otworów blokowanych i jeden lub dwa otwory kompresyjny . W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów.Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych- niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki oraz ścięcie części bliższej . Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm w celu tymczasowej stabilizacji. Do otworów blokowanych wkręty samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Wszystkie otwory kompatybilne z wkrętami zmiennoosiowymi 3,5mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. |  | 10
12. | Płytka kształtowa V ,blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej , z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony przyśrodkowej .W części trzonowej 4 lub 5 otworów blokowanych i jeden kompresyjny . W części nasadowej 2 skośne otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów.Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych- niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki oraz . Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm w celu tymczasowej stabilizacji. Do otworów blokowanych wkręty samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Wszystkie otwory kompatybilne z wkrętami zmiennoosiowymi 3,5mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. |  | 5
13. | Płytka piszczelowa,kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej.Wersja prawa i lewa.W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych i 1 lu 2 kompresyjne, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów ,w tym jeden do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. |  | 15
14. | Płytka strzałkowa dalsza boczna . Od 4 do 10 otworów blokowanych i dwa otwory kompresyjne w części trzonowej oraz 6 otworów blokowanych w części nasadowej.Długość płytki od 85mm - 145mm. Materiał - tytan lub Płytka strzałkowa dalsza boczna. Od 4 do 9 otworów blokująco-kompresyjnych w części trzonowej oraz 5 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 86mm - 151mm. Materiał – tytan |  | 30
15. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 5do 9 otworów blokowanych i 1 lub dwóch otworów kompresyjnych w zależności od długości płytki . W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . Przynajmniej 5 otworów pod drut Kirschnera 2,0mm do tymcasowej stabilizacji płytki.Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał –stop tytanu. |  | 20
16. | Płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem. Długość płytek od 138mm do263mm i odpowiednio od 4 do 10 otworów blokowanych w tym jeden kompresyjny w części trzonowej- otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany , samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane , łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych , odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. |  | 20
17. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej,zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja lewa i prawa . W części trzonowej 4 do 12 otworów - blokowanych i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Długość płytki odpowiednio 91mm - 111mm - 131mm- 151mm-171mm Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan. Przeznaczenie : łokieć |  | 5
18. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, tylno-boczna. Wersja lewa i prawa . W części trzonowej 4 do 12 otworów - blokowanych i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Długość płytki odpowiednio 75mm - 97mm - 113mm- 131mm-150mm Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan. Przeznaczenie : łokieć |  | 5
19. | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 181mm ,odpowiednio od 2 do 8 otworów w części trzonowej.Materiał - tytan. |  | 5
20. | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Od 6 do 14 otworów blokowanych i otwory kompresyjne. Długość płytki odpowiednio do ilości otworów od 131mm do 299mm Naprzemienne pochylenie otworów w celu pewnej stabilizacji odłamów . Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .wkręty blokowane i kompresyjne z gniazdami typu torx. materiał - tytan |  | 10
21. | Płytka udowa bliższa w wersji prawej i lewej , od 2 do 8 otworów blokowanych w części trzonowej i otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją . Długość płytki od 132mm - 258mm . W części nasadowej trzy otwory w tym dwa o średnicy 7,3mm. Materiał tytan. |  | 5
22. | Płytka prosta wąska blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Od 5 do 14 otworów blokowanych i otwory kompresyjne.Długość odpowiednio do ilości otworówod 90mm do 252mm. Naprzemienne pochylenie otworów w celu pewnej stabilizacji odłamów . Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .wkręty blokowane i kompresyjne z gniazdami typu torx. materiał - tytan |  | 5
23. | Płytka kształtowa blokowana udowa trzonowa z ograniczonym kontaktem. Długość płytek od 209mm do333mm i odpowiednio od 10 do 16 otworów blokowanych w tym dwa otwory kompresyjne , otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki . Łby wkrętów blokowanych z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową . Do otworów kompresyjnych , odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – tytan. |  | 5
24. | Płytka okołoprotezowa nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową . Płytka posiada haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarze 42 mm . Płytka posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej , do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łaczących z płytką . Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. |  | 3
25. | Płytka okołoprotezowa nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z długą częścią nakrętarzową . Płytka posiada haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarze 50 mm . Płytka posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej , do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łaczących z płytką . Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. |  | 3
26. | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z długą częścią nakrętarzową . Wersja prawa /lewa .Płytka posiada haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarach od 6 do 12 otworów. Płytka posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciemtrzpienia protezy. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej7 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji. Posiadająca 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej , do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łaczących z płytką . Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . |  | 3
27. | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową . Wersja prawa /lewa .Płytka posiada haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarach od 6 do 12 otworów. Płytka posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciemtrzpienia protezy. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej7 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji. Posiadająca 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej , do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łaczących z płytką . Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . |  | 3
28. | Kabel do cerklarzu z zaciskiem -splot - 2,0x600 Kabel wyposażony w zacisk śrubowy. Wykonany ze splotu 75-włókienkowego, zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk kablaumożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu kabla.Gniazdo w śrubie zacisku typu torx . Instrumentarium do linek w użyczenie nna czas trwania umowy |  | 12
30. | Płytka blokowana do pięty lewa i prawa o grubości 2,0mm.Również w wersji z zaczepami. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową . Materiał - tytan. |  | 10
31. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym , o śr. 4,5 mm . Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi . Materiał - tytan. |  | 30
32. | Wkręt blokowany samowiercący kaniulowany o śr. 7,3mm , dł 45mm - 100mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  | 20
33. | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0 , dł. 16mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  | 150
34. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym , o śr. 4,5 mm . Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi . Materiał - tytan. |  | 40
35. | Wkręt blokowany o śr.2,4 samogwintujący kompatybilny z płytkami do dalszej nasady ramienia o dł. 16mm- 40mm.Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  | 20
36. | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-85mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  | 200
37. | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -85mm .Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. |  | 150
SUMA
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie. 4. Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 2
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - Pakiet Nr 2
1. | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszejw przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa.Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewniają alternatywne, zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. |  | 15
2. | Gwóźdź piszczelowy odpiętowy L- 160mm- 320mm Ø10,11,12mm .Zapewniający usztywnienie stawu skokowego, z możliwością śródoperacyjnej kompresji stawu. W części bliższej 3 otwory zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch płaszczyznach. W części dalszejminimum trzy otwory w tymjeden kompresyjny zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację i zapewniające możliwość stosowania rygli Ø5,0mm jak również Ø5,5mm.Gniazda wkrętów typu torx . materiał - tytan. |  | 3
3. | Wkręt blokujący ø4,0 z gniazdem typu torx , L -25mm - 80mm |  | 10
4. | Wkręt blokujący ø4,5 z gniazdem typu torx , L -25mm - 80mm |  | 5
5. | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -30mm - 90mm |  | 10
6. | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -30mm - 90mm |  | 5
7. | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego. W długościach od 0 - 15mm |  | 15
8. | Śruba kompresyjna do gw piszczelowego. |  | 5
9. | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego wstecznego. |  | 3
10. | Gwóźdż śródszpikowy krętarzowy. Krótki - dł 180mm-200mm - pokryty celownikiem, średnica 10mm-11mm dla części dalszej i 16mm średnicy w części bliższej. Kąt trzonowy ,130°135°.Blokowany śrubą zespalającą lub śrubą teleskopową .Śruba doszyjkowa o średnicy max 10,5mm. śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0 - 15mm stopniowane co 5mm. Długi- długość 280mm - 420mm ( ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym. Średnica części dalszej10mm- 11mm i 16mm w części bliższej.Gwóźdź w wersji lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą lub teleskopową o maksymalnej średnicy 10,5mm.Gwóźdź w części dalszej ma posiadać 1 otwór dynamiczny oraz dwa otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację(AP i strzałkowej). Gwoździe kodowane kolorami każda średnica inny kolor .Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx. System wykonany ze stopu tytanu. |  | 40
11. | Śruba zespalająca Ø10,5mm . L= 80mm - 120mm . |  | 40
12. | Śruba zaślepiająca do śruby zespalającej |  | 40
13. | Śruba zespalająca Ø 5,0mm. L =80mm - 120mm |  | 30
14. | Śruba teleskopowa Ø 10,5mm. L= 80mm - 120mm |  | 10
15. | Śruba kompresyjna |  | 40
16. | Śruba ustalająca |  | 30
17. | Śruba zaślepiająca do gwoździa w wysokościach 0 - 15mm(co 5mm) |  | 40
18. | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -30mm - 80mm |  | 20
19. | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -30mm - 80mm |  | 20
20. | "Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) . W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania w przynajmniej trzech płaszczyznach , wszystkie otwory gwintowane w tym otwór fasolkowy ma posiadać w środkowej części otwór gwintowny pozwalający na wprowadzenie wkrętu 5,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej trzech rozmiarach.wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. Wkręty blokujące i gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor. System wykonany z tytanu ." |  | 10
21. | Wkręty blokujace ø3,0mm. |  | 5
22. | Wkręty blokujace ø4,5mm i 4,0mm |  | 10
23. | Śruba zaslepiająca do gw. ramiennych o dł. od 0 - 5mm. |  | 10
24. | Śruba kompresyjna do gw. ramiennych . |  | 5
25. | Gwóźdź śródszpikowy udowy . Wymagania : Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej , rekonstrukcyjnej oraz wstecznej ) wprowadzany metodą ante i retrograde . Długość L=240÷480 mm ( ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym , średnica D= 8÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej , lewy i prawy . W części dalszej posiadający min.4 otwory w conajmniej 2 płaszczyznach ( w tym conajmniej 1 dynamiczny ) , z niskim blokowaniem - usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max.5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym:2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego . Przy metodzie rekonstrukcyjnejblokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy 6,5mm . Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ( w zależności od typu złamania ) ryglami o średnicy 4,5mm oraz dodatkowo ryglami o średnicy 6,5mm . Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej ( w zależności od typu złamania ) 2 ryglami lub zestawem blokującymo średnicy 6,5mm . Zapewnia również zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy 4,5mm przy wieloodłamowych złamaniach . w części dalszej blokowany ryglami o średnicy 4,5mm . Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. |  | 20
26. | Wkręty rekonstrukcyjne ø6,5mm L = 60÷ 120mm |  | 20
27. | Wkręty blokujące ø6,5mm L = 40÷ 110mm |  | 20
28. | Śruba kompresyjna |  | 20
29. | Zestawy blokujące ø6,5mm w przedziałach długości 50mm - 90mm. |  | 20
30. | Wkręty blokujące ø 4,5mm L= 30÷90mm |  | 20
31. | Zaślepki w zakresie 0-20mm |  | 20
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie. 4. Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 3
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTY TYPU DSB (DHS) i DSK (DCS)- Pakiet Nr 3
1. | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy.Płyta DSB/DSK klasyczne z instrumentarium ummożliwiającym stabilizację zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i w obrębie międzykłykciowym , nadkłykciowym i przezkłykciowym . Płyta DSB- 130 - 135 stopni liczba otworów 4-12 lub płytka DSK 95 stopniowa z liczbą otworów od 6 do 14 . |  | 5
2. | Śruba kompresyjna |  | 5
3. | Śruba zespalająca |  | 20
SUMA
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego. 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 4
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
PŁYTY BLOKOWANE DO KOŚCI PROMIENIOWEJ Pakiet Nr 4
1. | Płytka do dalszej części kości promieniowej,tytanowa, niskoprofilowa dłoniowa lub grzbietowa w zależności od potrzeb, z otworami na wkręty blokowane i w ogonie z otworami mieszanymi pod wkręty blokowane oraz konwencjonalne z możliwocią wielokieruknowego blokowania w otworach ( +/- 15°) Blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Z otworami pod druty Kirschnera do "wstępnej stabilizacji". Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. Instrumentarium wyposażone w blok celowniczy do wkrętów w części dalszej płyty. | szt | 10
2. | Płytka do dalszej części kości promieniowej, do złamań obejmujących trzon kości,tytanowa, długa, dłoniowa z otworami na wkręty blokowane i w ogonie z otworami mieszanymi pod wkręty blokowane oraz konwencjonalne, z możliwocią wielokieruknowego blokowania w otworach ( +/- 15°). Blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Z otworami pod druty Kirschnera do "wstępnej stabilizacji". Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. Instrumentarium wyposażone w blok celowniczy do wkrętów w części dalszej płyty. | szt | 3
3. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20
4. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 80
5. | Płytka do bliższej części kości promieniowej, niskoprofilowa o grubości nie większej niż 1,4 mm( do szyjki i do głowy) w zależności od potrzeb, z otworami na wkręty blokowane i w ogonie z otworami w dwóch rzędach , średnicy nie większej niż 2,0 mm . Z otworami pod druty Kirschnera do "wstępnej stabilizacji". Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 5
6. | Śruby tytanowe, korowe, ; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; Otwór heksagonalny w głowie śruby, | szt | 10
7. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt | 40
Razem
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego. 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie. 5. Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 2 osób w ciągu roku
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 5
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
ZESPOLENIA KLASYCZNE - Pakiet Nr 5
1. | Płyta szeroka około 16mm, cienka 2-2,5mm z otworami w dwóch rzędach pod wkręty o średnicy 4,5mm, 4-9 otworowa, stalowa | szt | 10
2. | Płyta wąska ok.. 10mm cienka 2-25mm z otworami w jednym rzędzie, pod wkręty o średnicy 4,5mm 2-6otworowa, stalowa | szt | 10
3. | Płyta kompresyjna wąska około 10mm, cienka około 2,5mm, 4-8 otworowa pod wkręty o średnicy 4,5mm stalowa | szt | 20
4. | Wkręty klasyczne korowe ø 4,5mm z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry oraz odpowiednio gniazdami krzyżowymi i sześciokontnymi (imbus). | szt | 70
5. | Płyta kompresyjna szeroka około 16mm, gruba około 4mm 6-12 otworowa długości od 80-160mm, pod wkręty średnicy 4,5mm, stalowa | szt | 10
6. | Płyta L szeroka, około 16mm, cienka około 2mm; lewe i prawe, 4-6 otworowe, pod wkręty średnicy 4,5mm; stalowa. | szt | 5
7. | Gwoździe Rusha (średnice od 2-4mm; długości 200-300mm) | szt | 20
8. | Podkładki do wkrętów gąbczastych i korowych ø wewnętrzne pod wkręty ø 4,5 mm oraz ø 6,5 mm (średnica zewnętrzna), | szt | 20
SUMA
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2.Stworzenie podmagazynu u zamawiającego. 3. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy wykonawcy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie na koszt wykonawcy.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 6
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
WKRĘTY KANIULOWANE - Pakiet Nr 6
1. | Tytanowe wkręty o średnicy 4,0 mm, samotnące, samowiercące, kaniulowe niski profil głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długości od 14mm do 70mm z przeskokiem co 2mm i co 5 mm , kaniulacja nie mniejsza niż 1,4mm , gwint częściowy oraz pełny. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40
2. | Tytanowe wkręty o średnicy 6.5 mm, samotnące, samowiercące, kaniulowe, niski profil głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja ø 3,2 mm, o, długość wkrętów od 30mm do 130 mm, skok co 2 mm, gwint częściowy.. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40
3 | Tytanowe wkręty o średnicy 6.5 mm, samotnące, samowiercące, kaniulowe, niski profil głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja ø 3,2 mm, o, długość wkrętów od 30mm do 130 mm, skok co 2 mm, gwint pełny. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40
4 | Tytanowe wkręty ø 2.0 mm samotnące, samowiercące, kaniulowe, o niskim profilu głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długość wkręta 8-30 mm co 2 mm, gwint kaniulacja 0,8, częściowy oraz pełny.Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 20
5 | Tytanowe wkręty ø 3.0 mm, samotnące, samowiercące, kaniulowe o niskim profilu głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, kaniulacja 1,2 mm, długość wkrętów od 8-40 mm, gwint częściowy oraz pełny.Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 20
6 | Podkladka do srub kaniulowanych 2.0/3.0 | Szt. | 10
SUMA
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za wkręt w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego. 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom /osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 7
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
IMPLANTY DO KOREKCJI DEFORMACJI PRZODOSTOPIA - Pakiet Nr 7
1. | Tytanowe śruby "odłamywane" średnica 2mm, w minimum 6 długościch, skok co 1mm. Średnica wałeczka umożłiwająca implatnację z końcówki napędu. | Szt. | 15
2. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,0 - 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Kaniulacja śruby - pod drut Kirchnera Ø 0,9 - 1,05mm. | Szt. | 20
3. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9-3,0mm i długościach od 10 do 34 mm.Kaniulacja śruby - pod drut Kirchnera Ø 1,0mm. | Szt. | 15
4. | Tytanowe śruby kompresyjne typu , samowiercące kaniulowane o średnicy 4.0mm i długościach od 18 do 60 mm w minimum 15 rozmiarach. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 1.4mm. Gniazdo łba śruby typu torx. | Szt. | 5
5. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz co 5 mm od długości 55mm do 100mm. | Szt. | 10
6. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm | Szt. | 10
7. | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, w kształcie nagwintowanego stożka, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty sterylne, pakowane pojedynczo. | Szt. | 10
8. | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu. | Szt. | 6
9. | Silikonowa, jednoczęściowa proteza do mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych, składające się z: wiertła oraz przymiarów. | Szt. | 2
SUMA
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za wkręt w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego (z pełnego asortymentu - wsystkie klamry i wkrety). 3. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy wykonawcy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom /osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie na koszt wykonawcy.

## PAKIET 8
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET: zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolna z użyciem ścięgna m. półścięgnistego i więzadła właściwego rzepki z możliwością wykonywania zabiegów rewizyjnych.
1a. | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia: - płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki (WYMAGA SIĘ dostarczenia następujących narzędzi do btb: celownik, narzędzie do formowania przeszczepu oraz rozwiertaki do śrub) - płytka wydłużona 10mm stanowiąca nakładkę na płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym służący do zabiegów rewizyjnych - płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm. | 10
1b. | Śruba interferencyjna z materiału typu PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-23-28-30 mm. | 100
1c | Tytanowa śruba interferencyjna, kaniulowana (otwór 2mm), o średnicach od 7mm do 11mm i długościach od 25mm do 35mm | 30
2. | Zestaw do szycia łąkotki metodą all-inside
2a. | System składający się z dwóch implantów typu PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą, metalową kaniule do wprowadzania systemu do stawu. | 90
| System składający się z dwóch implantów typu all-suture, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | 30
Razem
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Użyczenie pełnego instrumentarium do zabiegu, zgodnie ze specyfikacją producenta, na czas trwania umowy (instrumentarium pozostaje w pomieszczeniach Podmiotu zamawiającego przez czas trwania umowy) - warunkiem koniecznym jest obecność w zestawie do rekonstrukcji ACL - celowanika piszczelowego typu elbow aimer zakończonego jednym zębem
II a | W przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, w szczególności, instrumentarium musi zawierać: celowniki udowe o wymiarach 6, 7, 8, 9mm , celownik piszczelowy z regulacją kąta nachylenia , gwintowniki do śrub mocujących implanty w średnich dostępnych implantów;
III. | Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 9
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET: zestawy do artroskopii barku - Pakiet Nr 9
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Zestaw do artroskopowej rekonstrucji stożka rotatorów lub rekonstrukcji obrąbka stawowego
1a | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 3,5 mm do 6.5mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowym aplikatorze, z igłami i bez (WYMAGA SIĘ dostarczenia pełnego instrumentarium do zabiegu zgodnie ze specyfikacją producenta). | 60
| Kotwica bezwęzłowa: Korpus kotwicy z materiału PEEK rozszerzający się w procesie osadzania. Implant umożliwiający zastosowanie jako stabilizację typu II rzędu - umozliwiająca przeprowadzenie przez nią minimum 4 nici. | 20
| Miękka kotwica o wymiarach od 1,4 mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka oraz 2,3 mm z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów z igłami i bez. | 100
Razem
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Użyczenie pełnego instrumentarium do zabiegu, zgodnie ze specyfikacją producenta, na czas trwania umowy (instrumentarium pozostaje w pomieszczeniach Podmiotu zamawiającego przez czas trwania umowy)
III. | Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku

## PAKIET 10
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET: akcesoria do artroskopii - Pakiet Nr 10
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość szt. | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Końcówki do shavera artroskopowego
1. | Ostrza kompatybilne z shaverami artroskopowymi Stryker; dostępne w różnych wersjach, co umożliwia chirurgowi wybór zgodny z preferencjami oraz rodzajem przeprowadzanego zabiegu; dostępne są w zakresie średnic: 3,5 – 5.0mm; automatycznie rozpoznawane przez konsolę shavera firmy Stryker. | 100
2. | Frezy kompatybilne z shaverami artroskopowymi Stryker; dostępne w różnych wersjach, co umożliwia chirurgowi wybór zgodny z preferencjami oraz rodzajem przeprowadzanego zabiegu; dostępne są w zakresie średnic: 4,0mm; z dwunastoma nacięciami automatycznie rozpoznawane przez konsolę shavera firmy Stryker. | 10
3. | Dren jednorazowy w torze napływu kompatybilny ze sprzętem zamawiacego | 120
Razem |  |  |  | 0 | X | X
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Darmowe dostarczenie shavera kompatybilnego z posiadą przez zamawiającego wieżą artroskopową
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 11
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ - Pakiet nr 11
1 | Endoproteza głowy kości promieniowej. Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. |  | 8
| SUMA |  |  | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego. 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie. 5. Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 12
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość kpl./ par | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne- ZESTAWY JEDNORAZOWE (STERYLNE) PAKIET Nr 12
poz. 1 | Zestaw operacyjny do stawu biodrowego | 200
poz. 2 | Zestaw do endoprotezy lewego biodra z dojścia przedniego | 30
poz. 3 | Zestaw do endoprotezy prawego biodra z dojścia przedniego | 30
poz. 4 | Zestaw do operacji kończyn | 400
poz. 5 | Zestaw do artroskopii kolana | 200
poz. 6 | Pończochy 35x120cm(rozm.L) | 80
poz. 7 | Pończochy 25x80cm(rozm.S) | 400
poz. 8 | Zestaw uniwersalny z serweta na stół Mayo i 2 fartuchy | 260
poz. 9 | Osłona na monitor rtg-sterylna,średnica 140cm wykonana z folii PE dł.ok 85cm.x150cm. | 300
poz. 10 | Worek do zbiórki płynów wykonany z barierowej folii PE,wyposażony w sito oraz zawór.Posiadajacy dwie taśmy samoprzylepne: do mocowania worka do obłozenia oraz z przodu do połączenia worka z fartuchem operatora o rozmiarach 50x70cm. | 470
poz. 11 | Fartuch wzmocniony do ,mokrych"zabiegów rozm.M-XXL | 800
poz. 12 | Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm L-XXL | 1200
poz. 13 | Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S-XXL | 450
poz. 14 | Torba na materialsterylna wykonana z folii PE o wymiarach 43-38cm | 350
poz.15 | Torba na materiał sterylna wykonana z folii PE o wymiarach 70-50cm | 100
poz.16 | Taśmy przylepne(dl.ok 50cm.x10cm.) | 300
poz.17 | Serwety sterylne z otworem przylepne@7cm.Di.ok.120x150cm. | 150
poz.18 | Serwety sterylne z otworem przylepne s 10cm.Dt.ok.75x90cm. | 40
poz.19 | Serwety sterylne 90x150cm. | 70
Razem: |  |  |  | 0 |  | x | 0
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO WW POZYCJI:
poz. 1 | ZESTAW OPERACYJNY DO STAWU BIODROWEGO
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta duża (około 170cmx300cm) z przylepcem – 1szt
· Serweta z łatą chłonną i uchwytem na przewody z przylepcem (182cmx180cm) | Serweta łatą chlonną i uchwtem na przewody z przylepcem (280x245)
· Serwety z przylepcem (80cmx100cm) – 3 szt.
· Torba na płyny
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm) | Serweta na stól z instrumentarium ( około 140x190cm.)
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw operacyjny do stawu biodrowego |  |  | 200 |  | KOMPLETÓW
poz. 2 i 3 | Zestaw do endoprotezy lewego biodra z dojścia przedniego:
· Serweta do stołu Mayo | serweta na stół operacyjny narzędziowy wzmocniona 190x 150cm.(opakowanie zestawu)
· Serweta duża (około 170cmx300cm) z przylepcem – 1szt | -serweta 175x150cm.
· Serweta z łatą chłonną i uchwytem na przewody z przylepcem (182cmx180cm) | -serweta do operacji biodra lewego z pończocha 245x 310cm. Z otworem typu .,U' przylepnym 15x 115cm
· Serwety z przylepcem (80cmx100cm) – 3 szt. | - serweta przylepna 250x 170cm.
· Torba na płyny | -pończocha 35x 120 cm.
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm) | - ręczniki celulozowe 30x30-3szt.
· Ręczniki do rąk – 4 szt. | - serweta na stolik Mayoo 80x 145cm
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt. | - taśma przylepna włókninowa 10x 50cm
Wymagania ogólne: obłozenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe,100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem zestawów do endoprotezy biodra z dojścia przedniego |  |  | 60 | KOMPLETÓW
poz. 4 | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYN
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta do operacji kończyn (około 230cmx300cm)
· Serweta z przylepcem (150cmx240cm)
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm)
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw do operacji kończyn |  |  | 410 | KOMPLETÓW
poz. 5 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta do artroskopii z torebką na płyny (około 230cmx320cm)
· Serweta na stół z instrumentarium
· Serweta na stół z instrumentarium składana
· Pończochy elastyczne
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
· Fartuch chirurgiczny L | Fartuch chirurgiczny L i XL do zabiegów w polu ,,mokrym''
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw do artroskopii kolana |  |  | 200 | KOMPLETÓW
poz. 8 | ZESTAW UNIWERSALNY Z SERWETĄ NA STÓŁ MAYO I 2 FARTUCHY
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta z przylepcem duża (około 150cmx240cm)
· Serweta z przylepcem z łatą chłonną i przykryciem na przewodu 180cmx180cm
· Serweta na stół z instrumentarium (150cmx190cm) – 2 szt
· Przyklejane serwety z łatą chłonną około 75cmx90cm
· Ręczniki do rąk – 2 szt.
· Fartuch chirurgiczny L – 2 szt. | Fartuch chirurgiczny L i XL
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy |  |  | 260 | KOMPLETÓW
poz. 11 | FARTUCH WZMOCNIONY DO "MOKRYCH" ZABIEGÓW
Wymagania ogólne: sterylny,wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m2. Wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach. Rozmiary L-XXL.
Razem Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. M-XXL |  |  | 800 | KOMPLETÓW
poz. 12 | FARTUCH UNIWERSALNY OPERACYJNY DO SUCHYCH OPERACJI
Wymagania ogólne: Sterylny, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m2. Rozmiary L-XXL.
Razem Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm L-XXL |  |  | 1180 | KOMPLETÓW
poz. 13 | Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL |  | 450 | KOMPLETÓW
Wymagania ogólne: Ubranie wykonane z włukniny SMS gramatura minimum 35g/m2. Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, min. 2 kieszenie, Spodnie z trokami lub gumką w pasie. Rozmiar od S do XXL.
poz.16 | Taśmy przylepne, jednorazowe, sterylne, pojedynczo pakowane, dł. Ok 50x10cm. |  |  |  | 300 | KOMPLETÓW
poz. 17 | Serwety sterylne z otworem dwustronny laminat zgodny z EN 1379. Laminat barierowy odporny na przenikanie drobnoustrojów i płynów. Serwety posiadają pasek kleju |  |  |  | 150 | KOMPLETÓW
poz. 18 | Serwety sterylne z otworem dwustronny laminat zgodny z EN 1379. Laminat barierowy odporny na przenikanie drobnoustrojów i płynów. Serwety posiadają pasek kleju wokół otworu, umożliwiający stabilne mocowanie serwety, ᴓ 10cm. Dł. ok. 75x90cm. |  |  |  | 40 | KOMPLETÓW
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..

## PAKIET 13
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zestaw do uzupełniania i przyśpieszenia regeneracji, przebudowy ubytków kostnych oraz leczenia braków zrostu, stawów rzekomych, martwicy - Pakiet 11
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | ilość kompl. | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy -
1. | ZESTAWY DO SEPARACJI PŁYTEK - system z klepsydrową tubą separacyjną, służący do uzyskiwania minimum 3-5ml osocza bogatopłytkowego z 18 ml krwi pacjenta, o koncentracji powyżej 1 mln PLT w mikrolitrze, w procesie wirowania w pozycji horyzontalnej. Odzysk płytek w koncentracie powyżej 93%. Skład zestawu: profilowana tuba separująca 20 ml, strzykawki, igły iniekcyjne i pobraniowe, łącznik do strzykawek, antykoagulant, wklejki do karty pacjenta identyfikujące produkt, z numerem serii i datą ważności. Przewidziana przez producenta możliwość dodatkowego odwirowania w celu większego zagęszczenia płytek. Nieodpłatene użyczenie wirówki niezbędnej do korzystania z zestawów j/w. |  | 5
| RAZEM |  |  |  | X | X
UWAGA! W powyższym zakresie pakietu wymagane jest użyczenie nieodpłatnie wirówki automatycznej na okres trwania umowy
Zobowiązujemy się najpóżniej w dniu pierwszej dostawy do dostarczenia wirówki automatycznej…........................... (proszę podać nazwę producenta , model ) wraz z dokumentami uprawniającymi do zgodnego z prawem korzystania przez Zamawiającego z oferowanej wirówki
Data i podpis Wykonawcy ……………………………..