## 1-Igły i Strzykawki
Część 1: Materiały Medyczne: 33140000, 33141300
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,3 mm x 13 mm 30G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	50
2	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,5 mm x 25 mm 25G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
3	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,6 mm x 30 mm 23G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	50
4	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,7 mm x 40 mm 22G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	200
5	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,8 mm x 40 mm 21G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	200
6	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,9 mm x 40 mm 20G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	150
7	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	1,1 mm x 40 mm 19G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	150
8	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	1,2 mm x 40 mm 18G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	1200
9	Igła typu Motylek / Jałowa / Jednorazowa	0,5 mm x 19 mm 25G	-Z wężykiem / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	2
10	Igła typu Motylek / Jałowa / Jednorazowa	0,6 mm x 19 mm 23G	-Z wężykiem / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Kod Barwny / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	2
11	Igła Insulinowa do Pena / Jałowa / Jednorazowa	0,3 mm x 8 mm 30G	-Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami penów / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kod Barwny	100 szt.	100
12	Strzykawka 2-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 2 ml / Skala co: 0,1 ml	-Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Centralnie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / przedłużona uwzgledniająca min. 10% / rozszerzenia pojemności nominalnej / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	500
13	Strzykawka 2-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 5 ml / Skala co: 0,2 ml	-Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Bocznie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / przedłużona uwzgledniająca min. 10% / rozszerzenia pojemności nominalnej / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	500
14	Strzykawka 2-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 10 ml / Skala co: 0,5 ml	-Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Bocznie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / przedłużona uwzgledniająca min. 10% / rozszerzenia pojemności nominalnej / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	600
15	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 20 ml / Skala co: 0,5 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Bocznie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	50 szt.	1200
16	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 2-3 ml / Skala co: 0,1 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
17	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 5 ml / Skala co: 0,2 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	5
18	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 10 ml / Skala co: 0,2 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	10
19	Strzykawka 3!!!-częściowa / BEZBARWNY CYLINDER / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 50/60 ml / Skala co: 1,0 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	1 szt.	5000
20	Strzykawka 3!!!-częściowa / ZABARWIONY-BURSZTYNOWY / CYLINDER / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 50/60 ml / Skala co: 1,0 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder transparentny / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	1 szt.	500
21	Strzykawka 3!!!-częściowa / CEWNIKOWA typ Janeta / z dołączonymi / 2 łącznikami typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 100 ml / Skala co: 2,0 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Stożek do cewnika umieszczony centralnie / ścięty pod kątem 45 stopni / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	1 szt.	1000
22	Strzykawka 3!!!-częściowa / TUBERKULINOWA / koncówka typu Luer / w komplecie z igłą: / 0,45 mm x 13 mm / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 1 ml / Skala co: 0,01 ml	-Konstrukcja tłoka redukująca pojemność resztkową / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	150
23	Strzykawka 3!!!-częściowa / INSULINOWA / koncówka typu Luer / w komplecie z igłą: / 0,45 mm x 13 mm / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 1 ml / Wersja: 40 j./1 ml	-Konstrukcja tłoka redukująca pojemność resztkową / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
					SUMA:	0

## 2-Nakłuwacze
Część 2: Materiały Medyczne: 33140000, 33141300
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nakłuwacz Bezpieczny / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 1,8 mm / Rozmiar: 21G	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	100
2	Nakłuwacz Bezpieczny / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 2,0 mm / Rozmiar: 0,8 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	100
3	Nakłuwacz Bezpieczny / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 2,4 mm / Rozmiar: 21G	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	100
					SUMA:	0

## 3-Nakłuwacze
Część 3: Materiały Medyczne: 33140000, 33141300
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nakłuwacz dla Noworodków / i Niemowląt / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 1,0 mm / Szerokość nakłucia: 2,5 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	50 szt.	15
					SUMA:	0

## 4-Sprzęt Medyczny
Część 4: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH12 / Długość: 600 mm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	50
2	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH14 / Długość: 600 mm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	200
3	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH16 / Długość: 600 mm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	250
4	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH18 / Długość: 600 mm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	150
5	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH20 / Długość: 600 mm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	200
6	Wziernik Ginekologiczny / typ Cusco / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M / Szerokość: 26 mm	-Transparentny / -Barwny kod szpilki	1 szt.	2000
7	Wzierniki Uszne / do Otoskopu dla Dzieci / Jednorazowe	Rozmiar: 2,5 mm	-Pasujące do Otoskopów: / KaWe, Heine, Riester	100 szt.	10
8	Wzierniki Uszne / do Otoskopu dla Dorosłych / Jednorazowe	Rozmiar: 4,0 mm	-Pasujące do Otoskopów: / KaWe, Heine, Riester	100 szt.	10
9	Zaciskacz do Pępowiny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: Uniwersalny	-Niepirogenny / - Podwójna blokada zapobiegająca / przypadkowemu otwarciu zaciskacza	1 szt.	800
10	Szczoteczka Cytologiczna / typ Wachlarz / Jałowy / Jednorazowy	Długość całkowita: / 20 cm (+/- 2 cm)	-Bez lateksu	1 szt.	800
11	Worek do Lewatywy z Drenem / Jednorazowy	Pojemność: min. 1500 ml / Skalowany co min. 250 ml / Długość drenu: min. 100 cm	-Dren z zaciskiem przesuwnym	1 szt.	2000
12	Worek na Wymiociny / z Kołnierzem / Jednorazowy	Pojemność: min. 1500 ml / Skalowany co min. 100 ml	-Funkcja Twist & Lock (Zakręć i Zaczep) / -Transparentny	1 szt.	600
13	Opaska Identyfikacyjna / na Nadgarstek / z Wkładaną Karteczką	Dla Dorosłych i Dzieci	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	100 szt.	150
14	Opaska Identyfikacyjna / na Nadgarstek / z Wkładaną Karteczką	Dla Noworodków	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	100 szt.	30
15	Koc Ratunkowy Termiczny / Srebrno-Złoty	min. 155 cm x min. 205 cm	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	1 szt.	540
16	Szpatułki Laryngologiczne / Drewniane / Jednorazowe	min. 150 mm x min. 17 mm	-Pakowane pojedynczo / -Zaokrąglone brzegi i krawędzie	100 szt.	120
17	Osłony na Głowicę USG / Lateksowe, Pudrowane / Jednorazowe	Średnica: min. 30 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	144 szt.	30
18	Kieliszki / do Podawania Leków / Płynnych i Stałych / Jednorazowe	Pojemność: / min. 25 ml / Szerokość dna: / 27 mm (+/- 1 mm)	-Transparentne, Skalowane	90 szt.	700
19	Kanka Doodbytnicza / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: CH 16 / Długość: min. 200 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	20
20	Kanka Doodbytnicza / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: CH 30 / Długość: min. 300 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	50
21	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 12 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
22	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 14 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
23	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 15 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
24	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 16 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
25	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 18 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
26	Sonda Sengstakena-Blakemorea / typ 42 / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 18F / Długość Całkowita: / min. 850 mm / Balon Przełykowy-Długość: / 140 mm / Balon Żołądkowy-Długość: / 60 mm	-Do hamowania krwawienia / z żylaków przełyku / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	3
27	Dren z Trokarem Ostrym / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 28	-Do drenażu klatki piersiowej / -Oznaczenie rozmiaru na drenie / -Linia RTG, Trokar Ostry / typ Trójgraniec	1 szt.	50
28	Pęseta Chirurgiczma Plastikowa / Jałowa / Jednorazowa	Długość: min. 12 cm	-Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	100
29	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 10	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 3	100 szt.	5
30	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 11	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 3	100 szt.	40
31	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 15	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 3	100 szt.	5
32	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 22	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 4	100 szt.	20
33	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 24	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 4	100 szt.	20
34	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 10	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	3
35	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 11	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	30
36	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 22	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	3
37	System Zamknięty do Pobierania Próbek / z Drzewa Oskrzelowego / z Kontrolą Siły Ssania / Jałowy / Jednorazowe	Pojemność: min. 20 ml	-Z dołączoną naklejką do wypełnienia / -Kompatybilny z Cewnikami / do Odsysania: min. CH 8-20 / -Skalowanie co 1 ml	1 szt.	100
38	Szkiełka Mikroskopowe / z Dwustronnie Matowanym Brzegiem / NIEjałowe	76 mm x 26 mm x 1 mm	-Opakowanie jednostkowe: max 200 szt.	50 szt.	50
39	Paski Wskaźnikowe pH / Dopochwowe	Zakres: 4,0-7,0	-Opakowanie jednostkowe: max 100 szt.	100 szt.	5
					SUMA:	0

## 5-Anestezjologia, Chirurgia
Część 5: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G25 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	100
2	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G26 / Długość: 130 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	20
3	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G25 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	20
4	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G25 / Długość: 120 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	20
5	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G26 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	200
6	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G27 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G22	1 szt.	800
7	Kateter do HSG / (HisteroSalpingoGrafii) / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: CH 08 / Długość: min. 250 mm	-Widoczny w RTG	1 szt.	10
8	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 26F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	40
9	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 28F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	260
10	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 30F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	160
11	***Zestaw do Kaniulacji Dużych Naczyń / metodą Seldingera / 2-Kanałowy Kateter / Jałowy / Jednorazowy	Kateter: 7F x 20 cm / Rozszerzacz: 8F x 12 cm / Igła: G18 x 70 mm / Prowadnik typ "J": 0,035" x min. 50 cm	-Elementy zestawu: Kateter 2-Kanałowy, / Rozszerzacz, Igła, Prowadnik typ "J", / Skalpel, Strzykawka, Motylek z zaciskiem, / Korek Luer-Lock / -Apirogenny, Nietoksyczny	1 zestaw.	30
12	***Zestaw do Znieczulenia / Zewnątrzoponowego / Jałowy / Jednorazowy	Igła ze szlifem Tuohy: G18 x 80 mm / Kateter Epiduralny z Nasadką: G20	Elementy zestawu: Igła Tuohy, Kateter / epiduralny z nasadką, / Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 μm / z elementem samoprzylepnym, / Igła do podawania leków 0,9 x 40 mm, / Igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm, / Stzykawka Niskooporowa 10 ml, / Srzykawka 10 ml, Tulejka uniwersalna / -Apirogenny, Nietoksyczny	1 zestaw.	10
13	***Zestaw do Cystostomii / Jałowy / Jednorazowy	Kateter typ PigTail (Świński Ogon): / 10F x min 45 cm / Igła Rozrywalna: 4,6 mm x 120 mm	-Elementy zestawu: Kateter typ Pigtail, / Igła Rozrywalna, Kołnierz Mocyjący, / Strzykawka 10 ml Luer-Lock, / Skalpel, Opaska zaciskowa	1 zestaw.	10
14	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 10F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	40
15	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 12F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	60
16	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 14F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	300
17	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 16F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	500
18	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 18F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	60
19	Butelka typ REDON / do Długotrwałego Odsysania Ran / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: min. 200 ml	-Kompatybilna z drenami: min. 10F-18F / -Zintegrowana zatyczka	1 szt.	500

	***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

	UWAGA
	Do oferty należy dołączyć próbki: po 3szt do pozycji: 5 i 6

## 6-Sprzęt Medyczny
Część 6: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 2,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
2	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 2,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
3	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 3,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
4	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 3,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
5	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 4,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
6	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 4,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
7	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 5,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
8	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 5,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
9	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 6,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
10	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 6,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
11	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	400
12	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	500
13	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	300
14	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	100
15	Rurka Intubacyjna z Mankietem / Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 9,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	50
16	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,0	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
17	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,5	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
18	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,0	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
19	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,5	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	5
20	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 7,0	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
21	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 7,5	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
22	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 8,0	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
23	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2 / Masa Ciała: 10-20 kg / Objętość mankietu: 10 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	10
24	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2,5 / Masa Ciała: 20-30 kg / Objętość mankietu: 14 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	5
25	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Masa Ciała: 30-50 kg / Objętość mankietu: 20 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	20
26	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Masa Ciała: 50-70 kg / Objętość mankietu: 30 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	20
27	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 5 / Masa Ciała: 70-100 kg / Objętość mankietu: 40 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	5
28	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 000 / Długość: 40 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	15
29	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 00 / Długość: 50 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	15
30	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 0 / Długość: 60 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	10
31	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 1 / Długość: 70 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	20
32	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2 / Długość: 80 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	100
33	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Długość: 90 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	150
34	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Długość: 100 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	150
35	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 5 / Długość: 110 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	50
36	Prowadnica do Rurek Intubacyjnych / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 3,0-3,3 mm / Długość: min. 340 mm	-Bez Lateksu	1 szt.	50
37	Prowadnica do Rurek Intubacyjnych / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 4,5-5,0 mm / Długość: min. 370 mm	-Bez Lateksu	1 szt.	50
38	Prowadnica Trudnych Intubacji / typu Bougie / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 3,3 mm / Długość: min. 600 mm	-Skalowana co 1 cm / -Bez Lateksu	1 szt.	30
39	Prowadnica Trudnych Intubacji / typu Bougie / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 5,0 mm / Długość: min. 600 mm	-Skalowana co 1 cm / -Bez Lateksu	1 szt.	30
40	Łącznik Martwa Przestrzeń / z Kolankiem Gładki w Środku / Jałowy / Jednorazowy	Złącza: 15M-22M/15F / Długość: 15 cm	-Zespolony złącznikiem kątowym / podwójnie obrotowym	1 szt.	30
41	Wymiennik Ciepła i Wilgoci / "Sztuczny Nos" / Jałowy / Jednorazowy	Łącznik 15 mm	-2 filtry / -Łącznik do podłączania tlenu / -Port do odsysania / -Bez Lateksu	1 szt.	30
42	Końcówka do Odsysania / Pola Operacyjnego / typu Yankauer Standard, / zagięta z Kontrolą Siły Ssania / z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Średnica Końcówki: / 8 mm (+/- 1,5 mm) / Rozmiar Drenu: / CH 25 (+/- CH 01) / Długość drenu: / min. 210 cm	-Dren z 2 Łącznikami / Antyzagięciowymi typu "Lejek" / -Dren Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	1200
43	Dren do Ssaka / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar Drenu: / CH 25 (+/- CH 01) / Długość drenu: / min. 210 cm	-Dren z 2 Łącznikami / Antyzagięciowymi typu "Lejek" / -Dren Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	600
44	Cewnik/Wąsy / do Podawania Tlenu Przez Nos / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: Dla Dorosłych / Długość: min. 200 cm	-Wykonany z PVC / -Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	4000
45	Cewnik/Wąsy / do Podawania Tlenu Przez Nos / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: Dla Dzieci / Długość: min. 200 cm	-Wykonany z PVC / -Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	50
46	Dren/Przedłużacz Tlenowy	Długość: min. 200 cm	-Wykonany z PVC / -Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	400
47	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 04 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	100
48	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 05 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	50
49	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 06 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	30
50	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 08 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	30
51	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 10 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	20
52	Cewnik / do Kontrolowanego Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 06 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod łączników / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami	1 szt.	50
53	Cewnik / do Kontrolowanego Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 08 / Długość: min. 400 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod łączników / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami	1 szt.	300
54	Cewnik / do Kontrolowanego Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 10 / Długość: 600 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod łączników / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami	1 szt.	200
55	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 08 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	20
56	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 10 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	20
57	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 12 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	20
58	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 14 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	100
59	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 16 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	200
60	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 18 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	150
61	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 20 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	150
62	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 22 / Długość: 1000 mm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	50

## 7-Infuzja
Część 7: Materiały Medyczne: 33140000, 33194000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Staza BezLateksowa w Rolce / NIEjałowa / Jednorazowa	Odcinek: / min. 2,2 cm x min. 45 cm	-Perforacja co min. 45 cm / -Rolka=min. 25 odcinków	1 rolka	60
2	Staza Automatyczna / NIEjałowa / WIELOrazowa	min. 2,2 cm x min. 47 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	120
3	Port BEZigłowy z Drenem / Pojedynczy / Jałowy / Jednorazowy	Długość całkowita: / 14 cm (+/- 3 cm) / Czas użytkowania: / min. 7 dni / Ilość aktywacji: min. 140	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Transparentna obudowa i dren / -Zacisk przesuwny na drenie	1 szt.	200
4	Koreczek do Kaniul / Jałowy / Jednorazowy	Typ: Combi	-Posiadający 2 zakończenia Luer-Lock: / męskie i żeńskie	1 szt.	49000
5	Koreczek do Kaniul / Jałowy / Jednorazowy	Typ: Luer-Lock	-Posiadający 1 zakończenie Luer-Lock: męskie	1 szt.	1000
6	Kranik Trójdrożny / Jałowy / Jednorazowy	Bez Przedłużacza	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Transparentna obudowa / -Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami	1 szt.	2500
7	Kranik Trójdrożny / z Drenem / Jałowy / Jednorazowy	Długość drenu: / 7-10 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Transparentna obudowa i dren / -Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami	1 szt.	100
8	Przedłużacz do Pompy Infuzyjnej / Transparentny / Jałowy / Jednorazowy	Długość: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Zakończnia typu Luer-Lock: Męskie i Żeńskie	1 szt.	5000
9	Przedłużacz do Pompy Infuzyjnej / Bursztynowy / Jałowy / Jednorazowy	Długość: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Do Leków Światłoczułych / -Zakończnia typu Luer-Lock: Męskie i Żeńskie	1 szt.	200
10	Przyrząd do INFUZJI / z możliwością pomiaru OCŻ / (Ośrodkowego Ciśnienia / Żylnego) / Jałowy / Jednorazowy	Skala pomiarowa: / min. 0-30 cm H20	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	3
11	Przyrząd / do SZYBKIEJ!!! TRANSFUZJI / Jałowy / Jednorazowy	Długość przyrządu: / min. 150 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	50
12	***Przyrząd do INFUZJI / (Do przetaczania / płynów infuzyjnych / medodą grawitacyjną) / Jałowy / Jednorazowy	Długość drenu: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu i Ftalanów / -Zatyczka Kolca: Powierzchnia z podłużnymi / żebrami ułatwiającymi zdejmowanie / -Kolec Komory Kroplowej: Dwukanałowy, Ostry, / Budowa: Zapobiegająca wypadaniu / przyrządu z butelek/pojemników/worków / i gwarantująca szczelne połącznie / -Odpowietrznik: Z filtem Bakteryjnym, Hydrofobowym / i Zintegrowaną Barwną Zatyczką / -Komora Kroplowa: Długość min. 5,5 cm, / Bezbarwna, Przezroczysta, Elastyczna / -Kroplomierz: 20 kropli = 1 ml (+/- 0,1 ml) / -Filtr Płynu: Średnica 15 µm / -Dren: Miękki, Elastyczny, zakończony / łącznikiem stożkowym Luer-Lock z Zatyczką / -Zacisk Rolkowy: Precyzyjny i Bezpieczny / z Zaczepem na Dren	1 szt.	51000
13	***Przyrząd do TRANSFUZJI / (Do przetaczania krwi / i preparatów / krwiopochodnych / metodą grawitacyjną) / Jałowy / Jednorazowy	Długość drenu: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu i Ftalanów / -Od tego Samego Producenta / lub Podmiotu Odpowiedzialnego / co oferowany Przyrząd do Infuzji / -Filtr Krwi: Średnica: 200 µm	1 szt.	15000
					SUMA:	0
	***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 8-Okularki do Fototerapii
Część 8: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Okularki do Fototerapii / typu EyeMax2 / Jednorazowe	Rozmiar: / 33-38 cm (+/- 2 cm)	-Opaska wykonana z jednego kawałka materiału / -Podwójna osłonka na oczy / -Szerokość zewnętrznej osłonki UV: 10 cm / -Bez lateksu	20 szt.	10
					SUMA:	0

## 9-Próżnociąg Położniczy
Część 9: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Próżnociąg Położniczy / ze Wskaźnikiem Siły Trakcji	typu KIWI	-Wskaźnik wartości wytworzonej próżni / -Skuteczne zastosowanie we wszystkich / pozycjach głowy płodu	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 10-Endoskopia
Część 10: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Kleszcze Biopsyjne / Gładkie Owalne / Jałowe / Jednorazowe	Długość: 230 cm / Średnica zewnętrzna: / 2,3 mm (+/- 0,1 mm) / Średnica kanału roboczego: / 2,8-3,2 mm / Szerokość rozwarcia łopatek: / 7,0-8,0 mm / Pojemność łyżeczek: / 7,0-8,0 mm3	-Funkcja biopsji stycznych	1 szt.	1000
2	Pętla do Polipektomii / Owalna Obrotowa / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 230 cm / Średnica osłonki: / 2,3 mm (+/- 0,1 mm) / Średnica otwartej pętli: / 25 mm (+/- 1 mm)	-Pleciona / -Możliwość cięcia z użyciem / elektrokoagulacji	1 szt.	150
3	Igła do Ostrzykiwań / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 230 cm / Rozmiar: 23G / Głębokość nakłucia: 4 mm	-Słyczalne Kliknięcie sygnalizujące / wysuwanie i całkowite chowanie igły	1 szt.	10
4	Igła do Ostrzykiwań / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 230 cm / Rozmiar: 23G / Głębokość nakłucia: 6 mm	-Słyczalne Kliknięcie sygnalizujące / wysuwanie i całkowite chowanie igły	1 szt.	10
5	Klipsownica Hemostatyczna / Obrotowa 360 stopni / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 230 cm / Średnica zewnętrzna: 2,6 mm / Rozwarcie ramion klipsa: 16 mm / Kąt rozwarcia: 135 stopni	-Załadowany i gotowy do uzycia klips / umożliwiający wykonanie / rezonansu magnetycznego / -Możliwość wielokrotnego / otwierania i zamykania / -Możliwość zmiany położenia klipsa	1 szt.	20
6	Szczoteczka KRÓTKA / do Zaworów Endoskopu / Jednorazowa	Długość całkowita: / 16 cm (+/- 1 cm) / Średnica szczoteczek: / 5-6 mm/10-12 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	100
7	Szczoteczka DŁUGA / do Kanałów Endoskopu / Jednorazowa	Długość całkowita: / min. 230 cm / Średnica szczoteczek: / 6 mm/6 mm	-Wykonana w sposób / zabezpieczający kanał endoskopu / przed zarysowaniami, uszkodzeniami	1 szt.	200
8	Szczoteczka DŁUGA / do Kanałów Endoskopu / Jednorazowa	Długość całkowita: / min. 230 cm / Średnica szczoteczek: / 5-6 mm/10 mm	-Wykonana w sposób / zabezpieczający kanał endoskopu / przed zarysowaniami, uszkodzeniami	1 szt.	200
9	Ustnik Gastroskopowy / z Paskiem / Jednorazowy	Otwór centralny: / 27 mm x 20-22 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	1200
10	Marker Endoskopowy / Węglowy / Sterylny	5 ml	-Do wstrzyknięcia podśluzówkowego / -W Strzykawce Luer-Lock / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	3
11	Koreczek / do Kanałów Biopsyjnych / Jednorazowy	Do Olympus/Fujinon	-Gumowy / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	200
12	Szybki Test Ureazowy / do Wykrywania Helicobacter Pylori	Mokry	-Opakowanie zbiorcze: max 50 szt.	50 szt.	5
					SUMA:	0

## 11-Pojemniki Histopatologiczne
Część 11: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Pojemnik Histopatologiczny / z 10% Buforowaną Formaliną	Pojemność pojemnika: / 30-50 ml	-Zakręcany / -Z etykietą / -Pojemnik wypełniony roztworem w 40-65%	1 szt.	2000
					SUMA:	0

## 12-CT Expres
Część 12: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nakłuwacz Butelek	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 60 szt.	60 szt.	40
2	Zestaw Dzienny 24H	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 15 szt.	15 szt.	20
3	Zestaw Wielu Pacjentów	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 25 szt.	25 szt.	20
4	Linia Pacjenta	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 40 szt.	40 szt.	100
					SUMA:	0

## 13-Rękawice i  Obłożenia
Część 13: Materiały Medyczne: 33140000, 33141420, 33199000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.0 / Szerokość: / 72-82 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 282 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,19/0,18/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Gwarancja jakości: min. 5 lat / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, / EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, / EN ISO 11135-1, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, / EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	500
2	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.5 / Szerokość: / 78-88 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 282 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,19/0,18/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Gwarancja jakości: min. 5 lat / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, / EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, / EN ISO 11135-1, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, / EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	4000
3	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.0 / Szerokość: / 84-94 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 282 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,19/0,18/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Gwarancja jakości: min. 5 lat / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, / EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, / EN ISO 11135-1, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, / EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	7000
4	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.5 / Szerokość: / 90-100 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 282 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,19/0,18/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Gwarancja jakości: min. 5 lat / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, / EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, / EN ISO 11135-1, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, / EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	7000
5	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 8.0 / Szerokość: / 96-108 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 282 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,19/0,18/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Gwarancja jakości: min. 5 lat / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, / EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, / EN ISO 11135-1, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, / EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	2000
6	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 8.5 / Szerokość: / 102-114 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 282 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,19/0,18/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Gwarancja jakości: min. 5 lat / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, / EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, / EN ISO 11135-1, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, / EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 10993-10, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	500
7	Rękawice Foliowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L	-Dopuszczone do kontaktu z żywnością / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Powierzchnia: Chropowata, Moletowana / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	100
8	Rękawice Diagnostyczne / LATEKSOWE / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S / Szerokość: / 70-90 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: max 100 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń) [mm]: min. 0,12/0,09 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, / EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	100
9	Rękawice Diagnostyczne / LATEKSOWE / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M / Szerokość: / 85-105 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: max 100 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń) [mm]: min. 0,12/0,09 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, / EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
10	Rękawice Diagnostyczne / LATEKSOWE / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L / Szerokość: / 100-120 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: max 100 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń) [mm]: min. 0,12/0,09 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, / EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	500
11	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S / Szerokość: / 70-90 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671, / ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	500
12	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M / Szerokość: / 85-105 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671, / ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
13	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L / Szerokość: / 100-120 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671, / ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
14	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL / Szerokość: / od 110 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, / EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671, / ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	500
15	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XS / Szerokość: / do 80 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,05 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, EN 16523-1, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	10
16	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S / Szerokość: / 70-90 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,05 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, EN 16523-1, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	3000
17	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M / Szerokość: / 85-105 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,05 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, EN 16523-1, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	6000
18	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L / Szerokość: / 100-120 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,05 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, EN 16523-1, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	6000
19	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL / Szerokość: / od 110 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: / Mikroteksturowana z teksturą na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,05 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, EN 16523-1, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
20	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / i Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.0	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	3000
21	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / i Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.5	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	6000
22	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / i Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.0	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	4000
23	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / i Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.5	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	4000
24	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / i Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 8.0	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	1000
25	Zestaw Obłożeń Chirurgicznych / Uniwersalny / Jałowy / Jednorazowy	Uniwersalny	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 50 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 4 szt. / -Taśma Samoprzylepna min. 9 cm x min. 50 cm: 1 szt. / -Serwety Boczne Samoprzylepne 75 cm x 90 cm: 2 szt. / -Serweta Górna Samoprzylepna min. 240 cm x min. 150 cm: 1 szt. / -Serweta Dolna Samoprzylepna min. 175 cm x min. 170 cm: 1 szt. / -Fartuch Chirurgiczny L NIEwzmocniony: 1 szt. / -Fartuch Chirurgiczny XL NIEwzmocniony: 2 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	400
	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	200
	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	400
	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	600
	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XXL	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 14-Balon Poporodowy
Część 14: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Balon Poporodowy / typu Bakri / Jałowy / Jednorazowy	Objętość: 500 ml / Cewnik: CH24 / Długość: 54 cm	-Zastosowanie: Redukcja krwotoku poporodowego / -Strzykawka 60 ml	1 szt.	5
					SUMA:	0

## 15-EKG i USG
Część 15: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Elektrody Wielofunkcyjne / do Defibrylacji, Kardiowersji, / Zewnętrznej stymulacji serca, / Monitoringu EKG / do Physio-Control	Dla Dorosłych / >8 lat, > 25 kg / Powierzchnia Elektrody: 148 cm2 / Długość Kabla: 120 cm	-Wyrób medyczny klasy IIb	1 para	40
2	Elektrody EKG / do Monitorowania / NIEjałowe / Jednorazowe	44 mm x 30 mm / Dla Dorosłych i Dzieci	-Żel: Stały / -Materiał: Pianka Polietylenowa / -Snap: Ag/AgCL, stal nierdzewna / -Zgodny z normami: EN ISO 13485 / EN ISO 14971, EN ISO 15223-1 / EN ISO 10993-1, EN 1041, EN 62366	50 szt.	350
3	Elektrody EKG / do Monitorowania / NIEjałowe / Jednorazowe	55 mm x 35 mm / Dla Dorosłych	-Żel: Ciekły / -Materiał: Pianka Polietylenowa / -Snap: Ag/AgCL, stal nierdzewna / -Zgodny z normami: EN ISO 13485 / EN ISO 14971, EN ISO 15223-1 / EN ISO 10993-1, EN 1041, EN 62366	50 szt.	500
4	Elektrody EKG / Noworodkowe / z Przewodem / NIEjałowe	23 mm x 23 mm / Długość przewodu: 50 cm / Dla Noworodków	-Żel: Hydrożel / -Materiał: Włóknina Perforowana / -Zgodny z normami: EN ISO 13485 / EN ISO 14971, EN ISO 15223-1 / EN ISO 10993-1, EN 1041, EN 62366 / - kompatybilność z kablami EKG / zakończonymi gniazdami DIN 1,5 mm	3 szt.	3
5	Żel do EKG	500 ml lub 500 g	-Opakowanie jednostkowe: 1 but.	1 but.	20
6	Żel do USG	500 ml lub 500 g	-Opakowanie jednostkowe: 1 but.	1 but.	400
7	Pasta Ścierna / do Abrazji Naskórka	160 g	-Opakowanie jednostkowe: 1 but.	1 but.	2
8	Papier EKG / do Defibrylatora / Physio-Control LifePak 20e	50 mm x 30 m	-Z nadrukiem do wewnątrz	30 m/1 rolka	20
9	Papier EKG / do Defibrylatora / Physio-Control LifePak 15	107-108 mm x 23 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	23 m/1 rolka	150
10	Papier EKG / do Mortara: Eli 150	108 mm x 140 mm x 200 kartek	-Z nadrukiem	200 kartek/1 składanka	5
11	Papier EKG / do Schiller Cardiovit FT-1	114 mm x 150 mm x 60-66 kartek	-Z nadrukiem	60-66 kartek/1 składanka	30
12	Papier EKG / do Philips: HeartStart Intrepid	75 mm x 24-30,5 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	24-30,5 m/1 rolka	30
13	Papier EKG / do Aspel: AsCard A4	112 mm x 25 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	25 m/1 rolka	500
14	Papier EKG / do Comen: CM-1200	215 mm x 30 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	30 m/1 rolka	20
15	Papier USG / do Mitsubishi K61B	110 mm x 20 m	-Orginalny	20 m/1 rolka	100
					SUMA:	0

## 16-Sterylizacja
Część 16: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Papier do Sterylizacji Parą Wodną / Krepowany	750 mm x 750 mm	-Kolor: Biały	250 szt.	20
2	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	75 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	10
3	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	100 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	12
4	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	120 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	6
5	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	150 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	30
6	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	250 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	6
7	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	320 mm x 100 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	100 m/1 rolka	10
8	Rękaw z Fałdą / do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy	200 mm x 50 mm x 100 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	100 m/1 rolka	20
9	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe Płaskie	150 mm x 380 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	30
10	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe Płaskie	210 mm x 280 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	40
11	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe Płaskie	250 mm x 380 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	40
12	Torebki Samoprzylepne / do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe	200 mm x 350 mm	-Nie wymaga użycia zgrzewarki	100 szt.	20
13	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Włókninowo-Foliowe Płaskie	320 mm x 500 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	20
14	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Włókninowo-Foliowe Płaskie	420 mm x 600 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	15
15	Taśma Samoprzylepna / do Zamykania Pakietów / do Sterylizacji Parą Wodną / Bez Wskaźnika	19-22 mm x min. 50 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	min. 50 m/1 rolka	20
16	Taśma Samoprzylepna / do Zamykania Pakietów / do Sterylizacji Parą Wodną / Ze Wskaźnikami Sterylizacji	19-22 mm x min. 50 m	-Test Klasy 1	min. 50 m/1 rolka	20
					SUMA:	0

## 17-Sterylizacja
Część 17: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 2 - typu Bowie & Dick	Test Arkuszowy / Wskaźnik: Chemiczny / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Do codziennego sprawdzania / sterylizatora parowego / - Weryfikowane parametry: / skuteczność tworzenia próżni, / szczelność, zdolność penetracji parą wodną / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 2)	1 pakiet	350
2	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 4 - Wieloparametrowy	Test Paskowy / Wskaźnik: Chemiczny / Długość Paska: / min. 9 cm=1 test / lub min. 18 cm=2 testy / Długość Testu: min. 10 cm / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Ułożenie wskaźnika: Liniowe / -Do umieszczania wewnątrz pakietu / - Weryfikowane parametry: / temperatura, czas procesu / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 4)	500 testów	50
3	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Biologiczny Ampułkowy	Czas Inkubacji: max 24 godz. / Temp. Inkubacji: ok 60°C (+/- 5 °C) / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Zmiana Koloru: Fioletowy->Żółty / -Zgodność z Normą: ISO 11138	100 testów	10
4	Test Kontroli Pracy Zgrzewarek	min. 175 mm x min. 55 mm	-Zgodność z Normą: EN ISO 11607-2	250 testów	2
					SUMA:	0

## 18-Okulistyka
Część 18: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Pierścień Napinający Torebkę Soczewki / Jałowy, Jednorazowy	Średnica: / 12 mm/10 mm	-Materiał: PMMA / (Poli(metakrylan metylu))	1 szt.	25
2	Pierścień Napinający Torebkę Soczewki / Jałowy, Jednorazowy	Średnica: / 13 mm/11 mm	-Materiał: PMMA / (Poli(metakrylan metylu)	1 szt.	10
3	Segment Podtrzymujący Torebkę Soczewki / Jałowy, Jednorazowy	Rozmiar: 6 mm	-Materiał: PMMA / (Poli(metakrylan metylu)) / -Ramię mocujące twardówkę	1 szt.	2
4	Segment Podtrzymujący Torebkę Soczewki / Jałowy, Jednorazowy	Rozmiar: 9 mm	-Materiał: PMMA / (Poli(metakrylan metylu)) / -Ramię mocujące twardówkę	1 szt.	2
5	Pierścień Napinający Torebkę Soczewki / z 2 Ramionami Mocującymi Twardówki / Jałowy, Jednorazowy	Typ 8: Prawy i Lewy / Średnica: / 12 mm/10 mm	-Materiał: PMMA / (Poli(metakrylan metylu))	1 szt.	5
6	Paski Fluoresceinowe / do wizualizacji ubytków rogówki	1 mg/1 pasek	-Opakowanie jednostkowe: max 200 szt.	100 szt.	10
7	Podtrzymywacz Komory Przedniej Oka / typ Lewicky / Jałowy, Jednorazowy	Kaniula: 20G	-Z Drenem	1 szt.	12
8	Podtrzymywacz Komory Przedniej Oka / typ Lewicky / Jałowy, Jednorazowy	Kaniula: 23G	-Z Drenem	1 szt.	6
9	Osłonki na Oczy Przezroczyste / Plastikowe, Jałowe	Rozmiar: Uniwersalny / Wymiary: / ok 7,5 cm x ok 6,5 cm	-Otwory wentylacyjne	1 szt.	3000
10	Kaniula Okulistyczna typ Dual Bore / Jałowa, Jednorazowa	Rozmiar: 23G	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	150
11	Kaniula Okulistyczna typ Dual Bore / Jałowa, Jednorazowa	Rozmiar: 25G	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	30
12	Manipulator IOL Soczewki Wewnątrzgałkowej / typ Sinskey / Jałowy, Jednorazowy	Ramię Kąt: 45 stopni	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	60
13	Rozdrabniacz Jądra Soczewki / (Nucleus Chopper) typ P. Koch / Jałowy, Jednorazowy	Ramię Kąt: 45 stopni / Końcówka Kąt: 90 stopni	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	60
14	Retraktor Tęczówkowy / Jałowy, Jednorazowy	Regulowane	-Rozciąga i stabilizuje tęczówkę podczas / operacji usunięcia zaćmy	5 szt.	50
15	Gąbki Okulistyczne z PVA / Jałowe, Jednorazowe	typ Strzałka (Włócznia)	-Opakowanie zbiorcze: max 300 szt.	1 szt.	600
					SUMA:	0

## 19-Ochrona Osobista
Część 19: Materiały Medyczne: 33140000, 33199000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Ochraniacze na Buty / NIEjałowe / Jednorazowe	min. 38 cm x min. 15 cm	-Materiał: Folia Polietylenowa / lub Włóknina Polipropylenowa / -Ściągane gumką	100 szt.	300
2	Czepek Pielęgniarski / typu Beret / NIEjałowe / Jednorazowe	Średnica: min. 47 cm	-Wyrób Medyczny Klasy I / -Ściągane gumką	100 szt.	300
3	Czepek Chirurgiczny / typu Furażerka / Wiązany na Troki / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: / Standardowy/Uniwersalny	-Wyrób Medyczny Klasy I / -Włóknina typu: Spunlance, / Spunlance Mesh lub Spunbond	100 szt.	100
4	Maska Medyczna / Wiązana na Troki / NIEjałowa / Jednorazowa	Minimum: Typ II	-Wyrób Medyczny Klasy I / -Zgodność z normą: EN 14683	100 szt.	50
5	Maska Medyczna / z Gumkami / NIEjałowa / Jednorazowa	Minimum: Typ II	-Wyrób Medyczny Klasy I / -Zgodność z normą: EN 14683	100 szt.	50
6	Fartuch Foliowy / NIEjałowy / Jednorazowy	Długość: min. 107 cm / Szerokość: min. 69 cm	-Wiązany na troki	100 szt.	150
7	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	2000
8	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	4000
9	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	6000
10	Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XXL	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	1000
11	Fartuch WZMOCNIONY / Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / – Wymagania Wysokie / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	500
12	Fartuch WZMOCNIONY / Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / – Wymagania Wysokie / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	500
					SUMA:	0

## 20-Przyrząd do Pobierania Leków
Część 20: Materiały Medyczne: 33140000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Przyrząd do Pobierania Leków / z Pojemników Wielodawkowych / Jałowy / Jednorazowy	Filtr Powietrza Średnica: / 0,1 μm-0,45 μm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lakeksu i Ftalanów / -Łącznik Luer-Lock, żeński / -Szczelna zatyczka samozatrzaskowa	1 szt.	7000
					SUMA:	0

## 21-Urologia
Część 21: Materiały Medyczne: 33140000, 33141200
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH10 / Długość: 270 mm / Balon: 3-5 ml	-Silikonowany z prowadnicą	1 szt.	60
2	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH12 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	80
3	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH14 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	100
4	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH16 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	1600
5	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH18 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	800
6	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH20 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	500
7	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH22 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	200
8	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH24 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Silikonowany	1 szt.	40
9	Cewnik typ Pezzer / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH28 / Długość: 400 mm	-Lateksowy, silikonowany	1 szt.	30
10	Worek do Dobowej Zbiórki Moczu / z Drenem / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: 2000 ml / Skala: min. co 100 ml / Długość drenu: min. 90 cm	-Możliwość stosowania przez min. 24 godziny / -Podwójne ścianki, zastawka bezzwrotna / -Tylna ścianka biała / -Zawór spustowy szybkiego oprózniania typ T / -Dren zakończony uniwersalnym / łącznikiem schodkowym / -Wzmocnione otwory do podwieszenia / pasujące do standardowych wieszaków na worki	1 szt.	5500
11	Wieszak na Worki do Zbiórki Moczu / NIEjałowy	Pasujący do: / okrągłych i kwadratowych / ram łóżek	-Do zawieszania standardowych worków na mocz	1 szt.	2000
12	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH16 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	40
13	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH18 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	60
14	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH20 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	20
15	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH22 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	10
16	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH24 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	10
17	Cewnik typ Tiemann / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH08 / Długość: 400 mm	-Końcówka stożkowa, / zagięta pod kątem 45 stopni / -Barwny kod łącznika	1 szt.	10
18	Cewnik typ Tiemann / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH14 / Długość: 400 mm	-Końcówka stożkowa, / zagięta pod kątem 45 stopni / -Barwny kod łącznika	1 szt.	10
19	Pojemnik na Mocz z Pokrywką / NIEjałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Zakręcany, Szczelny	1 szt.	6000
20	Pojemnik na Mocz z Pokrywką / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Zakręcany, Szczelny	1 szt.	3000
21	Pojemnik na Kał / z Pokrywką i Łopatką / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 20 ml	-Szczelny	1 szt.	600
22	Pojemnik typ Tulipan z Pokrywką / do Dobowej Zbiórki Moczu	Pojemność: min. 2 L	-Możliwość Sterylizacji Parą Wodną / w Temp. 121°C (+4°C) / -Odporny na środki dezynfekujące / na bazie aktywnego Chloru	1 szt.	20
23	Woreczek na Mocz / dla Chłopców / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Samoprzylepny / -Bez Gąbki, Bez Lateksu	1 szt.	200
24	Woreczek na Mocz / dla Dziewczynek / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Samoprzylepny / -Bez Gąbki, Bez Lateksu	1 szt.	200

## 22-Pojemniki Na Odpady
Część 22: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 0,7-0,8 L	-Kolor: Czerwony / -Kształt: Owalny, Płaski / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	1000
2	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 1 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	1500
3	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 2 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	3500
4	Pojemnik Na Odpady Medyczne Wysoki / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 2 L / Wysokość Całkowita: / min. 22 cm	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	300
5	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 5 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	2000
6	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 10 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	2000
					SUMA:	0

## 23-Ubrania Operacyjne
Część 23: Materiały Medyczne: 33140000, 33199000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: S	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina min. 38 g/1 m2 typ SMS, / SMMS lub Bawełnopodobna / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie w Bluzie / -BEZ mankietów i ściągaczy	1 komplet	1000
2	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina min. 38 g/1 m2 typ SMS, / SMMS lub Bawełnopodobna / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie w Bluzie / -BEZ mankietów i ściągaczy	1 komplet	3000
3	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina min. 38 g/1 m2 typ SMS, / SMMS lub Bawełnopodobna / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie w Bluzie / -BEZ mankietów i ściągaczy	1 komplet	3000
4	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina min. 38 g/1 m2 typ SMS, / SMMS lub Bawełnopodobna / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie w Bluzie / -BEZ mankietów i ściągaczy	1 komplet	3000
5	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XXL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina min. 38 g/1 m2 typ SMS, / SMMS lub Bawełnopodobna / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie w Bluzie / -BEZ mankietów i ściągaczy	1 komplet	500
					SUMA:	0

## 24-Trokar Optyczny
Część 24: Materiały Medyczne: 33140000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Trokar Optyczny / Bezłopatkowy Rozszerzający / Jałowy / Jednorazowy	12 mm x 100 mm	-Końcówka optyczna rozszerzająca / -Separator tkanek / -Uchwyt stabilizujący ze spiralnymi stopniami / -Uniwersalny reduktor / -Zdejmowana uszczelka / -Dwustopniowy zawór do insuflacji	1 szt.	200
					SUMA:	0

## 25-Chirurgia
Część 25: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Filtry CO2 / Jałowe / Jednorazowe	do Insuflatora FLOW50	-Opakowanie zbiorcze: max 25 szt.	25 szt.	20
2	Igła do Blokad / Nerwów Obwodowych / Echogeniczna, / Stymulująca / z Zestawem Przedłużającym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G22 x 50 mm / Długość Drenu: 50 cm	-Do blokad nerwów obwodowych z użyciem / stymulatora i pod kontrolą USG / -Szlif 30° / -Echogeniczny Wzór "X" / dobrze widoczny pod USG / zapewniający dobrą widoczność / igły z każdej strony	25 szt.	1
3	Igła do Blokad / Nerwów Obwodowych / Echogeniczna, / Stymulująca / z Zestawem Przedłużającym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G22 x 80 mm / Długość Drenu: 50 cm	-Do blokad nerwów obwodowych z użyciem / stymulatora i pod kontrolą USG / -Szlif 30° / -Echogeniczny Wzór "X" / dobrze widoczny pod USG / zapewniający dobrą widoczność / igły z każdej strony	25 szt.	1
4	Klipsy Ligacyjne Tytanowe / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M-L / Długość klipsa: 8,25 mm / Szerokość klipsa: 7,25 mm / Do Aplikatora Laparaskopowego: / Challenger Ti	-Opakowanie zbiorcze: / 12 wkładów po 8 klipsów	1 op.	3
5	Klipsy Ligacyjne Tytanowe / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL / Długość klipsa: 16,2 mm / Szerokość klipsa: 11,5 mm / Do Aplikatora Laparaskopowego: / PL809R	-Opakowanie zbiorcze: / 12 wkładów po 4 klipsy	1 op.	10
6	Klipsy Ligacyjne Tytanowe / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M-L / Długość klipsa: 7,9 mm / Szerokość klipsa: 8,1 mm / Do Aplikatora Laparaskopowego: / PL503R	-Opakowanie zbiorcze: / 20 wkładów po 6 klipsów	1 op.	30
7	Olej do Konserwacji / Narzędzi Chirurgicznych / w Sprayu	300 ml	-Powłoka olejowa przepuszczalna / dla pary wodnej	1 szt.	3
8	Przepustnica do Trokarów	Dla: MIT-System / Średnica: 5,5/7,0 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	20 szt.	4
9	Przepustnica do Trokarów	Dla: MIT-System / Średnica: 10,0/12,5 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	20 szt.	4
10	Kapturki Uszczelniające / do Trokarów / typu MIT-System	Średnica: 5,5 mm	-Kolor: Czerwony	20 szt.	2
11	Zaślepki Luer-Lock / do Trokarów / typu MIT-System	Luer-Lock	-Kolor: Czarny	20 szt.	2
12	Zestaw Wężyków / JEDNOrazowych / Dreny do irygacji / z transponderem	do Pompy Ssąco-Płuczącej: PG145 / Długość: 4,5 m	-Z nakłuwaczami	10 szt.	40
13	Zestaw Wężyków / WIELOrazowych / Dreny do irygacji / z transponderem	do Pompy Ssąco-Płuczącej: PG145 / Długość: 4,5 m	-Z nakłuwaczami	1 szt.	10
14	Zestaw do Kaniulacji / Żył Centralnych / metodą Seldingera / 2-Kanałowy / Jałowy / Jednorazowy	Kateter: 7F x 20 cm / Rozszerzacz: / (1,0 x 2,7 mm) x 9,6 cm / Igła: G18 x 70 mm / Prowadnik typ "J": / 0,035" x min. 50 cm	-Opakowanie zbiorcze: max 10 zestawów	1 zestaw	60
15	Zestaw do Cystostomii / z Workiem na Mocz / Jałowy / Jednorazowy	Cewnik typ PigTail (Świński Ogon): / CH 10 x 65 cm / Kaniula: 3,4 mm x 120 mm / Worek na mocz: 2 L	-Opakowanie zbiorcze: max 10 zestawów	1 zestaw.	30
16	Zestaw do Ekstyrpacji Żył / Jałowy / Jednorazowy	3 Głowice Zrywające o Średnicach: / 9 mm, 12 mm, 15 mm	-Do Egzo-Strippingu i Endo-Strippingu / -Ementy zestawu: Prowadnik, Uchwyt, / 3 Głowice Zrywające, / Nakładka do mocowania głowic	1 zestaw	30
17	Elektroda Monopolarna / Laparoskopowa	Haczykowa, J-kształtna	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	2
18	Elektroda Monopolarna / Laparoskopowa	Haczykowa, L-kształtna	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	2
					SUMA:	0

## 26-Ratownictwo
Część 26: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Szyna Kramera	7-8 cm x 50 cm	-Metalowa	1 szt.	60
2	Szyna Kramera	7-8 cm x 100 cm	-Metalowa	1 szt.	30
3	Szyna Kramera	7-8 cm x 150 cm	-Metalowa	1 szt.	30
4	Szyna Kramera	10 cm x 100 cm	-Metalowa	1 szt.	30
5	Szyna Kramera	10 cm x 150 cm	-Metalowa	1 szt.	30
6	Szyna Palcowa Zimmera	2 cm x 45 cm (+/- 1 cm)	-Aluminiowa	1 szt.	150
7	Kołnierz Ortopedyczny / Ratowniczy / Jednoczęściowy	Rozmiar: / Dla Dzieci / Obwód szyi: / 20 cm – 46 cm / 3-Stopniowa regulacja / wysokości / wsparcia podbródka	-Do Stosowania w Ratownictwie Medycznym w celu / unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa / oraz stabilnego podparcia głowy / podczas transportu sanitarnego / -Łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej i siedzącej / -Możliwość wykonania pacjentowi badań RTG, CT i MRI / bez konieczności zdejmowania kołnierza / -Duży otwór w części przedniej umożliwiający dostęp / do tchawicy i tętnicy szyjnej / -Całkowicie płaski przed użyciem / -Konstrukcja umożliwia wykonanie badania / palpacyjnego odcinka szyjnego kręgosłupa / -Regulowane zapięcie na rzepy / -Wodoodporny, Bez Lateksu, Hipoalergiczny	1 szt.	50
8	Kołnierz Ortopedyczny / Ratowniczy / Jednoczęściowy	Rozmiar: / Dla Dorosłych / Obwód szyi: / 28 cm – 58 cm / 4-Stopniowa regulacja / wysokości / wsparcia podbródka	-Do Stosowania w Ratownictwie Medycznym w celu / unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa / oraz stabilnego podparcia głowy / podczas transportu sanitarnego / -Łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej i siedzącej / -Możliwość wykonania pacjentowi badań RTG, CT i MRI / bez konieczności zdejmowania kołnierza / -Duży otwór w części przedniej umożliwiający dostęp / do tchawicy i tętnicy szyjnej / -Całkowicie płaski przed użyciem / -Konstrukcja umożliwia wykonanie badania / palpacyjnego odcinka szyjnego kręgosłupa / -Regulowane zapięcie na rzepy / -Wodoodporny, Bez Lateksu, Hipoalergiczny	1 szt.	20
					SUMA:	0

## 27-Elektrochirurgia
Część 27: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Elektrody Neutralne / Dzielone / Jednorazowe	Powierzchnia: 85 cm2 (+/- 5 cm2) / Powierzchnia Pierścienia / Ewipotencjalnego: / 23 cm2 (+/-) 3 cm2	-Z Przyłączem, BEZ Kabla / -Kompatybilna z Kablami / Erbe VIO, ICC, ACC	50 szt.	20
2	Elektrody Monopolarne / Szpatułkowe, Proste / Jednorazowe	Średnica Trzpienia: 2,4 mm / Rozmiar: 2,3 mm x 19,0 mm / Długość: 120 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt	10 szt.	2
3	Uchwyty Elektrod / Monopolarnych / Jednorazowe	Średnica Trzpienia: 2,4 mm	-Z Elektrodą Monopolarną Szpatułkową / -2 Przyciski / -Kabel przyłączeniowym / o Długości: min. 3 m	25 szt.	15
					SUMA:	0

## 28-Elektrochirurgia Okulistyka
Część 28: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	ElektroKautery / Jałowe / Jednorazowe	Temperatura Robocza: 600°C / Długość Końcówki: 28 mm / Kształt Końcówki: Cienka (Fine Tip)	-Do zabiegów okulistycznych / -Na Baterie / -Żegadło Chromowo-Niklowe	10 szt.	5
					SUMA:	0

## 29-Drogi Oddechowe
Część 29: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Resuscytator Ręczny / z Rezerwuarem Tlenu / NIEjałowy / Jednorazowy	Dla Noworodków / Worek Samorozprężalny: 280 ml / Rezerwuar Tlenu: 500 ml / Dren Tlenowy: min. 2 m	-Skład Zestawu: Worek samorozprężalny, / Rezerwuar tlenowy z Drenem, 2 maski / w rozmiarach: Nr 0 i Nr 1 / z Nadmuchiwanym Kołnierzem.	1 zestaw	3
2	Resuscytator Ręczny / z Rezerwuarem Tlenu / NIEjałowy / Jednorazowy	Dla Dzieci / Worek Samorozprężalny: 500 ml / Rezerwuar Tlenu: 2500 ml / Dren Tlenowy: min. 2 m	-Skład Zestawu: Worek samorozprężalny, / Rezerwuar tlenowy z Drenem, 2 maski / w rozmiarach: Nr 2 i Nr 3 / z Nadmuchiwanym Kołnierzem.	1 zestaw	10
3	Resuscytator Ręczny / z Rezerwuarem Tlenu / NIEjałowy / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Worek Samorozprężalny: 1600 ml / Rezerwuar Tlenu: 2500 ml / Dren Tlenowy: min. 2 m	-Skład Zestawu: Worek samorozprężalny, / Rezerwuar tlenowy z Drenem, 2 maski / w rozmiarach: Nr 4 i Nr 5 / z Nadmuchiwanym Kołnierzem.	1 zestaw	300
4	Filtr Elektrostatyczny Oddechowy / Bakteryjno-Wirusowy z HME / (z Wymiennikiem Ciepła i Wilgoci) / i Portem CO2 / min. Biologicznie Czysty / Jednorazowy	Dla Dorosłych / VT (Objętość Oddechowa): / 300-1500 ml / VD (Przestrzeń Martwa): / 45 ml	-Do stosowania w układach oddechowych / i anestetycznych / -Okrągły, Skuteczność filtracji: min. 99,999%	1 szt.	3000
5	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 0	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
6	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 1	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
7	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 2	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	20
8	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 3	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	700
9	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 4	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	400
10	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 5	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	20
11	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 00	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	5
12	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 0	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	5
13	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 1	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	5
14	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 2	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	5
15	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 3	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	5
16	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 4	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	5
17	Rękojeść do Laryngoskopu / z Baterią i Źródłem Światła LED / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: Standardowa	-Metalowa z podłużnymi frezami zakończona / zakrętką z tworzywa sztucznego / -Możliwość szybkiego usunięcia baterii / -Kompatybilna z Łyżkami w standardzie ISO 7376 / -Rękojeść przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z Łyżką siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	200
18	Rękojeść do Laryngoskopu / z Baterią i Źródłem Światła LED / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: Krótka	-Metalowa z podłużnymi frezami zakończona / zakrętką z tworzywa sztucznego / -Możliwość szybkiego usunięcia baterii / -Kompatybilna z Łyżkami w standardzie ISO 7376 / -Rękojeść przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z Łyżką siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	30
19	Obwód Oddechowy / do Aparatu do Znieczulenia / Dwururowy, Rozciągany, / Karbowany / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Średnica Wewnętrzna: 22 mm / Długość: 90-300 cm (+/- 10 cm) / Dodatkowa Rura: 150 cm / Worek Oddechowy: 2 L	-Bodowa: 2 rozciągliwe ramiona, / łącznik "Y" (trójnik), / Łącznik Kolankowy 90° z portem CO2, / Dodatkowa Rura do Worka, Worek	1 szt.	600
					SUMA:	0

## 30-Bluzy i Spodnie operacyjne
Część 30: Materiały Medyczne: 33140000, 33199000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Bluza Operacyjna / z Krótkim Rękawem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: S	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie / -BEZ Mankietów	1 szt.	500
2	Bluza Operacyjna / z Krótkim Rękawem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: M	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie / -BEZ Mankietów	1 szt.	1500
3	Bluza Operacyjna / z Krótkim Rękawem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: L	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie / -BEZ Mankietów	1 szt.	1500
4	Bluza Operacyjna / z Krótkim Rękawem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: XL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie / -BEZ Mankietów	1 szt.	1000
5	Bluza Operacyjna / z Krótkim Rękawem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: XXL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -Kieszenie / -BEZ Mankietów	1 szt.	1000
6	Spodnie Operacyjne / z Trokami / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -BEZ Mankietów	1 szt.	500
7	Spodnie Operacyjne / z Tasiemką/Trokami / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -BEZ Mankietów	1 szt.	1500
8	Spodnie Operacyjne / z Tasiemką/Trokami / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -BEZ Mankietów	1 szt.	1500
9	Spodnie Operacyjne / z Tasiemką/Trokami / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -BEZ Mankietów	1 szt.	1000
10	Spodnie Operacyjne / z Tasiemką/Trokami / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XXL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina Bawełnopodobna min. 49 g/1 m2 / typ Spunbond / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / -BEZ Mankietów	1 szt.	1000
					SUMA:	0

## 31-Akcesoria do Nawilżacza
Część 31: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Filtry do Dezynfekcji Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 2 szt.	2 szt.	20
2	Gąbki na patyku do czyszczenia Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	2
3	Pokrowce do Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	10
4	Filtry Powietrza do Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 2 szt.	2 szt.	20
5	Zestawy: Rura Karbowana+Komora	do AIRVO 2	-Kompatybilne z Kaniulą Donosową Optifow+ / -Opakowanie zbiorcze: 10 szt.	10 szt.	10
6	Kaniula Donosowa typu Optifow+ do Nawilżacza	do AIRVO 2 / Rozmiar: S (mała)	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	2
7	Kaniula Donosowa typu Optifow+ do Nawilżacza	do AIRVO 2 / Rozmiar: M (średnia)	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	4
8	Kaniula Donosowa typu Optifow+ do Nawilżacza	do AIRVO 2 / Rozmiar: L (duża)	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	4
					SUMA:	0

## 32-Maski
Część 32: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Maska Tlenowa z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: S (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	50
2	Maska Tlenowa z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: M (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	50
3	Maska Tlenowa z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: XL (Dla Dorosłych) / Dren Długość: min. 2 m	-Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	1500
4	Maska Tlenowa z Nebulizatorem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: S (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Nebulizator: Pojemności min. 6 ml, / skalowany co 1 ml / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	300
5	Maska Tlenowa z Nebulizatorem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: M (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Nebulizator: Pojemności min. 6 ml, / skalowany co 1 ml / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	800
6	Maska Tlenowa z Nebulizatorem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: XL (Dla Dorosłych) / Dren Długość: min. 2 m	-Nebulizator: Pojemności min. 6 ml, / skalowany co 1 ml / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	2000
7	Maska Tlenowa z Workiem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: S (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Rezerwuar Tlenu: Pojemność 1 L / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	20
8	Maska Tlenowa z Workiem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: M (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Rezerwuar Tlenu: Pojemność 1 L / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	100
9	Maska Tlenowa z Workiem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: XL (Dla Dorosłych) / Dren Długość: min. 2 m	-Rezerwuar Tlenu: Pojemność 1 L / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	1500
10	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 0 / Noworodki	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	40
11	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 1 / Niemowlęta	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	80
12	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2 / Pediatryczny	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu / Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	30
13	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Dorośli-Mała	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	40
14	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Dorośli-Średnia	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	1600
15	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 5 / Dorośli-Duża	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu / Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	300
16	Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 6 / Dorośli-Bardzo Duża	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	10
					SUMA:	0

## 33-Wkłady do Ssaka
Część 33: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu FLOVAC / Pojemność: 1 L	-Kompatybilny z Kanistrem Wielokrotnego / Użytku typu FLOVAC	1 szt.	400
					SUMA:	0

## 34-Rurki Krtaniowe
Część 34: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Rurka Krtaniowa / ze Strzykawką / Kodowaną Kolorami / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Dla Dorosłych / Wzrost: <155 cm	-Rozmiar Kodowany Kolorami / -Kanał Przełykowy: Śednica 18F	1 szt.	20
2	Rurka Krtaniowa / ze Strzykawką / Kodowaną Kolorami / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Dla Dorosłych / Wzrost: 155-180 cm	-Rozmiar Kodowany Kolorami / -Kanał Przełykowy: Śednica 18F	1 szt.	20
					SUMA:	0

## 35-Kaniule
Część 35: Materiały Medyczne: 33140000, 33194000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Kaniula Dożylna / BEZ Portu Bocznego / Jałowa / Jednorazowa	26G / 0,6 x 19 mm / Przepływ: / 13 ml/1 min	-Kolor: Fioletowy / -Wykonana z PTFE widoczna w promieniach RTG / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi / -Posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający / wprowadzenie kaniuli do naczynia / -Wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymująca / wypływ krwi poza kaniulą / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli / oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, / -Skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, / wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego / spowodowany niskim współczynnikiem tarcia / -Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna / -Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem / i przypadkowym uszkodzeniem (Tyvec) / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	2000
2	Kaniula Dożylna / BEZ Portu Bocznego / Jałowa / Jednorazowa	24G / 0,7 x 19 mm / Przepływ: / 13 ml/1 min	-Kolor: Żółty / -Wykonana z PTFE widoczna w promieniach RTG / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi / -Posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający / wprowadzenie kaniuli do naczynia / -Wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymująca / wypływ krwi poza kaniulą / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli / oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, / -Skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, / wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego / spowodowany niskim współczynnikiem tarcia / -Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna / -Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem / i przypadkowym uszkodzeniem (Tyvec) / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	2000
3	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	22G / 0,8 x 25 mm / Przepływ: / 31 ml/1 min	-Kolor Niebieski / -Cewnik wykonany z PTFE, Wolna od PVC i lateksu. / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi / -Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG / -Posiada port iniekcyjny zabezpieczony / samodomykającym się koreczkiem / -Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie / kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie / kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu / i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek / zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana / ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca / łatwe wprowadzenie do żyły / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, / niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu / -Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo / przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	9000
4	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	20G / 1,1 x33 / Przepływ: / 61 ml/1 min	-Kolor: Różowy / -Cewnik wykonany z PTFE, Wolna od PVC i lateksu. / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi / -Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG / -Posiada port iniekcyjny zabezpieczony / samodomykającym się koreczkiem / -Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie / kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie / kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu / i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek / zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana / ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca / łatwe wprowadzenie do żyły / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, / niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu / -Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo / przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	18000
5	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	18G / 1,2 x 45 mm / Przepływ: / 80 ml/1 min	-Kolor Zielony / -Cewnik wykonany z PTFE, Wolna od PVC i lateksu. / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi / -Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG / -Posiada port iniekcyjny zabezpieczony / samodomykającym się koreczkiem / -Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie / kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie / kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu / i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek / zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana / ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca / łatwe wprowadzenie do żyły / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, / niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu / -Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo / przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	9000
6	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	17G / 1,4 x 45 mm / Przepływ: / 126 ml/1 min	-Kolor: Biały / -Cewnik wykonany z PTFE, Wolna od PVC i lateksu. / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi / -Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG / -Posiada port iniekcyjny zabezpieczony / samodomykającym się koreczkiem / -Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie / kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie / kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu / i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek / zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana / ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca / łatwe wprowadzenie do żyły / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, / niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu / -Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo / przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	400
7	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	16G / 1,7 x 45 mm / Przepływ: / 196 ml/1 min	-Kolor: Szary / -Cewnik wykonany z PTFE, Wolna od PVC i lateksu. / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi / -Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG / -Posiada port iniekcyjny zabezpieczony / samodomykającym się koreczkiem / -Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie / kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie / kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu / i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek / zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana / ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca / łatwe wprowadzenie do żyły / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, / niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu / -Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo / przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	400
8	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	14G / 2,2 x 45 mm / Pezepływ: / 343 ml/1 min	-Kolor: Pomarańczowy / -Cewnik wykonany z PTFE, Wolna od PVC i lateksu. / -Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia / wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi / -Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG / -Posiada port iniekcyjny zabezpieczony / samodomykającym się koreczkiem / -Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie / kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi / -Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie / kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu / i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek / zapewnia lepszą stabilizację w żyle / -Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana / ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie / -Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca / łatwe wprowadzenie do żyły / -Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją / -Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, / niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu / -Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo / przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	400
					SUMA:	0

	UWAGA
	Do oferty należy dołączyć próbki:

	Po 3 szt do pozycji 1 i 2
	Po 6 szt do pozycji 3,4,5

## 36-Pojemniki z Celulozy
Część 36: Materiały Medyczne: 33140000, 33198000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Miska Celulozowa / Okrągła / NIEjałowa / Jednorazowa	Pojemność: / 1,0-2,0 L	-Czas Nasiąkania>4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 500 szt.	1 szt.	4000
2	Nerka Celulozowa / NIEjałowa / Jednorazowa	Pojemność: / 0,6-0,9 L	-Czas Nasiąkania>4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 500 szt.	1 szt.	4000
3	Kaczka Celulozowa / Męska / NIEjałowa / Jednorazowa	Pojemność: / 0,8-1,0 L	-Czas Nasiąkania>4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	600
4	Basen Płaski Celulozowy / Kwadratowy / NIEjałowy / Jednorazowy	Pojemność: / 1,5-2,5 L	-Czas Nasiąkania>4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	400
					SUMA:	0

## 37-Chirurgia
Część 37: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Ewakuator Laparoskopowy / Jałowy / Jednorazowy	Woreczek: 200 ml	-Możliwość użycia z trokarem 10 mm	1 szt.	200
2	Ewakuator Laparoskopowy / Jałowy / Jednorazowy	Woreczek: 400 ml	-Możliwość użycia z trokarem 10 mm	1 szt.	30
3	Stapler Liniowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 45 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	10
4	Stapler Liniowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	20
5	Stapler Liniowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 90 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	5
6	Ładunek do Staplera Liniowego / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 45 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	6
7	Ładunek do Staplera Liniowego / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	6
8	Ładunek do Staplera Liniowego / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 90 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	6
9	Stapler Linowy z Nożem w Ładunku / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	6
10	Stapler Linowy z Nożem w Ładunku / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 80 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	6
11	Stapler Linowy z Nożem w Ładunku / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 100 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	6
12	Ładunek do Staplera Liniowego / z Nożem w Ładunku / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	10
13	Ładunek do Staplera Liniowego / z Nożem w Ładunku / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 80 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	10
14	Ładunek do Staplera Liniowego / z Nożem w Ładunku / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 100 mm	-Do Tkanki Grubej	1 szt.	10
15	Stapler Okrężny typ Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 32 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
16	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 25 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
17	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 28 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
18	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 29 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
19	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 31 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
20	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 33 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
21	Przyrząd do Usuwania Zszywek / Jałowy / Jednorazowy	Uniwersalny	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	1 szt.	420
22	Stapler Skórny / Jałowy / Jednorazowy	Ilość zszywek: 35 szt. / Wymiary Zszywki: / Grubość: 0,55-0,60 mm / Szerokość: 6,9-7,0 mm / Wysokość: 4,0-4,2 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	360
23	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu SERRES / Pojemność: 1 L	-Kompatybilny z Kanistrem / Wielokrotnego Użytku typu SERRES	1 szt.	300
24	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu SERRES / Pojemność: 2 L	-Kompatybilny z Kanistrem / Wielokrotnego Użytku typu SERRES	1 szt.	500
25	Filtr do Ssaka / Bakteryjny/Wirusowy / Hydrofobowy	Na Dren Do Próżni	-Do podłączenia między / Pompą a Kanistrem	1 szt.	150
26	Igła do Biopsji Tkanek Miękkich / Półautomatyczna	16G x 20 cm	-Z regulowaną głębokością wkłucia	1 szt.	20
27	Zestaw / do Drenażu Klatki Piersiowej / z Kontrolą Siły Ssania / Jałowy	Dla Dorosłych / Komora Kolekcyjna: / 1000 ml / Przestrzeń Martwa: / 60 ml	-Kompaktowy wieszak / -Manualne ssanie możliwe / dzięki gruszce ssącej / -Czerwona harmonijka zapewnia / wizualną kontrolę aktualnej siły ssącej / -Bezigłowy port / -Wskaźnik przecieku płucnego / -Dokładny pomiar objętości / -Bezigłowy port na próbki / -Kranik odpływowy o dużej średnicy / -Zastawka wahadłowa Schefflera / przed Komorą Kolekcyjną / -Komora Kolekcyjna z możliwością / wielokrotnego opróżniania / -Brak konieczności klemowania drenów / -Możliwość dowolnej zmiany pozycji / bez ryzyka rozszczelnienia	1 zestaw	50
28	Worek do Zestawu / do Drenażu Klatki Piersiowej / Jednorazowy	1000 ml	-Kompatybilny z oferowanym Zestawem / do Drenażu Klatki Piersiowej	1 szt.	30
29	Zestaw / do Paracentezy i Toracentezy / Jałowy / Jednorazowy	Do Ewakuacji płynów / z Otrzewnej i Opłucnej / Worek: min. 2000 ml / Strzykawka: 50-60 ml / Igły: 14G, 16G, 18G	-Elementy: 3 Igły Ostre, / Kranik 3-drożny+Strzykawka, / Worek Kolekcyjny z Drenem i Zaworem	1 zestaw	30
					SUMA:	0

## 38-Laboratorium
Część 38: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Probówki Okrągłodenne / NIEjałowe	Wysokość: 70-80 mm / Średnica: 11-13 mm	-BEZ kołnierza / -Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	1000 szt.	30
2	Probówki Okrągłodenne / z Nakrętką lub Korkiem / Jałowe	Wysokość: 110-160 mm / Średnica: 15-17 mm	-Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	150 szt.	6
3	Płyty do Oznaczania Grup Krwi / i Serologii	Dołków: 5 / Rzędów: 10-12	-Białe	100 szt.	10
4	Nakłuwacz Bezpieczny / Drenów i Probówek / do Nakrapiania Krwi / na Płytę Serologiczną	Uniwersalny	-Umożliwia pobierania krwi z drenu do probówki	250 szt.	10
5	Pipety Pasteura	Objętość: 1 ml	-Podziałka co 0,25 ml	500 szt.	1
					SUMA:	0

## 39-Testy Paskowe do Glukometru
Część 39: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Testy Paskowe	do Glukometru / One CaLL Sure	-Opakowanie jednostkowe: / 50 testów	50 testów	900
					SUMA:	0

## 40-Układ do Resuscytacji
Część 40: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Układ do Resuscytacji / Jednorazowy	Dla Noworodków / Długość: 1,5 m	-Elementy: Złączka T, Obrotowe Kolanko, / Regulowaną Zastawka PEEP, / Złącze Kompatybilne z aparatami / do resuscytacji: NeoPuff i BabyPuff, / Rura Karbowana	1 szt.	20
					SUMA:	0

## 41-Układ do Resuscytacji
Część 41: Materiały Medyczne: 33140000, 33170000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Układ do Resuscytacji / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Typ: "Intensive"	-Do aparatu do resuscytacji: / Stephan EVE	1 szt.	60
					SUMA:	0

## 42-Zestaw Uniwersalny
Część 42: Materiały Medyczne: 33140000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Obłożeń Chirurgicznych / Uniwersalny / Jałowy / Jednorazowy	Uniwersalny	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 50 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 4 szt. / -Taśma Samoprzylepna min. 9 cm x min. 50 cm: 1 szt. / -Serwety Boczne Samoprzylepne 75 cm x 90 cm: 2 szt. / -Serweta Górna Samoprzylepna min. 240 cm x min. 150 cm: 1 szt. / -Serweta Dolna Samoprzylepna min. 175 cm x min. 170 cm: 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	1400
					SUMA:	0

## 43-Zestaw Okulistyczny
Część 43: Materiały Medyczne: 33140000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Obłożeń Chirurgicznych / Okulistyczny / Jałowy / Jednorazowy	Okulistyczny	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta Okulistyczna: 90-150 cm x 120-160 cm / z Otworem z Folią Chirurgiczną i min. 1 zintegrowaną / kieszenią na płyny / -Serweta na Stolik Narzędziowy: / min. 90 cm x min 130 cm 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	600
					SUMA:	0

## 44-Szczotki Chirurgiczne
Część 44: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Szczotka Chirurgiczna Sucha / Jałowa / Jednorazowa	Do Mycia Rąk	-Czyścik do paznokci / -Gąbka z drugiej strony	1 szt.	4800
					SUMA:	0

## 45-Nożyczki do Endoskopów Sztywnych
Część 45: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nożyczki do Endoskopów / Sztywnych	Rozmiar: / 12 mm / Długość Robocza: / 330 mm	-Jednorazowe monopolarne / narzędzia laparoskopowe / -Narzędzie pokryte izolowaną / osłoną wkładu roboczego / -Osłona w kolorze czarnym / wykonana z Polietylenu / -Ergonomiczna rączka z rotacją 360° / -Nożyczki Metzenbaum Wygięte-Mini / -Obie bransze ruchome, / końce zaokrąglone, otwarcie 36°	1 szt.	110
					SUMA:	0

## 46-Zestawy Próżniowe
Część 46: Zestawy próżniowe do pobierania krwi wraz ze strzykawkami do pobrań krwi tętniczej: 33141300
L.p.	TYP PRODUKTU	Oferowana / Ilość sztuk/1 op.	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	VAT / [%]
1	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / Objętość pobrania: 4 ml, do / analizy Surowicy	50 szt.	700
2	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania Objętość pobrania: 6 ml do analizy Surowicy	50 szt.	20
3	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / i Żelem Separującym / Objętość pobrania: 5 ml / do analizy Surowicy	50 szt.	100
4	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania-TROMBINA!!! / do Szybkiej Diagnostyki / z Żelem Separującym / Objętość pobrania: 3-5 ml / Do analizy Surowicy	50 szt.	50
5	MIKROMETODA / Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / z Żelem Separującym / Objętość pobrania: 300-800 µl / do analizy Surowicy	50 szt.	20
6	Probówki z K3EDTA / Objętość pobrania: 1 ml / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	100
7	Probówki z K3EDTA / Objętość pobrania: 2 ml / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	200
8	Probówki z K3EDTA / Objętość pobrania: 4 ml / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	10
9	MIKROMETODA / Probówki z EDTA / Objętość pobrania: 250-500 µl / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	15
10	Probówki z Cytrynianem Sodu 3,2% / Objętość pobrania: 1,5-2,0 ml / do OB - Metoda Logarytmiczna	50 szt.	60
11	Statywy do probówek z poz. 10	1 szt.	3
12	Probówki do analizy Koagulologicznej / z Cytrynianem Sodu 3,2%, 9:1 / Objętość pobrania: 1,8-2,0 ml / do analizy Osocza	50 szt.	300
13	Probówki z Fluorkiem Sodu / i Szczawianem Potasu / Objętość pobrania: 2,0 ml / do Oznaczania Glukozy	50 szt.	30
14	Probówki z Heparyną Litową / Objętość pobrania: 4,0 ml / do Analizy Osocza	50 szt.	20
15	Adapter typu Luer	50 szt.	100
16	Igły Motylkowe / z Adapterem Luer / i zabezpieczeniem przeciw zakłuciu / Rozmiar: 0,8 mm (21G)	50 szt.	10
17	Igły Motylkowe z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu, połączone fabrycznie z uchwytem do pobrań mikrobiologicznych / (w jednym opakowaniu) / uchwyt dostosowany do butelek typu Biomerieux, / Rozmiar igieł: 0,8 mm (21G)	50 szt.	20
18	Igły Systemowe / z wizualizacją , zabezpieczeniem / przeciw zakłuciu stanowiącym / integralną jej część / Rozmiar do wyboru: / (0,7 mm (22G) lub /i 0,8 mm (21G)	50 szt.	700
19	Uchwyty jednorazowe do igieł systemowych	50 szt.	700
20	Strzykawki do pobrań gazometrii krwi na 1,0-2,0 ml / Z heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia	1 szt.	3500

## 46-Zestawy Próżniowe-Opis
	CZĘŚĆ 46 - Opis warunków wymaganych

Lp.	WARUNKI WYMAGANE-ZESTAWY PRÓŻNIOWE	Potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych poprzez wpisanie: TAK
1.	Technika pobierania:system próżniowy,próżnia kalibrowana na etapie produkcji, zapewniającą pobranie wystandaryzowanej objętości krwi i optymalne rozcieńczenie zawartych dodatków
2.	Wysoka jakość systemu potwierdzona certyfikatem ISO 9001. Deklaracja zgodności, znak CE umieszczony na każdym pojedyńczym elemencie, w przypaku uchwytów jednorazowych - dopuszcza się umieszceznie znaku CE na najmniejszym opakowaniu zbiorczym
3.	Probówki systemowe muszą spełniać wymogi i zalecenia normy ISO 6710, w szczególności w zakresie opisu na probówce tj. oznaczenia producenta, nr katalogowego, nr serii, daty przydatności do użycia, sterylności wnętrza, przeznaczenia (w rozumieniu oznaczen
4.	System musi zapewnić łatwy, pewny i higieniczny sposób pobierania krwi, bez kontaktu pobierającego z krwią, pozwalać na pobieranie krwi we wszystkich sytuacjach klinicznych tak, aby proces pobierania materiału biologicznego był w 100% bezpieczny dla osób,
5.	Korki umożliwiające ponowne otwieranie i zamykanie, bez efektu aerozolowego
6.	Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość "dobrania" krwi przy kolejnym przekłuciu
7.	Probówki do badań koagulologicznych z podwójną ścianką
8.	Probówki dostarczone w opakowaniach jednorazowych, umożliwiających przechowywanie napełnionych probówek w pozycji pionowej
9.	Każda probówka zaopatrzona w etykietę określającą :datę ważności, potwierdzenie sterylności wnętrza, nr serii, nazwę producenta , zawartą substancję dodatkową. Etykieta, który umożliwia opisanie probówek za pomocą ogólnie dostępnych pisaków w sposób trwał
10.	Dostarczyć wraz z ofertą informację=ulotkę ,katalog,folder w języku polskim potwierdzjące spełnienie warunków wymaganych
11.	Dostarczyć wraz z ofertą wytyczne producenta (ulotka, kolorowe foldery )co do kolejności pobrań, sposobów postępowania po pobraniu-zalecany minimalny czas wykrzepiania dla probówek do analizy surowicy , instrukcje dotyczące warunków wirowania,zalecany cz
12.	Bezpłatne szkolenie personelu szpitala na koszt Wykonawcy, wydanie pisemnych certyfikatów. Termin szkolenia uzgodniony w ciągu 7 dni od wyboru oferty z kierownikiem Medycznego labotratorium Diagnostycznego
13.	Termin ważności minimum 4 m-ce od daty dostarczenia
14.	W przypadku zaoferowania zabezpieczenia przeciwzakłuciowego na uchwycie, w miejsce igieł z wizualizacją i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym wykonawca dostarczy igłę systemową, z wizualizacją, zwykłą nr 7/10 lub 8/ 10. ,pozycja 9 a w miejsce poz.11 uchwyt
15.	Każdy uchwyt , celem zapewnienia pełnej kompatybilności , musi posiadać logo i/ lub nazwę producenta i/lub nazwę systemu
16.	Elementy systemu zamkniętego pochodzące od jednego producenta / zamiennie oświadczenie producentów poszczególnych elementów o wzajemnej kompatybilności systemu dostarczone z ofertą

## 46-Zestawy Próżniowe-Ocena
	CZĘŚĆ 46 OCENA- PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Jakość: parametry techniczno -użytkowe - 40 pkt.	Liczba punktów możliwa do uzyskania	Opis wykonawcy, odpowiedź TAK/NIE
1.	Czas wykrzepiania probówek z aktywatorem wykrzepiania z pozycji 1 , 2 ,13 - do 30 min. potwierdzone oświadczeniem producenta*	TAK - 10pkt NIE - 0pkt
2.	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania , pobranie 4 ml - posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
3.	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania , pobranie 6 ml -posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
4.	Probówki do analizy hematologicznej z krwi pełnej ,K3- EDTA , pobranie 2 ml -posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
5.	Probówki do analizy hematologicznej z krwi pełnej ,K3- EDTA , pobranie 1 ml -posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
6.	Probówki do analizy koagulologicznej ,do osocza, cytrynian trójsodowy 3,2%, 9:1 , 1,8- 2 ml - posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
7.	Probówki z cytrynianem sodowym 3,2% na 1,5-2 ml krwi-posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
8.	Probówki do analizy glukozy , fluorek sodu i szczawian potasu pobranie 2 ml -posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
9.	Probówki do analizy osocza, heparyna litowa, pobranie 4 ml-posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
10.	Probówka z EDTA 4 ml -posiadające korek z gwintem	TAK - 2pkt NIE - 0pkt
11.	Probówka cito z trombiną i żelem separującym 3-5 ml-posiadające korek z gwintem	TAK - 1pkt NIE - 0pkt
12	Probówki do surowicy z żelem separującym 5ml	TAK - 1pkt NIE - 0pkt
13	Czas wykrzepiania probówek cito z poz.19 - do 5 min. - potwierdzone oświadczeniem producenta*	TAK - 10pkt NIE - 0pkt

## 47-Obłożenia
Część 47: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Czepek Chirurgiczny	Model: typ "Apart"	-Wyrób Medyczny: Klasa I	100 szt.	60
2	Obłożenie jałowe do Zabiegów Laparoskopii o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm / 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / 1 x serweta do laparoskopii w pozycji na płasko 250 x 310 cm / z otworem 32 x 28 cm wykończonym na brzegach folią chirurgiczną, / wbudowane kieszenie na narzędzia obustronnie, / wbudowane prowadnice na dreny -8 otworów / 1 x fartuch chirurgiczny L; SMS PP, min. 40 g/m2, / 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS PP, min. 40 g/m2 / + wzmocnienie od środka w rękawach i z przodu min. 38 g/m2 / 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm / 2 x ręcznik celulozowy / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2.			1 zestaw	500
3	Jałowy Zestaw do Znieczulenia Przewodowego o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm / 1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm / 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm / 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa / 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek / 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek / 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm / 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola 19 cm / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2			1 zestaw	896
4	Jałowy zestaw do Drenażu Opłucnej o składzie: / 1 serweta 90x75cm; / 1 samoprzylepna serweta 2-częściowa / z regulacją przylepnego otworu 75x90cm; / 1 skalpel jednorazowy nr 10; / 1 kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm; / 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; / 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; / 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; / 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; / 15 kompresów z gazy RTG 10x10cm; / 1 strzykawka Luer 20ml; 1 igła iniekcyjna 0,8x50mm; / 1 pojemnik plastikowy niebieski 60ml; / 1 pojemnik plastikowy czerwony 150ml; / 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; / 1 opatrunek chłonny samoprzylepny IV 8x6cm / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2			1 zestaw	60
5	Jałowy zestaw do Wkłucia Centralnego o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm / 1 x serweta przylepna 2 częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm / 1 x nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre 14,5 cm / 1 x imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm / 1 x pojemnik plastikowy 2 częściowy 450 ml / 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm / 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 30 g/m² / 6 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2.			1 zestaw	84
6	Zestaw do dezynfekcji / Skład zestawu: / • 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka / • 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm / • 1 x transparentna miseczka plastikowa 150 m / Jałowy, Jednorazowy / Opakowanie typu sztywny blister.			1 zestaw	360
7	Zestaw do dezynfekcji / Skład zestawu: / • 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka / • 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm / Opakowanie typu sztywny blister. / Jałowy, Jednorazowy			1 zestaw	1920
8	Jałowy zestaw do Cięcia Cesarskiego w ułożeniu na płasko o składzie: / 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm / 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm / 1 serweta do cięcia cesarskiego 315 x 250 cm / z torbą na płyny 360 stopni, z oknem 19 x 28 cm / 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm biała / 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm / 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 33 cm / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2.			1 zestaw	300
9	Jałowy Zestaw z Miską o składzie: / 1 x pojemnik plastikowy okrągły 1000 ml, / ok. 17 x 8 cm, z podziałką, przeźroczysty / 1 x serweta 75 x 75 cm			1 zestaw	120
10	Jałowy Zestaw Akcesoriów Pomocniczych o składzie: / 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny / z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy / 11,4 x 5,5 x 1,6 cm, 15/15 miejsc / 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm / 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm / 1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm / 1 x podstawka zabezpieczająca do skalpeli, 3 miejsca			1 zestaw	270
11	Jałowy zestaw do Implantacji Portów o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm / 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / 1 x serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa z regulowanym otworem / 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm / 1 x pęseta chirurgiczna standardowa prosta min. 12 cm / 1 x kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm / 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm / 1 x kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted- Mosquito 12,5 cm / 1 x imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm / 1 x nożyczki 14,5 cm / 1 x hak do ran typu Senn Miller 16 cm / 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm / 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm / 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek / 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m² / 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m² / 3 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek / 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm / 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm / 1 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką / 1 x skalpel jednorazowy Nr 11 / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2.			1 zestaw	24
12	Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego / Skład zestawu: / • 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm / • 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm / • 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm / • 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki / • 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm / • 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm / • 1 x strzykawka Luer 20 ml (zapakowana) / • 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) / • 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g / • 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml / • 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M / Opakowanie typu sztywny blister			1 zestaw	60

## 48-Port Naczyniowy
Część 48: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Port Naczyniowy Tytanowy Implantowany: / Port standardowy wykonany w całości z tytanu wraz / z kompletem akcesoriów do wprowadzania. / Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka / z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt. / Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem / cewnik radiocieniujący na całej długości wraz z końcówką / Komora o objętości 0,7 ml (+/-) 0,1 ml. / Cewnik silikonowy 7,5 Fr (+/-) 0,5 Fr, / długość 650 mm (+/-) 50 mm, z oznaczoną dł. co 1 cm. / Port kompatybilny ze środowiskiem MRI. / Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, / igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, / drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, / rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), / prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, / tunelizator tępo zakończony, / mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. / Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta / (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania).			1 szt.	10
2	Igła do PORTU 19Gx19 mm typu Hubera z Drenem / Zestaw do wlewów typu Hubera z motylkiem, drenem wolnym od lateksu, / zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, / igła niesilikonowana, dł igły. 13( +/- 1mm), 19(+/-1mm),25(+/-1mm), / Dostępna w rozmiarach 19Ga, 20Ga, Rozmiary igieł oznaczone kolorami, / kompatybilne ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla oraz umożliwiające / podawanie środków kontrastowych w środowisku TK pod ciśnieniem do 300 PSI. / W warunkach szpitalnych igłę można pozostawić w porcie na 5-7 dni			1 szt.	20
					SUMA:	0

## 49-Pokrycie Pola Operacyjnego
Część 49: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw POKRYĆ STOŁU OPERACYJNEGO: / -Prześcieradło barierowe z wkładem chłonnym / -Prześcieradło do transportu / -Pokrycie podramienników i podgłówka / Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający / podkład higieniczny na stół operacyjny, wykonany / z 2 scalonych powłok: mocnego , nieprzemakalnego / 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia / na całej długości prześcieradła, wymiary / prześcieradła min. 100 x min. 220 cm, produkt o gładkiej, / jednorodnej powierzchni,produkt spełniający / normę 13795, o wchłanialności co najmniej 4 L, / w zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu / minimum 250 kg oraz osłonami / na podłokietniki i zagłówek			1 zestaw	1200
2	Osłona na Przewody / Jałowa / Jednorazowa	min. 16 cm x min. 240 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	500
3	Osłona/Pokrowiec / na Uchwyt Lampy / Operacyjnej z Kołnierzem / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / min. 9 cm x min. 13 cm	-Opakowanie zbiorcze max. 200 szt.	1 szt.	1600
					SUMA:	0

## 50-Zestawy Zabiegowe
Część 50: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw dla Noworodka / Jałowy	Skład Minimalny: / -Podkład Chłonny: 60 cm x 60 cm: 1 szt. / -Ręczniczek Włokninowy: 80 cm x 60 cm: 2 szt. / -Ręczniczek Włókninowy: 50 cm x 50 cm: 1 szt. / -Kocyk Flanelowy: 160 cm x 75 cm: 1 szt. / -Czapeczka dla Noworodka Bawełniana: 1 szt. / -Centymetr Papierowy do Mierzenia Noworodka: 1 szt.		1 zestaw	480
2	Zestaw Zabiegowy / Jałowy / Jednorazowy	Skład Minimalny: / -Kompres Włókninowy 5 cm x 5 cm, 30 g/1 m2, 4-Warstwowy: 5 szt. / -Pęseta Anatomiczna Plastikowa 13 cm: 1 szt. / -Pojemnik Okrągły Plastikowy Przezroczysty 125 ml / Skalowany co 25 ml: 1 szt.		1 zestaw	7000
3	Zestaw Porodowy / Jałowy / Jednorazowy	Minimalne Wymagania dla Podkładu: / Wymiary całkowite: 90 cm x 60 cm (+/- 1 cm) / Wymiary wkładu chłonnego: 82 cm x 58 cm (+/- 1 cm) / -Chłonność wg ISO 11948-1: min. 2 000 g / -Masa 1 szt.: min. 90 g / -Budowa: folia antypoślizgowa, / wkład chłonny (pulpa celulozowa pokryta bibułą), / włokninowa warstwa wierzchnia / -Testowany dermatologicznie / Skład Minimalny: / -Podkład Chłonny: 90 cm x 60 cm: 1 szt. / -Serweta SMS: 80 cm x 60 cm: 2 szt. / -Ręczniczek Włókninowy: 80 cm x 60 cm: 1 szt. / -Ręczniczek Włókninowy: 50 cm x 50 cm: 1 szt. / -Kompres Włókninowy 10 cm x 10 cm, 30 g/1 m2, 4-Warstwowy: 20 szt. / -Serweta do owinięcia zestawu: 40x60 cm		1 zestaw	350
					SUMA:	0

## 51-Zestaw z Serwetą z Wycięciem "U"
Część 51: Materiały Medyczne: 33140000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw z Serwetą / z Wycięciem "U" / Jałowy / Jednorazowy	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 48 g/1 m2 / -Spełniający min. Standardowe wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 2 szt. / -Taśma Samoprzylepna min. 9 cm x min. 25 cm: 1 szt. / -Serweta 200x260 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 10x80 cm: 1 szt. / -Serweta Samoprzylepna 140x240cm: 1 szt.		1 zestaw	180
					SUMA:	0

## 52-Sterylizacja
Część 52: Materiały Medyczne: 33140000, 33190000
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
3	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 6 - Emulacyjny / Samoprzylepny	Test Paskowy Samoprzylepny / Wskaźnik: Chemiczny / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min / Wymiary: 3,8 cm x 3,8 cm	-Do umieszczania wewnątrz pakietu / -Weryfikowane parametry: / obecność pary, temperatura, czas / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 6) / -Opakowanie jednostkowe: max 500 testów	250 testów	100
					SUMA:	0