## CZĘŚĆ XII
NZ.261.17.2024
Załącznik nr 2 do SWZ_Część XII /Zał. nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) - PO ZMIANACH
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ XII
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy filtrów bakteryjno-wirusowych, kolanek, sitek oporowych głowicy, węży karbowanych do posiadanego aparatu MasterScreen Body/Diff, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku, przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ, tj.: 5 dni roboczych. 7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Filtr bakteryjno – wirusowy do posiadanego aparatu MasterScreen Body/Diff -Filtr bakteryjno wirusowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem -Przestrzeń martwa filtra (55/-3%) ml -Opór przy wdechu: Mniejszy niż 0,5cm H2O/l/s przy przepływie 1l/s -Opór przy wydechu: Mniejszy niż 0,5cm H2O ls przy przepływie 1 l/s -Efektywność filtra: Przynajmniej 99,99%przy przepływie 30l/min -Efektywność filtra: Przynajmniej 96% przy przepływie 750l/min -Wymiary przyłącza – 30mm, średnica wewnętrzna. Otwór stożkowy. -Filtr posiada spłaszczony, zintegrowany ustnik, o wymiarach: • wysokość ustnika 20 do 25mm • szerokość ustnika 30 do 35mm -Część ustnikowa filtra wyposażona w wypustki (przynajmniej dwie, w różnych miejscach) ułatwiające przytrzymanie filtra zębami podczas badania: • Spirometria/objętość przepływu/maksymalna pojemność oddechowa (MVV) • Bodypletyzmografia • Badania czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) przy wykorzystaniu azotu/helu jako gazu wskaźnikowego • Pomiar pojemności dyfuzyjnej • Pomiary oporu dróg oddechowych (IOS/Rocc) • Pomiary mechaniki oddychania (P 0. 1, Pmax) | szt. | 2800
2 | Kolanka połączeniowe głowicy pomiarowej do posiadanego aparatu MasterScreen Body/Diff -Kolanko wykorzystywane do połączenia filtra z głowicą pneumotachograficzną -Kolanko o kącie załamania 45° -średnica połączenia wewnętrznego 30mm (otwór stożkowy) -średnica połączenia zewnętrznego 30mm | szt. | 120
3 | Referencyjne sitko oporowe głowicy pomiarowej do posiadanego aparatu MasterScreen Body/Diff Sitko oporowe do głowicy pneumotachograficznej, do aparatów MasterScreen Body/Diff -Średnica sitka 67mm -Opór sitka 67mm -opór sitka 36Pa/L/s+/-2.5% | szt. | 10
4 | Karbowany wąż do systemu dyfuzyjnego będącego na wyposażeniu aparatu MasterScreen Body/Diff -Wąż karbowany łaczący adapter krosowy z modułem dyfuzyjnym -Średnica połączenia wewnętrznego 30mm (otwór stożkowy) -Długość węża 90cm -Wąż w pełni kompatybilny z systemem dyfuzyjnym | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0