## ZADANIE 4
Załącznik nr 5 do SWZ_po zmianacvh z dnia 18.08.2022 Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.6.4.2022 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego implantów do stabilizacji kręgosłupa, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - dla poz. 1-4 tabeli: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) udostępnić zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów; 3) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub drogą elektroniczną na adres: ……………………………… . - dla poz. 5-10 tabeli: 4) dostarczać zamawiającemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu; 5) udostępniać zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzędzi, umożliwiających implantację każdego rodzaju wyrobów wskazanych w poniższej tabeli, zwanego dalej instrumentarium; 6) dostarczyć wyrobu oraz instrumentarium nie później niż na 2 dni robocze przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ……………………….. lub zgłoszenia telefonicznego na nr …………………………….. . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tytanowe klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej o randomizowanej strukturze porów: - Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego; - Budowa implantu umożliwia wrastanie kości w ściany implantu; - Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%;*LUB 55-75% - Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm; - Co najmniej 5 wysokości implantu; - Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny; | szt. | 20
2. | Tytanowy system stabilizacji kręgosłupa opartej na pręcie 5.5 lub 6mm metodą przezskórną jak i na otwarto z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego oraz podania cementu do śrub augmentacyjnych: - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera lub metodą na otwarto; - Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku; - Śruby przezskórne z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm; - Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 mm do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm - stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm; - Śruby augmentacyjna poliaksjalne i monolityczne; - Śruby na otwarto z podwójnym gwintem; - Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30 mm do 80 mm-stopniowane co 5 mm oraz od 90 mm do 190 mm-stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm; - Dostępne pręty CoCr 6mm oraz pręty wygięte fabrycznie o śred. 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130mm; - W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą; Instrumentarium: - W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage; - Łopatka retraktora w długościach 60-120mm; - W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji; - Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora;
Elementy zestawu:
| - śruba przezskórna 2 szt. | szt. | 24
| - śruba na otwarto 2 szt. | szt. | 24
| - śruba augmentacyjna monolityczna oraz poliaksjalna 2 szt. | szt. | 24
| - element blokujący 6 szt. | szt. | 72
| - poprzeczka/ łącznik offsetowy | szt. | 12
| - pręt przezskórny 2 szt. | szt. | 24
| - pręt na otwarto 2 szt. | szt. | 24
| - kaniula do cementu 2 szt. | szt. | 24
| - drut typu Kirschnera 6 szt. | szt. | 72
| - igła przeznasadowa 2 szt. | szt. | 24
3. | Implant typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa: - Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału typu PEEK, powierzchnia ostro ząbkowana; - Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80°; - Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG; - Czoło implantu spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu. - Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°; - Dwie różne dł.26 i 31 mm i dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm; - W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu; - W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej; - Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony do implantacji małoinwazyjnej; | szt. | 15
4. | Substytut kości w postaci granulek lub paska, składający się w większości z trójfosforanu wapnia; | szt. | 10
5. | Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami; - Implanty wykonane z materiału typu PEEK i tytanu; - Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub; - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°; - Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki; - Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm; - Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm; - Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny; - Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem; - Śruby w dł .od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących; - System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg; - Implant nie może wystawać poza obręb trzonu; - Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie; - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku; - W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo ( dostępne min.2 długości pinów); - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia);
Elementy zestawu:
| - implant | szt. | 11
| - kręty kostne/śruby | szt. | 22
6. | Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ: - Tytanowa proteza trzonu umożliwiająca płynną, niskoskokową dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep; - Konstrukcja implantu umożliwia odtworzenie krzywizny kręgosłupa; - Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa; - Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm; - W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); - Na zakończeniach kątowych znajdują się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; - Możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; - Odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu; - W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15;
Elementy zestawu:
| - proteza | szt. | 2
| - zakończenie kątowe | szt. | 4
7. | Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu: - Jednoelementowy, niewymagającego wstępnego składania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeń z poliwęglanu i uretanu; - Implant w 3 rozmiarach 12x15, 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7mm; - Implant zapewnia ruchomość obwodowa do 15 stopni; - Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kil grzbietowy uniemożliwiający przesuniecie się implantu; - W zestawie przymiary oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu. | szt. | 5
8. | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa: - Implant wykonany z tytanu; - Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne; - Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. | szt. | 5
Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa: - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej; - Co najmniej sześć różnych wysokości klatek (od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości (12mm i 14 mm); - Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji; - Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2-tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan; - Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony; - Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia; - Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki; - Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki; - Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie; - Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach; - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia); - W zestawie: dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej;
9.
Elementy zestawu:
| - implant | szt. | 5
| - wypełnienie | szt. | 5
Stabilizacja międzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta: - Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm; - Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zależności od długości płyty; - Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu; - Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję; - W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej; - Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące); - W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty; - W zestawie instrumentarium powinien znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów; - W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie;
10.
Elementy zestawu:
| - płyta | szt. | 2
| - śruby | szt. | 8
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: