Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.LI.280.31.3.2022
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 3
A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa / netto	Wartość / netto / 6=4x5	Stawka VAT / %	Cena / jednostkowa / brutto / 8=5+7	Wartość / brutto / 9=6+7	Uwagi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Aparat USG z wyposażeniem	Szt.	1
Razem cena oferty

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.
* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

	Aparat USG z wyposażeniem– 1 szt.	„Oferowane parametry/funkcje/warunki*”

Aparat USG z wyposażeniem– 1 szt.		Typ ……………………….... / Model …………………...…. / Producent………………….. / Kraj pochodzenia …………..
	Rok produkcji	2021/2022 PODAĆ
	Oznakowanie CE
	Parametry techniczne
	Aparat o nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji
	Zakres częstotliwości pracy min 2 – 18 MHz
	Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki mi. 30 wiązek jednocześnie
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 10 000 000
	Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192
	Niezależne identyczne gniazda dla różnego rodzaju sond obrazowych min. 3
	Możliwość rozbudowy o aktywne gniazdo sond obrazowych
	Monitor LCD LED o wielkości ekranu min. 23 cale o rozdzielczość min. 1920 x 1080 Full HD
	Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie
	Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ramieniu
	Urządzenie wyposażone w wieszak na głowice z jednej strony konsoli/panelu
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcji. Obsługa ekranu jak tabeli tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien
	Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien
	Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm
	Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni
	Fabryczny podgrzewacz żelu				Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt.
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek.
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów
	Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB
	Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min.Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting515
	Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB Tak
	Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data
	Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM
	Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic
	Wideoprinter cyfrowy czarno
	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań
	Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze
	Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps
	Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 35
	Obrazowanie
	Tryb 2D (B-mode)
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm			42cm – 0 pkt. / >45 cm – 2 pkt / >48 cm – 5 pkt.
	Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta.
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
	Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D Tak
	Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni
	Obrazowanie rombowe
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
	Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu
	Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru
	Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej
	Tryb Duplex (2D + PWD) Tak
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta
	Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki.
	Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF
	Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki		Tak 13 m/sek. – 0 pkt. / >13 m/sek – 2 pkt. / > 15 m/sek – 5 pkt.
	Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz
	Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni		Tak 25 stopni – 0 pkt. / > 25 stopni – 5 pkt.
	Możliwość przesunięcia linii bazowej doppleraspektralnego na zamrożonym obrazie
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st.
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera
	Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym
	Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek		Tak 300 kl/s – 0 pkt. / > 300 kl/s – 2 pkt. / > 360 kl/s – 5 pkt.
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min.+/-25 stopni		Tak 25 stopni – 0 pkt. / > 25 stopni – 5 pkt.
	Ilość map kolorów dla CD min. 31 map
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości)
	Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy
	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów
	Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządówmiąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. W mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunkunapływu. Prędkość odświeżania FR&gt;50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm.
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych.
	Liczba par kursorów pomiarowych min. 12		Tak 12 par – 0 pkt. / > 15 par – 2 pkt. / > 18 par – 5 pkt.
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT)
	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze
	Sondy
	Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badańogólnych. Sonda w technologii single crystal
	Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz Tak
	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni
	Ilość elementów w jednej linii min. 180
	Praca w trybie II harmonicznej
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii / typu strain i akustycznej
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazó
	Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważne
	Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz
	Ilość elementów min. 1 500
	FOV sondy min. 55 mm
	Praca w trybie II harmoniczne
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografiit ypu strain i akustycznej ( Shear Wave)
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów
	Sonda MicroConvex wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	Zakres pracy przetwornika min. 4 -11 MHz Tak
	Liczba elementów – min. 700
	Kąt skanowania min. 110 st.
	Praca w trybie II harmonicznej
	Możliwość robudowy:
	Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity
	Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate)min. 40 obr./s
	Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy
	Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D,min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192elementy
	Możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX
	Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score
	Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne
	Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo.
	Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac
	Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki
	Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające„nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym zsynchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity
	Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.
	Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej, dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek.
	Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave) z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym dostępną na sondach: convex, linia, endocavity
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek
	Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo.
Dodatkowe informacje
	Oferowany aparat jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzęt
	Oferowany okres gwarancji min. 24 miesiące
	Wykonanie przeglądów serwisowych oraz walidacji– wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane
informacje, tj.: wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.
C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.