Załącznik 2b

APARAT DO HEMODIALIZY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZABIEGU HEMODIAFILTRACJI – 2 szt.

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa / rok produkcji | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| L.p. | Parametry | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online | Tak |  |
| 2 | Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta | Tak |  |
| 3 | Funkcja automatycznego doboru przepływu płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta | Tak |  |
| 4 | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie minimum 300-800ml/min | Tak |  |
| 5 | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie minimum 34-39oC | Tak |  |
| 6 | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów | Tak |  |
| 7 | Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia | Tak |  |
| 8 | Automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi za pomocą zintegrowanego z aparatem mankietu | Tak |  |
| 9 | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia | Tak |  |
| 10 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 11 | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | Tak |  |
| 12 | Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów | Tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45 | Tak |  |
| 14 | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum ostatniego zabiegu na urządzaniu | Tak |  |
| 15 | Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym” | Tak |  |
| 16 | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” | Tak |  |
| 17 | Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi | Tak |  |
| 18 | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 10 godzin | Tak |  |
| 19 | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF | Tak |  |
| 20 | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego | Tak |  |
| 21 | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – metoda pomiaru ultrafiltracji objętościowa lub przepływowa (kryterium oceny) | Tak |  |
| 22 | Centralny system blokowania kół aparatu | Tak |  |
| 23 | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak |  |
| 24 | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do koncentratów. | Tak |  |
| 25 | Możliwość współpracy z systemem centralnej dystrybucji koncentratu posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego | Tak |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawienie przepływu dializatu w zakresie nie mniejszym niż 0 - 1000 ml/min. Podać | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt Punkty nie będą przyznane jeżeli wartość minimalna podanego wymagania będzie większa od 0 ml/min i/lub wartość maksymalna podanego wymagania będzie mniejsza od 1000 ml/min |
| 2 | Pomiar ultrafiltracji metodą objętościową. | TAK/NIE |  | TAK – 5 NIE – 0 |
| 3 | Współpraca z monitorem składu ciała. | TAK/NIE |  | TAK – 5 NIE – 0 |
| 4 | Możliwość ustawienia ekranu w różnych położeniach. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5 | Możliwość przeglądania na aparacie historii przebiegu dwóch lub więcej ostatnich wykonanych zabiegów. | TAK/NIE |  | TAK – 5 NIE – 0 |
| 6 | Wymiar (szerokość) aparatu przy podstawie – podać. | TAK |  | < 60 cm – 5 pkt ≥ 60 cm – 0 pkt |
| 7 | Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

### W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy