## Załącznik Nr 4.1
AE/ZP-27-114/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.1
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1 pozycja 1
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe ICD VR
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
2. | Dostępność elektrod defibrylacyjnych uwalniających sterydy, jedno i dwukoilowych z konektorem DF4 | wymagane
3. | Zywotność minimum 8 lat | wymagane
4. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
5. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g | wymagane
6. | Energia dostarczana ≥35 J | wymagane
7. | Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią | wymagane
8. | Ilość szoków w jednej interwencji ≥6 | wymagane
9. | Funkcja eliminacji zjawiska T wave sensing do włączenia lub stale aktywna | wymagane
10. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z konektorem DF4, uwalniające sterydy | wymagane
11. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne | wymagane
12. | EGM ≥17 min | wymagane
13. | Dyskryminator morfologii QRS, nagłego początku i stabilności | wymagane
14. | Gniazda do elektrod DF1 i DF4 | wymagane
15. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | wymagane
16. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
17. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
18. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
19. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.2
AE/ZP-27-114/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.2
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1 pozycja 2
Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe ICD DR
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
2. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g | wymagane
3. | Zywotność minimum 8 lat | wymagane
4. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
5. | Energia dostarczana minimum ≥35 J | wymagane
6. | Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią | wymagane
7. | Ilość szoków w jednej interwencji ≥6 | wymagane
8. | Funkcja eliminacji zjawiska T wave sensing do włączenia lub stale aktywna | wymagane
9. | Elektrody przedsionkowe uwalniające sterydy | wymagane
10. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z konektorem DF4, uwalniające sterydy | wymagane
11. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne | wymagane
12. | EGM ≥17 min. | wymagane
13. | Dyskryminatory arytmii skutecznie różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych np. na podstawie zależności rytmu przesionkowego i komorowego (opisać) | wymagane
14. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | wymagane
15. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
16. | Gniazda: DF1, DF4 | wymagane
17. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
18. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
19. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty