## zadanie nr 5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.5.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego cewników do trombektomii oraz aterektomii, prowadników, coili, cewników do obrazowania wewnątrznaczyniowego oraz dzierżądzeń kompatybilnych z wymienionymi cewnikami, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………* /*wypełnia Wykonawca/ 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik do aterektomii 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzeplin z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami od 2.1mm do 3,4mm. Średnica zew 7Fr, długość 120cm. | szt. | 15
2. | Cewnik do aterektomii 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdży-cowej i skrzeplin z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkłada-nych ostrzy w zakresie 1,6-1,85mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | szt. | 10
3. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej powłoką ICE. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej. | szt. | 20
4. | Cewnik do aterektomii - zestaw składający się z: cewnika, jednostki sterującej cewnika, wkładu do pompy, drenu z kolcem, woreczka zbiorczy - cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej - cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów - głowica robocza cewnika wyposażona w rozkładane skrzydełka powiększające średnicę roboczą cewnika w razie konieczności - głowica robocza rotująca, umieszczona na najbardziej dystalnej części cewnika - długość robocza cewnika: -dla głowic z rozkładanymi skrzydełkami ostrza >= 120 cm -dla głowic bez rozkładanych skrzydełek ostrza >=145 cm - cewnik OTW 3 kanałowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - kompatybilny z koszulką 7F - dostępne średnice głowicy roboczej: - minimum 2 warianty głowic bez rozkładanych ostrzy, średnice w zakresie 1,6 - 1,9 mm - minimum 2 warianty głowic z rozkładanymi skrzydełkami pracujące w 2 trybach pra-cy w zakresie 2,1-3,4 mm - minimalna wymagana średnica naczynia do przeprowadzenia zabiegu <= 2,5 mm | szt. | 10
5. | Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniwego. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018", pracująca z częstotliwością 30 MHz i głębokością obrazowania 22mm. Długość robocza cewnika 135cm, kompatybilna z koszulką 6Fr. System monorail. Końcówka robocza pokryta powłoką hydrofilną na długości 230mm. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automatycznym, jednorazowym i sterylnym odciągiem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec. Kompatybilny z systemem z poz. 1 tabela 2 | szt. | 20
6. | Cewnik do obrazowania wewnątrz- naczyniwego. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", pracująca z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70mm. Długość robocza cewnika 105cm, kompatybilna z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza posiada 25 markerów co 1cm widocznych w skopii. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automa-tycznym, jednorazowym i sterylnym odciągiem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec. Kompatybilny z systemem z poz. 1 tabela 2 | szt. | 20
7. | Cewnik balonowy do dużych naczyń kompatybilne z prowadnikiem 0.035”. Długości cewników: 75 i 120 cm. Średnice balonów: 12/14/16/18 mm. Długości balonów: 20/40/60 mm. RBP: 5-8atm. Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F z przeznaczeniem do dylatacji przełyku | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM |  |  | RAZEM
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość przedmiotów dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 6= 3 x 5 | Stawka VAT % | Cena brutto za 1 m-c dzierżawy 8= 9/4 | Wartość brutto 9= 6 + 7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (w rozbiciu na poszczególne elementy składowe)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Mobilna konsola montowana na stabilnym i zintegrowanym wózku czterokołowym. Współpracująca z cewnikami z poz. 8 i 9 z tabeli 1, o zakresach częstotliwości roboczej od 15MHz do 40MHz, każdy z ruchomą, obrotową głowicą (1800obr/min) obrazującą w zakresie 360 stopni. Wmontowany napęd, współpracująca z opcjonalnymi jednorazowymi saneczkami z poz. 10 z tabeli 1 o dwóch prędkościach roboczych 1mm/s i 0,5mm/sec, System operacyjny, Windows 7. Archiwiwzacja obrazów na wbudowanym dysku wewnętrznym, CD, DVD oraz w sieci (PACS). | 1 | 24
|  |  |  | RAZEM |  |  | RAZEM
TABELA NR 3
Lp. |  |  |  | Wartość netto |  | stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5
2. | Wartość z tabeli nr 1 – poz. „Razem”
3. | Wartość z tabeli nr 2 – poz. „Razem”
|  | RAZEM NETTO: |  |  |  | RAZEM BRUTTO: