Załącznik nr 1a do OPZ

WYKAZ PRAC - PRZEGLĄDU ROCZNEGO

Przegląd roczny
Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego „Sercówka”

o numerze fabrycznym 56956 i 56954.

Ramowy opis prac:

W Komendzie Portu Wojennego w Gdyni eksploatowane są Ratowniczo -Lecznicze Kontenerowe Zestawy Hiperbaryczne „Sercówka” w ilości sztuk dwie, które wymagają wykonywania okresowych przeglądów planowo-zapobiegawczych. Zakres prac określony jest w – „Instrukcja eksploatacji przeglądów i remontów” – przegląd roczny oraz dokumentacji technicznej Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego RLKZH „Sercówka”.

Szczegółowy opis prac:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Szczegółowy opis i zakres prac | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa, termin | Ilość | Dostawca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | RLKZH „Sercówka” nr fabr. 56954 nr fabr. 56956 | - Jeżeli zakres prac koniecznych do wykonania tego wymaga - transport urządzenia do warsztatu Wykonawcy. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wykonanie wszystkich czynności określonych w „Instrukcja eksploatacji, przeglądów i remontów. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Instalacja tlenowa - weryfikacja techniczna, sprawdzenie opisów, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie parametrów ustawienia zaworów, reduktorów i rotametrów, wykonanie procedury czystości tlenowej – w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Instalacja powietrzna - weryfikacja techniczna, sprawdzenie opisów, sprawdzenie szczelności sprawdzenie parametrów ustawienia reduktorów i zaworów - w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Demontaż i montaż manometrów wymagających kalibracji wykonywanych co 3 lata w 1. WOM |  | 34 szt. | Wykonawca |
|  |  | - Urządzenia BIBS Manta MH-1 - ustawienie parametrów pracy inhalatora, wykonanie procedury sprawdzenia szczelności zaworów, przewodów, reduktorów, kalibracja- w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. Sprawdzenie inhalatorów zgodnie z procedurą na „sztucznych płucach” z zachowaniem czystości tlenowej, potwierdzone certyfikatem. - Przewody teflonowe DN6 do tlenu/mix - wykonanie próby ciśnieniowej, sprawdzenie szczelności oraz sprawdzenie wizualne |  | 28 szt. 4 szt. | Wykonawca Wykonawca |
|  |  | - Akumulatory - sprawdzenie stanu naładowania, sprawności i pojemności. Wystawienie certyfikatu o stanie technicznym akumulatorów. |  | 24 szt. | Wykonawca |
|  |  | - UPS - sprawdzenie działania sprawdzenie pojemnościowe baterii. - Rozdzielnia elektryczna - pomiar stanu rezystancji izolacji przyrządem zewnętrznym, ocena stanu technicznego - w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. - Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne - pomiar stanu rezystancji izolacji przyrządem zewnętrznym, ocena stanu technicznego - w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. |  | 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. | Wykonawca Wykonawca Wykonawca |
|  |  | - Węże wysokociśnieniowe zasilające tlenowe – sprawdzenie szczelności, próba ciśnieniowa na ciśnienie robocze, weryfikacja techniczna. - Uszczelki włazów komory i śluz - sprawdzenie szczelności, weryfikacja techniczna - Pochłaniacze dwutlenku węgla - sprawdzenie pracy wentylatora we wszystkich zakresach, weryfikacja techniczna - w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. - Reduktory wydechu – sprawdzenie poprawności działania i ustawienie parametrów. Wymiana części miękkich. Zawory bezpieczeństwa - sprawdzenie momentu otwarcia i poprawności działania. - Zawory kulowe na systemie wyrównywania ciśnień między przedziałami – sprawdzenie działania i szczelności - w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. - Komputer PC - sprawdzenie poprawności działania i aktualizacja do możliwie najnowszej wersji oprogramowania. - Instalacja alarmowa - weryfikacja techniczna, regulacja – w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. - Instalacja monitoringu TV - weryfikacja techniczna, regulacja – w przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego wymienić elementy na nowe lub dokonać ich naprawy. - Odbiór wykonanych prac oraz sprawdzenie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. Sprawdzenie dokumentacji oraz części wymienionych w czasie prowadzenia przeglądu. Części zużyte, nieprzydatne do dalszej eksploatacji zutylizowane będą przez wykonawcę. Wykonawca potwierdza dokumentem fakt utylizacji elementów i dołącza go do dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika. Całość prac zdać w działaniu komisji zdawczo-odbiorczej powołanej zgodnie z umową. Po zakończeniu prac wykonawca dokona zdania komory w celu sprawdzenia poprawności działania w MSD. |  | 16 szt. 16 szt. 6 szt. 4 szt. 20 szt. 2 szt. 2 kpl. 2 kpl. | Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca |
|  |  | - Odbiór wykonanych prac oraz sprawdzenie w obecności przedstawicieli Zamawiającego eri Użytkownika. Sprawdzenie dokumentacji oraz części wymienionych w czasie prowadzenia przeglądu. Części zużyte, nieprzydatne do dalszej eksploatacji zutylizowane będą przez wykonawcę. Wykonawca potwierdza dokumentem fakt utylizacji elementów i dołącza go do dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika. Całość prac zdać w działaniu komisji zdawczo-odbiorczej powołanej zgodnie z umową. Po zakończeniu prac wykonawca dokona zdania komory w celu sprawdzenia poprawności działania w MSD. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Zakres wykonanych prac i wyników prób odnotować w formularzu technicznym urządzenia. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej DTR ,aktualizacja powyższej dokumentacji. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Zwrot dokumentacji technicznej użytkownikowi. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Transport urządzenia do KPW Gdynia (jeśli wystąpiła konieczność przewiezienia go do warsztatu Wykonawcy). |  |  | Wykonawca |

Podstawowe dane taktyczno-techniczne RLKZH „Sercówka”

| Lp. | Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary kontenera | 6050x2440x2590 [mm] | L x B x H |
| 2 | Masa zestawu z kontenerem | 10 [t] |  |
| 3 | Typ komory | dwuprzedziałowa |  |
| 4 | Długość komory | 4900 [mm] |  |
| 5 | Średnica wewnętrzna komory | 1800 [mm] |  |
| 6 | Objętość całkowita | 11 [m3] |  |
| 7 | Objętość przedziału głównego | 7 [m3] |  |
| 8 | Objętość przedziału transferowego | 4 [m3] |  |
| 9 | Ciśnienie robocze | 1,0 [MPa] |  |
| 10 | Temperatura obliczeniowa ścian komory | 30 [°C] |  |
| 11 | Ilość inhalatorów | 14 | 10 przedział główny, 4 przedział transferowy |
| 12 | Ilość iluminatorów (razem w płaszczu i dennicach komory) | 7 | 4 obserwacyjne, 3 oświetleniowe |
| 13 | Ilość miejsc | 14 | 14 siedzących lub 2 leżące, 6 siedzących |
| 14 | Długość przedziału głównego | 2090 [mm] | bez dennic |
| 15 | Długość przedziału transferowego | 1370 [mm] | bez dennic |
| 16 | Średnica wewnętrzna włazów | 800 [mm] |  |
| 17 | Grubość włazów komory | 26 [mm] |  |
| 18 | Średnica przyłącza komory transportowej | 800 [mm] | kołnierz STANAG 1079 |
| 19 | Liczba śluz | 2 |  |
| 20 | Średnica szybu śluzy | 280 [mm] |  |
| 21 | Długość szybu śluzy | 400 [mm] |  |
| 22 | Grubość blachy dna | 10 [mm] |  |
| 23 | Grubość blachy walczaka | 8 [mm] |  |
| 24 | Grubość grodzi ciśnieniowej | 14 [mm] |  |
| 25 | Rodzaj czynnika oddechowego | powietrze, tlen, mieszaniny oddechowe |  |
| 26 | Zapas gazów oddechowych | 12 butli 50 l - powietrze, 8 butli 50 l - tlen |  |
| 27 | Zasadnicze zasilanie elektryczne | 440 V / 32A |  |