Załącznik nr 1do OPZ

WYKAZ PRAC PRZEGLĄDOWYCH

Przegląd roczny
stanowiska do szkolenia nurkowego oraz leczenia chorób i urazów nurkowych
w oparciu o RLKZH „Sercówka”

Ramowy opis prac:

W Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni eksploatowane jest stanowisko do szkolenia nurkowego oraz leczenia chorób i urazów nurkowych w oparciu o RLKZH „Sercówka”, które wymaga wykonywania okresowych przeglądów planowo-zapobiegawczych. Zakres prac określony jest w formularzu technicznym stanowiska do szkolenia nurkowego oraz leczenia chorób i urazów nurkowych w oparciu o RLKZH „Sercówka” w rozdziale 2 – Przeglądy techniczne – przegląd roczny.

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego posiada kompletną dokumentację techniczną urządzenia.

Szczegółowy opis prac:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Szczegółowy opis i zakres prac | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | Dostawca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stanowisko do szkolenia nurkowego oraz leczenia chorób i urazów nurkowych w oparciu o RLKZH „Sercówka” | - Jeżeli zakres prac koniecznych do wykonania tego wymaga - transport komponentów do warsztatu Wykonawcy. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wykonanie wszystkich czynności określonych w formularzu technicznym stanowiska do szkolenia nurkowego oraz leczenia chorób i urazów nurkowych w oparciu o RLKZH „Sercówka” w rozdziale 2 – Przeglądy techniczne – przegląd roczny. | części wynikające ze specyfikacji przeglądu |  | Wykonawca |
|  |  | Zakres i tryb przeprowadzenia przeglądu: |  |  |  |
|  |  | - Płaszcz komory dekompresyjnej – weryfikacja stanu technicznego. |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Uszczelki i włazy komory i śluz – robocze sprawdzenie. |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Urządzenia BIBS - ustawienie parametrów, sprawdzenie ustawienia parametrów instalacji, wymiana masek, wykonanie procedury czystości tlenowej, w przypadku stwierdzenia niesprawności usprawnienie. |  | 12 | Wykonawca |
|  |  | - Pochłaniacze CO2 – badanie pracy wentylatora na wszystkich zakresach, weryfikacja techniczna w przypadku niesprawności wentylatora powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. Wymiana mocowań pochłaniacza. |  | 3 | Wykonawca |
|  |  | - Reduktory – ustawienie parametrów w przypadku stwierdzenia niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  | 4 | Wykonawca |
|  |  | - Instalacja tlenowa - sprawdzenie opisów, sprawdzenie szczelności, wykonanie procedury czystości tlenowej, weryfikacja techniczna w przypadku stwierdzenia niesprawności usunięcie ich. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Instalacja powietrzna - sprawdzenie opisów, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie parametrów ustawienia reduktorów i zaworów, weryfikacja techniczna w przypadku stwierdzenia niesprawności usunięcie ich. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Iluminatory - sprawdzenie stanu powierzchni, weryfikacja techniczna. |  | 12 | Użytkownik |
|  |  | - Wyposażenie wnętrza komory - czyszczenie, mycie i dezynfekcja, wykonawca dostarcza środki niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji i czyszczenia materiału i stali nierdzewnej pozwalające na przeprowadzenie czyszczenia w ciągu roku. |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Zawory bezpieczeństwa - sprawdzenie stanu plomb, zabezpieczenia zaworów, prawidłowości działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usprawnienie lub powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Mierniki tlenu ANALOX 9212-2 dostarczyć nowe. |  | 3 | Wykonawca |
|  |  | - Mierniki tlenu – kalibracja, w przypadku konieczności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Elektroniczne mierniki ciśnienia – kalibracja, sprawdzenie metrologiczne |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Miernik dwutlenku węgla – kalibracja, sprawdzenie metrologiczne |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Rotametry – sprawdzenie działania w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Akumulatory – weryfikacja techniczna, stan naładowania, próba pojemności w przypadku konieczności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  | 16 | Wykonawca |
|  |  | - UPS – weryfikacja techniczna, sprawdzenie działania, w razie konieczności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  | 1 | Wykonawca |
|  |  | - Rozdzielnica elektryczna - pomiar stanu izolacji przyrządem zewnętrznym, ocena stanu technicznego. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Stacja łączności i łączność bezbateryjna – wymian potencjometrów stacji, weryfikacja techniczna, sprawdzenie działania, w przypadku stwierdzenia niesprawności usuniecie ich. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Oświetlenie wewnętrzne - pomiar stanu izolacji przyrządem zewnętrznym, ocena stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wymiana na nowe. - Oświetlenie zewnętrzne - pomiar stanu izolacji przyrządem zewnętrznym, ocena stanu technicznego |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Komputer PC – aktualizacja oprogramowania komputera do wersji najnowszej, sprawdzenie prawidłowości działania. Zapewnienie kompatybilności z zmodernizowanym systemem rejestracji obrazu i dźwięku. |  |  | wykonawca |
|  |  | - Monitor - weryfikacja techniczna, czyszczenie i sprawdzenie poprawności działania. | Preparaty dostarcza Wykonawca |  | Użytkownik |
|  |  | - Instalacja alarmowa - weryfikacja techniczna, regulacja. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Ogrzewanie - weryfikacja techniczna, sprawdzenie działania. |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Instalacja TV i audio - Modernizacja systemu rejestracji obrazu i dźwięku. weryfikacja techniczna, regulacja. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Tablica zasilania gazowego - weryfikacja techniczna, wymiana uszczelnień. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Zawory - weryfikacja techniczna, wymiana uszczelnień, w przypadku stwierdzenia niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Gaśnice hiperbaryczne - wymiana wkładu. rewizja zbiornika i legalizacja zbiornika, próba ciśnieniowa |  | 2 | Wykonawca |
|  |  | - Stanowisko kontrolno-sterownicze - weryfikacja techniczna, sprawdzenie instalacji pod ciśnieniem próby, wymiana uszczelnień. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Rurociągi systemów regeneracji i podtrzymywania życia wysokociśnieniowe - sprawdzenie pod ciśnieniem próby, weryfikacja techniczna. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Rurociągi systemów regeneracji i podtrzymywania życia niskociśnieniowe - sprawdzenie pod ciśnieniem próby, weryfikacja techniczna. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Koje i siedzenia - dezynfekcja i czyszczenie. | Preparaty dostarcza Wykonawca |  | Użytkownik |
|  |  | - Napisy i ostrzeżenia – sprawdzenie komunikatywności oraz kompletności. |  |  | Użytkownik |
|  |  | - Transport komponentów do OSNiP WP (jeśli wystąpiła konieczność przewiezienia ich do warsztatu Wykonawcy). - Test funkcjonalny, sprawdzenie kompletności, próby ruchowe, sprawdzenie szczelności oraz działania wszystkich elementów. ( w tym: zaworów kulowych, bezpieczeństwa, regulacyjne itp.) Usunięcie ewentualnych nieszczelności i niesprawności. - Zakres wykonanych prac i wyników prób odnotować w formularzu technicznym urządzenia. - Odbiór wykonanych prac w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. Sprawdzenie dokumentacji oraz części wymienionych w czasie prowadzenia przeglądu. Sprawdzenie urządzenia w działaniu. |  |  | Wykonawca Wykonawca Wykonawca Komisja |
|  |  | - Zwrot dokumentacji technicznej urządzenia oraz wykazu zużytych części przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę |  |  | Wykonawca |