Fotel zabiegowy  – …2.. szt.

| INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |

| L.p. | ## Parametr/Warunek graniczny | Wymagania | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3- segmentowe leże z materacem | Tak |  |
|  | Min. 60 mm materac wykonany z wysokiej jakości elastycznej pianki (35kg/m3) | Tak/podać |  |
|  | Pokrowiec PVC Antybakteryjny i trudnopalny (klasa M1) | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na ścieranie | Tak |  |
|  | Elektrycznie regulowane oparcie pleców (0 - 80°). | Tak/podać |  |
|  | Zakres regulacja wysokości leża: 470-870 mm (+/- 20 mm) – elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota wyposażonego w fabryczny uchwyt do zawieszania na ramie stołu | Tak/podać |  |
|  | 3-sekcyjne leże wózka winno być umieszczone na dwóch kolumnach zapewniających właściwą stabilność | Tak |  |
|  | Elektryczne wspomaganie przechyłów Trendelenburga/Anty-Trendelenburga (+/- 15°) | Tak |  |
|  | Stalowa rama, oparta na dwóch kolumnach elektrycznych, pokryta żywicą epoksydową | Tak podać |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny | Tak |  |
|  | Przewodowy pilot (sterownik pacjenta) | Tak |  |
|  | 4 koła o średnicy Ø 150 mm z systemem centralnej blokady | Tak |  |
|  | Uchwyt na ręczniki papierowe pod zagłówkiem | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie : min. 250 kg. | Tak/Podać |  |
|  | Waga stołu maksymalnie 90 kg | Tak/Podać |  |
|  | System antystatyczny | Tak |  |
|  | Opuszczane barierki boczne | Tak |  |
|  | Zaciski mocujące | Tak |  |
|  | Uchwyty do zacisków mocujących | Tak |  |
|  | Anatomiczny podłokietnik | Tak |  |
|  | Zaciski mocujące do stojaka kroplówki | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówki | Tak |  |
|  | Akumulator – min czas pracy | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary leża: dł. 1900 x szer. 750 (+/- 20 mm) | Tak/Podać |  |
|  | Leże 3 sekcyjne każda z sekcji o wymiarach: Sekcja głowy 750 x 690 mm Sekcja tułowia 750 x 790 mm Sekcja nóg 750 x 350 mm Tolerancja błędu dla wszystkich w/w wymiarów (+/-20mm) | Tak/Podać |  |
|  | Sekcja nóg zakończona wcięciem w kształcie „U” | Tak/Podać |  |
|  | Tworzywowa obudowa podstawy z wyprofilowanymi miejscami np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | Tak/Podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | Tak/Podać |  |
|  | OŚWIADCZENIA |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego | Tak |  |