## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.50.1.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy na okres 36 m-cy odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych i akcesoriów do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na analizatorze wymienionym w pkt.b, zwanych dalej wyrobami; w tym: - 36 000 badań oznaczeń grup krwi ( antygeny ABO, RhD, izoaglutyniny A1, B, badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych ) - 1 800 badań grup krwi noworodków i antygenu RhD ( dwa klony ) - 20 000 właściwa próba zgodności - biorcy ( kontrola antygenów ABORhD, badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych) - 40 000 właściwa próba zgodności – dawcy ( kontrola antygenów ABORhD, wł. próba zgodności ) - 1 000 badań przeglądowych w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych b) dzierżawa dwóch analizatorów z oprogramowaniem, zwanych dalej urządzeniami oraz programu informatycznego do obsługi Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi wraz ze sprzętem do obsługi oprogramowania, zwanego dalej PI, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) podłączyć urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (Centrum firmy Marcel) oraz uruchomić transmisje danych a także przenieść dane z dotychczasowej bazy danych Zamawiającego do nowo oferowanego oprogramowania b) przeszkolić cztery osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, c) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych z walidacją urządzeń na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz po dwa przeglądy serwisowe każdego urządzenia w okresie obowiązywania umowy, d) wykonać inne zobowiązania w zakresie dzierżawy urządzeń wynikające z zapisów § 8 umowy, e) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego. 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem faksu pod numerem …………………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………….* Uwaga: Okres ważności wyrobów (za wyjątkiem krwinek wzorcowych oraz materiałów kontrolnych) powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………. * 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1 (Wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: ODCZYNNIKI, KREW KONTROLNA MATERIAŁY ZUŻYWALNE I AKCESORIA DO WYKONANIA BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ (szczegółowo określonych co do rodzaju i ilości w punkcie 1 niniejszego formularza cenowo- technicznego): | Jednostka miary | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 Dzierżawa urządzeń i PI
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1.Dzierżawa analizatorów - sztuk 2 | 36
2. | Program informatyczny do obsługi Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi ze sprzętem do obsługi oprogramowania : - serwer - stacja robocza – 2 sztuki - drukarka do wyników – 2 sztuki - drukarka etykiet kodów kreskowych – 2 sztuki - czytnik kodów kreskowych – 2 sztuki | 36
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów, urządzeń oraz PI wraz z osprzętem objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Wartość wymagana | Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |  | Wartość/parametry oferowane Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
I. | Odczynniki, krew kontrolna do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej
1. | Metoda badania oparta na mikrokolumnowej mikrometodzie żelowej;
2. | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta, dostarczone w opakowaniach producenta. Zamawiający dopuszcza środek do dekontaminacji od innego producenta.
3. | Wszystkie odczynniki umieszczone w kolumnie reakcyjnej. Karty gotowe do użycia.
4. | Minimum 6 mikrokolumn reakcyjnych na kasecie.
5. | Krew kontrolna do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w zakresie wykonywanych badań w ilości wystarczającej do codziennej kontroli prowadzonej na dwóch analizatorach.
6. | Termin przydatności kart : minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
7. | Certyfikaty jakości dla każdej serii odczynników ( kart), krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego do kontroli codziennej przy każdej dostawie.
II. | Analizatory immunohematologiczne podstawowy i beck-up do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej
1. | W pełni zautomatyzowane dwa analizatory immunohematologiczne -główny i beck-up, wykonujące samodzielnie cały proces badania od pobrania materiału z próbki badanej do przesłania wyniku do komputera i jego wydrukowania z systemu komputerowego. Oprogramowanie w języku polskim.
2. | Możliwości analityczne analizatorów: - oznaczanie grupy krwi w układzie ABO (antygeny oraz izoaglutyniny), - oznaczenie antygenu Rh (D), - przeglądowe badanie przeciwciał nieregularnych w teście PTA i ENZ (w zależności od potrzeb badanie może być wykonane z panelem krwinkowym, wykrywającym wszystkie antygeny o znaczeniu klinicznym w tym Cw, - identyfikacja przeciwciał, - fenotyp w układzie Rh, - bezpośredni test antyglobulinowy, - próba krzyżowa w teście PTA z dowolną liczbą jednostek krwi.
3. | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora;
4. | Monitorowanie ilości i stanu odczynników w analizatorze w czasie realnym
5. | Analizatory wykrywające obecność skrzepu w badanej próbce
6. | Urządzenia automatycznie sprawdzające, czy poziom odczynników jest wystarczający do wykonania zadanych badań; w razie potrzeby informuje operatora o konieczności dostawienia odczynnika;
7. | Termin ważności kart i odczynników – kontrolowany w trakcie identyfikacji;
8. | Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznych aparatów (wirówki : kontrola czasu i prędkości wirowania, inkubatora : czasu i temperatury inkubacji, głowicy pipetującej: objętości pipetowania ) oraz odczynników ( rodzaju, serii i daty ważności ).
9. | Automatyczny odczyt obrazu karty przez analizatory oraz pełna archiwizacja obrazu.
10. | Analizatory wyposażone w zdalny dostęp serwisu.
11. | Analizator immunohematologiczny główny: | [5 empty] | _ |  | _
12. | Analizator - rok produkcji nie starszy niż 2020 rok
13. | Analizator z funkcją wykonywania badań pilnych – cito. Czas otrzymania wyniku oznaczania grupy krwi z przeciwciałami nie dłuższym niż 30 minut od rozpoczęcia badania
14. | Wymagana dostępność magazynu analizatora : - nie mniejsza niż 180 kart na pokładzie
15. | Analizator immunohematologiczny beck-up nie starszy niż wyprodukowany w 2016 r. : | [5 empty] | _ |  | _
16. | Wymagana dostępność magazynu analizatora : - w analizatorze beck-up nie mniejsza niż 20 kart na pokładzie
17. | Program informatyczny do obsługi Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi wraz ze sprzętem do obsługi oprogramowania:
18. | Instalacja oprogramowania : moduł Pracownia, Bank Krwi, Transfuzje. Przeniesienie do nowego oprogramowania danych z dotychczasowej bazy danych Zamawiającego.
19. | Sprzęt do obsługi oprogramowania : serwer, 2 stacje robocze, 2 czytniki kodów kreskowych, 2 drukarki do wyników i zestawień, 2 drukarki etykiet kodów kreskowych ( Zebra)
20. | Serwer – współdzielony z aktualnymi rozwiązaniami dla części analitycznej
21. | Prace konfiguracyjne oraz szkolenia na miejscu u Użytkownika – do 5 dni
22. | Gwarancja i serwis oprogramowania w ustalonym okresie – 36 miesięcy
23. | Stacje robocze o parametrach technicznych niezbędnych do obsługi programu informatycznego obsługującego Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi
24. | Drukarki etykiet typu Zebra z etykietami w ilości potrzebnej na czas trwania umowy – 36 miesięcy: 40 zestawów (taśma do drukarki+rolka etykiet)
25. | Drukarki do wyników typu HP LaserJet Pro 4002dn i tonery do drukarek w ilości potrzebnej na czas trwania umowy – 36 miesięcy: 6 sztuk
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: | [6 empty] | Razem Brutto: