Specyfikacja:
Morcelator TCM 3000BL
L.P.	PRZEDMIOT	ilość
I.	Jednostka sterująca morcelatora:	2 szt.
	z kablem sieciowym o długości 5 m
	na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego
	ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę
	wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę)
	zmiana kierunku obrotów
	wymiary jednostki sterującej 120/180/107 mm / ( szerokość/ głębokość/ wysokość)
	waga 1,8 kg
	obudowa w kolorze białym
	wyświetlacz cyfrowy
I.	Uchwyt napędowy umożliwiający przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji	2 szt.
II.	Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3 m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową:	2 szt.
	maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny,
	maksymalny moment obrotowy 80 Ncm
	przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji
III.	Ergonomiczny uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna (niebieska)	2 szt.
IV.	Zestaw do morcelacji o śr. 15 mm i 20 mm, zawierający:
1.	Tuba tnąca do morcelatora, Ø15 mm i 20 mm, przeznaczenie do min.20 cykli sterylizacyjnych	2 szt.
2.	Tuba ochronna, zewnętrzna do morcelatora, Ø15 mm i 20 mm, przeznaczona do sterylizacji	2 szt.
3.	Obturator do morcelatora, Ø15 i 20 mm przeznaczony do sterylizacji	2 szt.
V.	Uszczelki:
1.	Uszczelka typu daszek (1 op.= 10 szt.) 12-15 mm	2 op.
2.	Uszczelka płaska niebieska (1 op.= 10 szt.) 12-20 mm	2 op.
VI.	Środki do czyszczenia i konserwacji:
1.	Olej do smarowania i konserwacji w sprayu, puszka o poj. 500 ml	2 szt.
2.	Środek do czyszczenia w sprayu, puszka o poj. 500 ml	2 szt.
3.	Adapter do oleju	2 szt.
VIII.	Narzędzie laparoskopowe	2 szt.
1.	Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3 częściowe: wkład roboczy - insert, szaft, rączka z obrotowym pierścieniem, Ø10 mm, długość 330 mm, kleszcze typu /Tenaculum, obie bransze ruchome, dł. 35 mm/ lub typu Claw Grasper 2x3 zęby, gładkie bransze/ rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, rączka łączona z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrz pochodnych czynników chemicznych, rączka z podwójną funkcją pracy: z zamkiem bądź bez zamka, szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem.
IX.	KONTENER**	2 szt.
	Kontener sterylizacyjny typu BioBarier, z koszem i matą silikonową typu „jeż“