## 1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-20/23 Załącznik A1 do SWZ
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1
ZAMAWIAJĄCY BEZWZGLĘDNIE WYMAGA BY DOSTARCZONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POSIADAŁ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE:
APARAT RTG - STACJONARNY
Lp. | Wymagane parametry i właściwości funkcjonalne
1 | Fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy, kostno-płucny aparat podłogowy
2 | Certyfikaty urządzenia – CE, wyrób medyczny
KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG
3 | Kolumna z lampą mocowaną na podłodze, niezależnie do stołu
4 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. ≥150 cm
5 | Zakres pionowy ruchu lampy ≥ 145 cm
6 | Najniższe położenie ogniska od podłogi ≤ 35 cm
7 | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 90°
8 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 90°
9 | Wielofunkcyjny, panel LCD min 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji
10 | Wyświetlanie odległości SID
11 | Max SID uzyskiwane do detektora w stole ≥115 cm
12 | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego
13 | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym, stole i poza stojakiem i stołem
14 | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID
LAMPA RTG I KOLIMATOR
15 | Wielkość ogniska małego ≤ 0,6 (Zgodnie z IEC 60336)
16 | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336)
17 | Moc ogniska małego wg IEC. ≥ 27 kW
18 | Moc ogniska dużego wg IEC. ≥ 60 kW
19 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU
20 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1200 KHU
21 | Nominalne obroty anody ≥ 8500obr./ min.
22 | Miernik dawki (DAP) lub kalkulacja dawki (DAP)
23 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 45°
24 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem
25 | Kolimacja manualna i automatyczna
GENERATOR RTG
26 | Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz
27 | Moc generatora ≥ 50 kW (zgodnie z normą IEC 601)
28 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms
29 | Zakres prądowy ekspozycji min. 20 – 600mA
30 | Max prąd w radiografii ≥ 600 mA
31 | Max wartość mAs ≥ 600 mAs
32 | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV
33 | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC)
34 | Ręczny dobór parametrów ekspozycji
35 | Programy anatomiczne
UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY
36 | Stół stacjonarny
37 | Blat pływający
38 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 56 cm
39 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 80 cm
40 | Długość blatu stołu ≥ 210 cm
41 | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm
42 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 65 cm
43 | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 25 cm
44 | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej ≥ 250 kg
45 | Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 85 MM
46 | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV) ≤ 1,2 mm Al
47 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi
48 | Układ AEC w stole
49 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu
50 | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora lub detektor nadąża za ruchem lampy przynajmniej w jednej płaszczyźnie
STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
51 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 35 cm
52 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 160 cm
53 | Układ AEC w statywie, min 3 komory
54 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
55 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al.(przy 100 kV) ≤ 1,0 mm Al.
56 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 6cm
57 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
58 | Stojak dla pacjenta do wykonywania badań kości długich
59 | Zakres wykonywania zdjęć kości długich na statywie ≥ 120 cm
DETEKTOR W STATYWIE PŁUCNYM
60 | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 42,0 cm
61 | Materiał scyntylatora – CsI.
62 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 9,0 mln
63 | Rozmiary piksela ≤ 148 µm
64 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit
65 | DQE ≥ 70 %
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY
66 | Detektor do stosowania w stole oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.)
67 | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 42,0 cm
68 | Materiał scyntylatora – CsI.
69 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 9,0 mln
70 | Rozmiary piksela ≤ 148 µm
71 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit
72 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) ≥ 150 kg
73 | DQE ≥ 70 %
74 | Detektor automatycznie ładowany w szufladzie stołu
75 | Dodatkowa ładowarka wraz z zapasowym akumulatorem do oferowanego detektora bezprzewodowego
KONSOLA TECHNIKA RTG APARATU KOSTNOPŁUCNEGO
76 | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki
77 | Monitor dotykowy min. 23”
78 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 3000
79 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 4 s
80 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 12 s
81 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych
82 | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora
83 | Oprogramowanie do automatycznego sklejania w jedno zdjęć cząstkowych kości długich
84 | Nagrywarka CD i / lub DVD
85 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS Dicom Worklist oraz awaryjna (bez podania danych)
86 | Obsługa protokołów DICOM: a) DICOM Send b) DICOM Print c) DICOM Storage Commitment d) DICOM Worklist / MPPS e) DICOM Structured Report.
87 | Funkcje obróbki obrazów, min: a) obrót obrazów b) lustrzane odbicie c) powiększenie (zoom) d) funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) e) wyświetlanie znaczników (np. R/L) f) Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych g) Zmiana wielkości czcionki adnotacji tekstowych h) Pomiary długości i kątów i) Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne j) Przypisywanie i zmiana własnych ustawień do programów anatomicznych przez technika k) Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników z możliwością eksportu pliku o statystyce badań przez USB l) Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym m) Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej n) Oprogramowanie do sklejania badań kości długich o) Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu p) Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC r) Możliwość pomiaru ROI obrazu fantomu do celów kontroli jakości s) Możliwość wysyłania sumarycznej dawki po zakończeniu badania
88 | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika
89 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej
INNE
90 | Instrukcja w języku polskim
91 | Dedykowany podest dla pacjenta do wykonywania zdjęć kości długich przy statywie
92 | Interkom
93 | Panel ochronny na detektor do wykonywania zdjęć pod obciążeniem punktowym (pacjent stojący) min 200 kg
94 | Zestaw do kalibracji monitorów diagnostycznych
95 | Zestaw do kontroli jakości obejmujący fantomy oraz miernik dawki
96 | Ochrona radiologiczna: – fartuch ołowiany szt. 3 (rozmiar S,rozmiar L, rozmiar XL, ekwiwalent ołowiu 0,5), - osłona na tarczyce szt. 1 (ekwiwalent ołowiu 0,5), - fartuch miednicowy (półfartuch S,L,XL ekwiwalent ołowiu 0,5). - zestaw do ochrony indywidualnej pacjentów dla dorosłych i dzieci(gonady, soczewki,rękawice itp.)
97 | Komputer biurowy: procesor min czterordzeniowy,32gb pamięci RAM, min 1TB dysk SSD wraz z oprogramowaniem (system operacyjny oraz pakiet biurowy), klawiatura i myszka oraz monitor 27" do opracowywania zdjęć odrzuconych itp. przez inspektora ochrony radiologicznej
STACJA OPISOWA LEKARSKA
98 | Stacja opisowa lekarska w pełni zintegrowana z systemem PACS , wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami oraz najnowszym oprogramowaniem
99 | Dedykowana karta graficzna medyczna
100 | Mysz, klawiatura komputerowa
101 | Interfejs sieciowy komputera min. 1Gb/sek
102 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnością: a) DICOM Send/Recive, b) DICOM Storage Commitment, c) DICOM Basic Print, d) DICOM Query/Retrieve.
103 | 2 diagnostyczne monitory obrazowe wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem): a) przekątna monitora ≥ 21”, b) prezentacja obrazu w pionie, c) rozdzielczość każdego monitora min. 3MP, d) jasność każdego monitora ≥ 1100 cd/m2 e) min. kontrast 700/1 Monitory stanowiące parę.
104 | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 3MP w standardzie DICOM
105 | Dodatkowy trzeci kolorowy monitor dla przeprowadzania opisów, bez konieczności instalowania dodatkowego komputera
106 | Pakiet oprogramowania do opisywania badań RTG, umożliwiający: a) prekonfigurowane layouty dla różnych widoków, b) funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, c) zmiana okna wyświetlania d) inwersja skali szarości e) powiększanie obrazu, f) pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie g) porównywanie na obu monitorach badania RTG obecnego z wcześniejszym.
107 | Menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika
108 | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching)
DODATKOWO WYKONAWCA ZAPEWNI W RAMACH SKŁADANEJ OFERTY I W CENIE OFERTY
109 | Podstawowy okres gwarancji/rękojmi oraz w przypadku zaoferowania również dodatkowy oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu końcowego
110 | Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. generator,kolumna lampy, oprogramowanie, stacja technika wyprodukowane przez tego samego producenta oraz cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.
111 | Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorami), nie osobne dokumenty na elementy składowe
112 | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektory cyfrowe oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami
113 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi (30 godzin / min. 6 terminów) w uzgodnionych terminach z Zamawiającym
114 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego
115 | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji zaoferowanej przez Wykonwcę.
116 | Testy akceptacyjne oraz testy specjalistyczne
117 | Integracja dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń z systemem PACS (dostarczonym również przez Wykonawcę) wraz z wymaganymi licencjami nieograniczonymi i bezterminowymi Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada drugą pracownię RTG i dostarczony system PACS po jego uruchomieniu obsługiwać musi dwie pracownie RTG
118 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
119 | Upgrade software PACS do najnowszej wersji wraz z pełną funkcjonalnością
120 | Integracja z systemem HIS/RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego - zakup niezbędnych licencji nieograniczonych i bezterminowych oraz usług konfiguracyjnych po stronie Wykonawcy.
121 | Przerwa w eksploatacji aparatu RTG łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni kalendarzowe przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę.
122 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 48 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni robocze od zgłoszenia.
123 | W okresie gwarancji wykonywanie testów specjalistycznych przez dostawcę zgodnie z harmonogramem min 1 raz w roku
124 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta (w tym na zakończenie gwarancji).
125 | Demontaż oraz zezłomowanie starego aparatu rtg i przedstawienie karty odpadu Zamawiającemu.
126 | Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji ochrony radiologicznej (testy odbiorcze i specjalistyczne, oraz wykonać inne niezbędne pomiary będące potrzebne do odbioru urządzenia) wraz z uzyskaniem pozytywnej Decyzji wydanej przez: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny – min. w 3 kopiach.
127 | Sporządzenie pełnych wytycznych instalacyjnych zakładając maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury dla zaoferowanego aparatu oraz przedstawienie ich Zamawiającemu w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.
128 | Przeszkolenie w pierwszych trzech miesiącach użytkowania aparatu RTG, tj. jeden raz w miesiącu pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów eksploatacyjnych (wykonanie w tym okresie tetów eksploatacyjnych razem z pracownikami Zamawiającego)
129 | Dane obrazowe Diagnostyczne dane obrazowe pochodzące systemu radiologicznego, zapisywane, przechowywane i udostępniane w systemie lokalnym PACS Zamawiającego. Systemy lokalne muszą umożliwiać rejestrowanie w Regionalnym rejestrze Platformy MSIM diagnostycznych badań obrazowych (metadane) w domenie regionalnej poprzez rejestrację przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: • DICOM Manifest • DICOM KOS (Key Objects Selection), pod warunkiem, że ich struktura jest zgodna z DICOM Manifest oraz że zawierają przynajmniej dane niezbędne do późniejszego wywołania żądania RAD-55 (WADO-URI) lub RAD-107 (WADO-RS) • Dokumenty zgodne z HL7 CDA, w tym dokumenty HL7 CDA z załączonymi w nagłówku XDS danymi pozwalającymi na wygenerowanie odnośnika do dokumentu w systemie PACS (pole referenceIdList, jednoznaczny identyfikator PACS). Metadane diagnostycznych badań obrazowych podlegają także obowiązkowi rejestrowania systemu centralnego P1. Pobieranie danych obrazowych z systemów PACS ma zostać zrealizowane na zasadzie połączenia typu peer- to-peer między systemem wnioskującym o pobranie danych a systemem PACS, bez pośrednictwa Platformy MSIM czy P1 w komunikacji. System PACS Zamawiającego musi zostać dostosowany w taki sposób aby realizować profil integracyjny XDS-I.b, w szczególności transakcję WADO Retrieve [RAD- 55].
Zakres integracji związany z danymi obrazowymi: 1) umożliwienie dodawania do Repozytorium regionalnego XDS dokumentu DICOM Manifest za pomocą transakcji IHE RAD-68, 2) zapewnienie obsługi w lokalnych systemach PACS interfejsu IHE RAD-55 (WADO-URI) lub IHE RAD-107 (WADO-RS); rekomendowane jest wykorzystywanie IHE RAD-107 jako nowszego i wydajniejszego rozwiązania, 3) umożliwienie dodawania zasobu HL7 FHIR Endpoint z informacją o aktualnym adresie systemu PACS wraz z informacją o typie połączenia (dicom-wado-rs/dicom-wado-uri); w przypadku obsługi przez PACS obu standardów, powinny istnieć dwa zasoby Endpoint z odpowiednimi typami, 4) zapewnienie obsługi w lokalnych systemach PACS weryfikacji dołączonego do WADO tokena SAML/OAuth2, 5) na podstawie unikalnego identyfikatora PACS zawartego w metadanych XDS dokumentu DICOM Manifest pobranie adresu bazowego lokalnego systemu PACS zapisanego w zasobie HL7 FHIR Endpoint https://hl7.org/fhir/R4/endpoint.html, 6) umożliwienie lokalnemu systemowi PACS wysłanie żądania generowania tokena OAuth2 do Platformy MSIM, 7) umożliwienie lokalnemu systemowi PACS pobranie dokumentu z zewnętrznego systemu PACS za pomocą interfejsu IHE RAD-107 (WADO-RS) oraz opcjonalnie IHE RAD-55 (WADO-URI)*; zaleca się aby istniała możliwość dołączania pobranego pliku DICOM do lokalnej dokumentacji, 8) umożliwienie lokalnej przeglądarce DICOM wysłania żądania generowania tokena OAuth2 do Platformy MSIM, 9) umożliwienie lokalnej przeglądarce DICOM pobranie dokumentu z zewnętrznego systemu PACS za pomocą interfejsu IHE RAD-107 (WADO-RS) oraz opcjonalnie IHE RAD-55 (WADO-URI)*. (*) W przypadku integracji wykorzystującej tylko WADO-RS część dokumentów DICOM z innych podmiotów udostępniających jedynie interfejs WADO-URI nie będzie dostępna z poziomu systemu lokalnego, a jedynie z przeglądarki w ramach Portalu Pracownika Medycznego.
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POWYŻEJ OPISANYCH BEZWZGLĘDNIE WYMAGANYCH WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BY WYKONAWCA ZŁOŻYŁ STOSOWNE OŚWIADCZENIE - NA WZORZE ZAŁĄCZNIKU NR 2.7 DO SWZ. OŚWIADCZENIE WG. WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 2.7 DO SWZ STANOWI PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY.