Samodzielny Publiczny Zakład Szamotuły, 10.07.2023r.

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**Odpowiedź na pytania Wykonawców**

Znak sprawy ZP-381-50/2023

Dotyczy postępowania pn. Sukcesywna dostawa materiałów do Działu Centralnej Sterylizacji w SPZOZ w Szamotułach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1 – do formularza asortymentowo - ilościowo – cenowego – załącznik nr 2b(pakiet nr 2, poz. 3)

Prosimy o dopuszczenie włókniny zgodnej z SIWZ o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 2,20 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,90kN/m przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 2 – do formularza asortymentowo - ilościowo – cenowego – załącznik nr 2c(pakiet nr 3, poz. 1,3)

Czy Zamawiający wymaga by testy do sterylizacji zarejestrowane były jako wyrób medyczny
w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 3 – do formularza asortymentowo - ilościowo – cenowego – załącznik nr 2c(pakiet nr 3, poz. 1,2)

Prosimy o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna częśd wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min, test pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 sztuk wskaźników. Wykonawca zaoferuje 2 zestawy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 4 – do formularza asortymentowo - ilościowo – cenowego – załącznik nr 2c (pakiet nr 3, poz. 3,4)

Prosimy o dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej, wskaźnik w technologii klasy 6. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, test pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 sztuk wskaźników. Wykonawca zaoferuje 10 zestawów.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 5 – do formularza asortymentowo - ilościowo – cenowego – załącznik nr 2c(pakiet nr 3, poz. 6)

Prosimy o dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzylepnego testu kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO/TS 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 6 – do formularza asortymentowo - ilościowo – cenowego – załącznik nr 2c(pakiet nr 3, poz. 8)

Czy Zamawiający wymaga testu, którego wynik odczytywany jest w czasie maksymalnie do 10 sekund?
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

………………………………

Dyrektor