## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów, umożliwiających wykonanie 20 000 badań immunochemicznych metodą nefelometryczną na analizatorze wymienionym w pkt b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora na okres 36-miesięcy, zwanych dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora immunochemicznego na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatora. b) dostosować pomieszczenie do pracy analizatora z ograniczonym dostępem światła słonecznego (roleta okienna o wymiarach 171cm x 165cm, kolor szary ), c) podłączyć analizator do LSI ( Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ) funkcjonującego w laboratorium (Centrum Marcel) i uruchomić transmisję danych, d) przeszkolić 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, e) zapewnić Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości wskazanej przez Zamawiającego : RQ9126/a firmy Randox. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Odczynniki do badań immunochemicznych: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Immunoglobulina IgA – | test | 2800
2. | Immunoglobulina IgG– | test | 2100
3. | Immunoglobulina IgM – | test | 2100
4. | Immunoglobulina IgG4 | test | 300
5. | Łańcuchy lekkie kappa w surowicy, mocz | test | 3000
6. | Łańcuchy lekkie lambda w surowicy, mocz | test | 3000
7. | Wolne łańcuchy lekkie lambda w surowicy - | test | 2000
8. | Wolne łańcuchy lekkie kappa w surowicy - | test | 2000
9. | Beta – 2 -mikroglobulina - | test | 1600
10. | Wolny łańcuch lekki kappa w moczu | test | 300
11. | Wolny łańcuch lekki lambda w moczu | test | 300
12. | Albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym | test | 250
13. | Immunoglubulina IgG w płynie mózgowo- rdzeniowym | test | 150
14. | Białko dopełniacza c1 (c1-inhibitor ) | test | 100
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria potrzebne do wykonania 20 000 badań | Jednostka miary |  | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | N Protein SL
2. | N Protein Standard PY (human)
3. | N/T Protein Control PY (human)
4. | N/T Protein Control SL, Level M
5. | N/T Protein Control SL, Level L
6. | N/T Protein Control SL, Level H
7. | N/T Protein Control LC
8. | N Predilution Wells
9. | N Diluent (for sample predilution)
10. | Neodisher GK
11. | N Supplementary Reagent L
12. | N Supplementary Reagent/Precipitation
13. | Cleaner SCS
14. | N Reaction buffer
15. | Evaporation cups
16. | N Cuvette Segments
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator (1szt.) | 36
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne analizatora objętego przedmiotem zamówienia :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe analizatora |  |  | 6: Wartość wymagana; 7: Wartość wymagana Wypełnia Wykonawca; 9: Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 |  |  | 7: 3; 9: 4
1. | Analizator do oznaczania białek specyficznych metodą nefelometryczną – fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2021 – wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut)
2. | Wymagania analizatora: - pełna automatyzacja oznaczeń z możliwością automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości metody, - metoda oznaczania – nefelometria, - wielopunktowa kalibracja testów, - kuwety jednorazowego użytku, - identyfikacja odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego przy użyciu kodu kreskowego, - możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych; - wydajność aparatu : minimum 70 testów/h, - minimum 45 próbek wstawianych jednocześnie do analizatora, - możliwość wykonywania oznaczeń w różnych płynach ustrojowych : surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi
3. | Wszystkie odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi
4. | Wszystkie badania z wyznaczonymi przez producenta zakresami referencyjnymi dla dorosłych – dla każdego z testów wymienionego w załączniku do zadania. Potwierdzenie na podstawie kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych
5. | Dla parametrów: IgA, IgG, IgM w surowicy wyznaczone zakresy referencyjne dla dzieci. Potwierdzenie na podstawie kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych
6. | Oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy oraz w moczu przy użyciu przeciwciał poliklonalnych rekomendowanych przez Polską Grupę Szpiczakową. Potwierdzenie na podstawie kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych
7. | Wymagany materiał kontrolny – minimum dwa poziomy. Potwierdzenie na podstawie kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych
8. | Wszystkie odczynniki od tego samego producenta. Zamawiający dopuszcza odczynniki do oznaczania wolnych łańcuchów kappa i lambda od innego producenta.
9. | Kalibratory i kontrole w ilości zapewniającej kontrolę oznaczeń przez cały okres trwania umowy: kalibracja na serię odczynnika , kontrola 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach
10. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych lub akcesoriów zużywalnych niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy (dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników i akcesoriów przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań)
11. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Zamawiającego "CENTRUM” firmy Marcel w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
12. | Przez cały okres związania umową Wykonawca zapewnia pełną integrację analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym Zamawiającego Aktualnie funkcjonujący system u Zamawiającego to Centrum firmy Marcel. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca.
13. | Instalacja i uruchomienie testów wraz ze szkoleniem na miejscu u Użytkownika w ramach umowy z następujących zakresów: - obsługi i konserwacji analizatora, - procedury wszystkich badań, kalibracji (jeśli wymagane), kontroli, - interpretacja wyników badań. Wydanie imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego
14. | W przypadku awarii analizatora przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – od poniedziałku do piątku.
15. | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wskazanej przez Zamawiającego : Randox Riqas RQ9126/a przez cały czas trwania umowy wraz z certyfikatami
16. | W ramach umowy Wykonawca zorganizuje jedno szkolenie w ciągu roku kalendarzowego z zakresu umowy (diagnostyka białek specyficznych). Termin i program szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego
17. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku, maksymalnie 48 godzin w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek C – II piętro) do godziny 14.00
18. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych, potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów
19. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z analizatorem w wersji drukowanej w języku polskim: - paszportu technicznego, - deklaracji zgodności CE, - specyfikacji technicznej, - instrukcji obsługi, - zaleceń producenta sprzętu odnośnie konserwacji, - zaleceń producenta sprzętu odnośnie utylizacji odpadów, - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - ulotek metodycznych (dla odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz zakresy referencyjne) - ulotek informacyjnych/ kart katalogowych/ kart technicznych/ folderów
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  | 8: Stawka VAT (%); 9: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  | 8: 4; 9: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
| Razem netto: | 0 |  | 7: 0; 8: Razem Brutto:; 9: 0