Załącznik nr 4b do SWZ

Zadanie nr 2: EKG wraz z wyposażeniem i integracją z systemami HIS – 3 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie zwane dalej Rozwiązaniem obejmuje: - zakup wraz dostarczeniem, instalacją, konfiguracją oraz integracją z systemami ŚCO 3 aparatów EKG, - podłączenie i integracja istniejącego EKG z systemami ŚCO, - oprogramowanie i wymagane licencje do funkcjonowania Rozwiązania, - wdrożenie rozwiązania, - szkolenia, - serwis i gwarancje. Za wszelkie prace i koszty związane z kontaktami z dostarczycielami integrowanych systemów oraz zdobycie i zakup wymaganych licencji i oprogramowania odpowiada Wykonawca. | Tak |  |
| 2 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 5 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak Podać |  |
| 6 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 7 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 8 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 9 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 21 dni roboczych | Tak |  |
| 10 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 11 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 12 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu technicznego do wykonywania przeglądów po okresie gwarancji z wystawieniem Certyfikatu uprawniającego do wykonywania przeglądów dla min 4 osób | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 19 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 20 | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego akumulatora. | Tak |  |
| 21 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 22 | Protokoły, odczynniki oraz wsparcie techniczne dostarczane przez producenta sprzętu. | Tak |  |
| 23 | Aparat EKG - ilość 3 sztuki | Tak Podać model |  |
| 24 | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. | Tak |  |
| 25 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| 26 | Tryby pracy: -automatyczny, -ręczny. | Tak |  |
| 27 | Przewodowa akwizycja sygnału EKG | Tak |  |
| 28 | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 29 | Automatyczna interpretacja wyników badań | Tak |  |
| 30 | Analiza interpretacji krzywej EKG z podaniem kryterium analizy w tym QTcF, QTcB | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD. | Tak |  |
| 32 | Przekątna ekranu: minimum 8,9". | Tak |  |
| 33 | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. | Tak |  |
| 34 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | Tak |  |
| 35 | Drukarka termiczna, wbudowana w aparat. | Tak |  |
| 36 | Wydruk ostatnich 10 sekund zapisu EKG. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Możliwość automatycznego wyboru, wyświetlania i wydruku najlepszego pod względem diagnostycznym 10 sekundowego odcinka z bufora ciągłego zapisu EKG. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Tryb ręczny | Tak |  |
| 39 | Jednoczasowy wydruk 12, 8 lub 6 ,3 wybranych odprowadzeni EKG | Tak |  |
| 40 | Wyświetlanie na ekranie podstawowych informacji np. godziny, załączonych filtrów (Hz) prędkości zapisu itp. | Tak |  |
| 41 | Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 300 Hz. | Tak Podać zakres w Hz |  |
| 42 | Perforowany składany papier termiczny formatu A4 o wymiarach 210x297 mm | Tak |  |
| 43 | Ryza startowa papieru termicznego w zestawie – minimum 150 kart (arkuszy). | Tak |  |
| 44 | Prędkość zapisu : minimum: 10, 25, lub 12,5, 25 mm/s. | Tak |  |
| 45 | Czułość: minimum 5, 10 mm/mV. | Tak |  |
| 46 | Rozdzielczość zapisu: minimum 8 pkt./mm. | Tak |  |
| 47 | Formaty wydruku: co najmniej z 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów min. 3 | Tak Podać jakie |  |
| 48 | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | Tak |  |
| 49 | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. | Tak |  |
| 50 | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | Tak |  |
| 51 | Wykrywanie impulsów stymulatora. | Tak |  |
| 52 | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 40 000 próbek /s / kanał. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 53 | Moduł przewodowej akwizycji sygnału EKG (kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak |  |
| 54 | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | Tak |  |
| 55 | Interfejs komunikacyjny sieci przewodowej Ethernet LAN. | Tak |  |
| 56 | Interfejs komunikacyjny sieci bezprzewodowej WLAN. | Tak |  |
| 57 | Czytnik kodów kreskowych współpracujący z oferowanym aparatem (identyfikacji pacjenta) | Tak |  |
| 58 | Aparat mobilny zainstalowany na dedykowanym wózku kolumnowym – 1 na każdy aparat | Tak |  |
| 59 | Wózek posiada możliwość blokady min. 2 kół wózka. | Tak |  |
| 60 | Każdy wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka | Tak |  |
| 61 | Każdy wózek wyposażony w wysięgnik na moduł akwizycji | Tak |  |
| 62 | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: nie większa niż 7 kg | Tak |  |
| 63 | Na wyposażeniu (na każdy aparat): - Kabale pacjenta: - Moduł przewodowej akwizycji sygnału EKG (kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - elektrody klamrowe kończynowe – 1 kpl., - elektrody przyssawkowe przedsercowe – 1 kpl., - ryza papieru termicznego formatu A4 (min. 150 kartek/arkuszy). - adaptery do elektrod listkowych, - elektrody listkowe - zestaw na 10 badań, - wysięgnik ma moduł akwizycji (kabel pacjenta) - wózek - Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 64 | Na wyposażeniu (min. 2 aparaty): Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: -10-elektrodowy (wymienny) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 -przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu wskaźnik LED jakości oklejenia pacjenta Na wyposażeniu (na każdy aparat): - Moduł przewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: 10-elektrodowy (wymienny) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 (na każdy aparat) | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 65 | Integracja Rozwiązania z systemami HIS/RIS/PACS Zamawiającego | Tak |  |
| 66 | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym HIS/RIS/PACS w zakresie - pobierania listy zleceń MWL - wysyłania wyników (C-Store) do PACS - archiwizacji wyników w systemie archiwizacji Zamawiającego | Tak |  |
| 67 | Eksport badań EKG w postaci plików PDF oraz innych formatów do HIS Zamawiającego i powiązanie tak eksportowanego pliku - z rekordem Pacjenta, - wytworzoną dokumentacją medyczną - wytworzenie wyniku w formie dokumentacji EDM - udostępnienie wyniku na eportalu pacjenta | Tak |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy o obsługę zapytań HL7 Patient Data Query | Tak |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia danych z użyciem usług LDAP lub Active Directory. | Tak |  |
| 70 | Inne wymagania DI | Tak |  |
| 71 | Informacje dotyczące dokumentacji powykonawczej. Należy wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie obszaru IT. Wymagane przez Dział Informatyki są następujące informacje: - wykaz urządzeń (serwery, stacje robocze, aparaty) oraz schematy ich połączeń fizycznych wraz z oznaczeniami: medium, protokołów, tras, gniazd, urządzeń; - wykaz serwisów/usług, aplikacji, sterowników oraz schematy ich połączeń logicznych wraz z oznaczeniami: adresacji numerycznej (IP), adresacji symbolicznej (DNS, AET), nazewnictwa komponentów sprzętowych i programowych, protokołów i interfejsów komunikacyjnych, struktur i przepływów danych; - wykaz ustawień i parametrów konfiguracyjnych urządzeń i oprogramowania; - wykaz kont, loginów, uprawnień, haseł; - procedury diagnostyki, backupu/archiwizacji, zgłoszeń serwisowych; - instrukcje dla użytkownika i administratora; - wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje; - wyniki testów akceptacyjnych/odbiorowych potwierdzających działanie urządzenia (lub urządzeń) w infrastrukturze informatycznej Szpitala. Udział pracowników Działu Informatyki w: - procedurze testowania i odbioru w zakresie działania Systemu w zintegrowanej infrastrukturze informatycznej Szpitala - szkoleniu /instruktażu stanowiskowym z obsługi urządzenia w zakresie reakcji na zdarzenia awaryjne i zabezpieczenia ciągłości pracy. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).