PARAMETRY ODCINAJĄCE (GRANICZNE)

Mikroskop fluorescencyjny odwrócony – 1 szt.

| Lp. | Parametr (wymagane warunki minimalne) | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | STATYW |  |
|  | Statyw mikroskopu odwróconego z rewolwerem na min. 6 obiektywów z gwintem min. M27 | TAK |
|  | Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. FN 23. Możliwość umieszczenia dodatkowych elementów podnoszących tubus o 25mm i 50mm np. do pracy w pozycji stojącej. | TAK |
|  | Optyka korygowana do nieskończoności o standardowej długości parafokalnej 45 mm | TAK |
|  | Okulary 10x/FN 23 – 2 szt., oba z korekcją dioptrii | TAK |
|  | Regulacja odstępu między okularami | TAK |
|  | Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu | TAK |
|  | Adapter boczny, lewy, umieszczony ergonomicznie pod tubusem, do podłączenia kamery cyfrowej z 2-pozycyjnym podziałem światła obserwacja/kamera: 100%:0% / 20%:80% | TAK |
| 2. | STOLIK MECHANICZNY |  |
|  | Stolik krzyżowy z ceramicznym pokryciem ochronnym o wymiarze min. 230x230mm, z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu preparatu w osiach X,Y, przesuw w zakresie min. 130 x 85 mm, | TAK |
|  | Uchwyt uniwersalny do szkiełek oraz naczyń Petriego | TAK |
| 3. | KONDENSOR |  |
|  | Kondensor Abbego do pracy z obiektywami 5x-100x o aperturze min. 0,4 oraz dużej odległości roboczej (min. 53mm) | TAK |
|  | Możliwość odsunięcia kondensora na ramieniu bez konieczności użycia narzędzi w celu obserwacji większych elementów np. butelek | TAK |
|  | Wyposażenie do obserwacji w jasnym polu dla wszystkich obiektywów | TAK |
|  | Pełne wyposażenie do kontrastu fazowego dla obiektywów 10x-40x z jedna uniwersalną przesłoną Ph1 | TAK |
| 4. | OŚWIETLENIE |  |
|  | Oświetlenie ledowe o mocy min. 10W ze stabilizatorem napięcia umieszczonym bezpośrednio w statywie mikroskopu żywotność min. 60000 godzin | TAK |
|  | Płynna regulacja natężenia świecenia z poziomu statywu, pokrętło do regulacji natężenia umieszczone ergonomicznie w dolnej części statywu, z funkcja zapamiętania domyślnych wartości oświetlenia niezależnie dla każdego z obiektywów | TAK |
|  | Możliwość wyboru trybu włączania manualnego oraz ECO, samoczynnie wyłączającego oświetlenie podczas dłuższych przerw w pracy | TAK |
| 5. | OBIEKTYWY |  |
|  | Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność o powiększeniu/min. aperturze/min. odległości roboczej: | TAK |
|  | 5x/0,15/11,5 mm (przy grubości dna preparatu D=1mm) Ph1 | TAK |
|  | 10x/0,25/8,5 mm (przy grubości dna preparatu D=1mm) Ph1 | TAK |
|  | LD 20x/0,35/4,9 mm (przy grubości dna preparatu D=1mm) Ph1 | TAK |
|  | LD 40x/0,55/2,5 mm (przy grubości dna preparatu D=1mm) Ph1 | TAK |
| 6. | WYPASAŻENIE DO FLUORESCENCJI |  |
|  | Wyposażenie do światła odbitego z wbudowanym w statyw standardowym gniazdem do montażu oświetlaczy fluorescencyjnych rtęciowych, halidkowych oraz typu LED. | TAK |
|  | Oświetlacz LED-owy do fluorescencji wyposażony w min. 4 diody LED o wzbudzeniach: 625nm, 565nm, 470nm, 385nm | TAK |
|  | Moduł sterujący wszystkimi diodami LED-owymi umożliwiający włącznie/wyłączanie wzbudzeń oraz niezależną regulację intensywności świecenia każdej z diód. Sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych bezpośrednio na statywie mikroskopu | TAK |
|  | Kodowany, min. 6-pozycyjny, obrotowy rewolwer na filtry fluorescencyjne | TAK |
|  | Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów | TAK |
|  | Filtr wielopasmowy współpracujący z powyższym oświetleniem, umożliwiający jednoczesną obserwację czterech sygnałów fluorescencyjnych: DAPI/GFP/Cy3/Cy5 – filtry o zakresie przepuszczania światła: 410-440, 500-530, 575-605, 660-760 (+/- 2nm) | TAK |
| 7. | WYPASAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | Antystatyczna osłona od kurzu | TAK |
|  | Kabel zasilający | TAK |
|  | Adapter mechaniczno-optyczny z optyka 0,63x do podłączenia kamery | TAK |
| 8. | KAMERA CYFROWA |  |
|  | Monochromatycza kamera cyfrowa typu CMOS ze standardowym gwintem typu C | TAK |
|  | Efektywna liczba pikseli: min. 2 miliony pikseli (min. 1920 x 1080 pikseli) | TAK |
|  | Przetwornik obrazu min. 11,2 mm × 6,3 mm, o przekątnej min. 13 mm | TAK |
|  | Wielkość piksela min.: 5,85 μm x 5,85 μm | TAK |
|  | Głębia odcieni szarości min. 8 oraz 12 bitów | TAK |
|  | System chłodzenia pasywnego | TAK |
|  | Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 0,3ms – 2s | TAK |
|  | Prędkość rejestracji min. 30 ramek na sekundę przy rozdzielczości FullHD | TAK |
|  | Funkcja wzmocnienia prądowego min. 1x - 16x | TAK |
|  | Wbudowane złącze USB 3.0, HDMI, Ethernet | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o adapter do pracy w sieci bezprzewodowej WiFi | TAK |
| 9. | OPROGRMOWANIE |  |
|  | Pakiet oprogramowania do analizy obrazów pracujący w trybie 64-bitowym umożliwiające sterowanie funkcjami kamery pochodzące od producenta mikroskopu | TAK |
|  | Możliwość wyskalowania powiększeń i pomiarów w skali rzeczywistej | TAK |
|  | Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania | TAK |
|  | Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach | TAK |
|  | Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa | TAK |
|  | Funkcje pomiarowe: zliczanie obiektów, pomiar długości, obwodu, pola powierzchni | TAK |
|  | Możliwość zapisania opisu wraz ze zdjęciem w postaci jednego pliku cyfrowego, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku | TAK |
|  | Funkcja umożliwiająca skłądanie obrazów w jeden obraz mapowy przy przesuwie stolika w osiach x,y - Live Panorama | TAK |
|  | Funkcja umożliwiająca skłądanie obrazów z różnych płaszczyzn ostrości w jeden ostry obraz wynikowy - Extended Focus | TAK |
|  | Możliwość nakładania obrazów fluorescencyjnych w jeden plik wynikowy (do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów) | TAK |

Opis kryteriów oceny, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium i jego znaczeniem:

- Cena - 80%

- Termin dostawy - 20%

- W kryterium „Cena”- 80% (C)

Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

gdzie:

C - liczba punktów oferty badanej

C min.- najniższa cena (brutto) oferty spośród ofert nieodrzuconych,

C bad. - cena (brutto) oferty badanej

80- waga kryterium

- W kryterium „Termin dostawy”- 20% (T)

Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana

w następujący sposób:

30 dni - 0 punktów,

25-29 dni - 5 punktów,

24-20 dni – 10 punktów,

19-15 dni – 15 punktów,

Poniżej 15 dni – 20 punktów

20- waga kryterium

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych 
w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C+T

gdzie:

C-  liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

T-  liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Termin dostawy”