ZP-381-50/2023

Załącznik nr 2b

**Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy**

**Pakiet Nr 2** - papier sterylizacyjny i włóknina sterylizacyjna

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto  poz.4 x poz.5 | Wartość brutto  poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Papier krepowany zielony o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowany biały o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina niebieska o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | Papier typu wzmocnionego lub włóknina wzmocniona o gramaturze min. 75 do 78 g/m2 z warstwą absorpcyjną - do użytku jako zewnętrzna i/lub wewnętrzne opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów, np. ortopedycznych, materiał zgodny z normą EN ISO 11607-1 , EN 868-2 oraz spełniający wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD93/42/EEC (klasa 1) i posiadający znak CE- kolor dowolny (nie biały) o wym. 100 cm x 100 cm | arkusz | 2000 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  | x |

Wymagania do pakietu II:

**I. oferowany papier sterylizacyjny musi spełniać następujące wymagania:**

1. gramatura nominalna papieru minimum 60g/m2,

2. 100% włókno celulozowe,

3. posiadać wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8kN/m ,w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m , zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, siarczanów nie więcej niż 0,02% (Papier sterylizacyjny krepowany zielony wytworzony według normy EN ISO 13485.Ogólna jasność fluoroscencji jak również zawartość chlorków i siarczanów oznaczonych metodą ekstrakcji na gorąco, kolor i ph są zgodne z odpowiednią normą serii EN 868:2017) – z późń. zm.

4. porowatość odpowiednia do przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza,

5. zapewniać wysoką barierę bakteriologiczną oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym (wymagany deklarowany przez

producenta okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 60 dni),

6. zgodność z normą PN EN 868-2,

7. dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia na terenie Polski,

8. papier sterylizacyjny dostarczony w oryginalnych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy.

**II. Oferowana włóknina sterylizacyjna musi spełniać następujące wymagania:**

1. gramatura nominalna włókniny minimum 57g/m2,
2. celuloza + włókna syntetyczne,
3. posiadać wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,25kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,05 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m , zawartość chlorków nie więcej niż 0,015% , siarczanów nie więcej niż 0,015% (Włóknina niebieska ostała według normy EN ISO 13485),
4. ogólna jasność fluoroscencji jak również zawartość chlorków i siarczanów oznaczonych metodą ekstrakcji na gorąco, kolor i ph są zgodne ze z odpowiednią normą serii EN 868:2017.) z późn. zm.,
5. porowatość odpowiednia do przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza,
6. zapewniać wysoką barierę bakteriologiczną oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym (wymagany deklarowany przez producenta okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 60 dni),
7. zgodność z normą PN EN 868-2,
8. dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia na terenie Polski,
9. włóknina sterylizacyjna dostarczona w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświadczam, że nie posiadam powiązań, w tym osobowych i kapitałowych z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią projektu umowy będącej załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego oraz z warunkami zapytania ofertowego i je akceptuje. Oświadczam, że oferowane artykuły poz. 1-4 niniejszego formularza spełniają wyżej określone wymagania. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r. poz. 835). | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu