| Część Nr 2 | Sprawa Nr 62/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV- 33190000-8 | Załącznik Nr 2/2 do SWZ |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wagomieszarka do pobieranej krwi z przesyłem danych |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. - Zapewnia automatyczną kalibrację i program kontroli prawidłowości ważenia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku gdy wskazanie wagi różni się o +/- 1% od wartości wymaganej wagomieszarka nie pozwala na kontynuowanie pracy. - Zapewnia automatyczne tarowanie przed pobraniem krwi. - Wyświetla komunikaty w języku polskim. - Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący: aktualną objętość pobranej krwi, aktualny czas trwania donacji i całkowity czas po jej zakończeniu oraz datę i godzinę. - Umożliwia programowanie objętości krwi przed pobraniem. - Zapewnia ciągłe monitorowanie oraz wyświetlanie aktualnie pobranej objętości krwi oraz aktualnego czasu trwania donacji. - Częstotliwość mieszania (nie mniejsza niż 10 cykli na minutę do minimum 30 cykli na minutę) i głęboki kąt wychylenia szalki w celu dokładnego mieszania z antykoagulantem. Cykl mieszania musi rozpoczynać się po napłynięciu ok. 10 ml krwi do pojemnika. Urządzenie musi zapewniać ważenie z dokładnością nie mniejszą niż 3 gramy. Czas przerwy w cyklu mieszania nie może przekraczać 2 sekund. Krew musi być mieszana w każdej fazie donacji, zarówno w trakcie kiedy napływa do pojemnika, jak też po automatycznym zamknięciu zacisku w czasie pobierania próbek po donacji. Ruch szalki prostopadle do zacisku. - Wyposażona w alarm akustyczny i wizualny w przypadku: nieprawidłowego przepływu krwi (możliwość programowania poziomów alarmowych przepływu krwi od 10 do 60 ml/min.), przedłużonego czasu poboru (możliwość programowania czasu) oraz braku drenu w zacisku. - Sygnalizuje alarmem dźwiękowym i wizualnym zakończenie donacji. - Wyposażona w automatyczny zawór zamykający dopływ krwi do pojemnika kolekcyjnego po pobraniu żądanej objętości krwi, o budowie uniemożliwiającej wyjęcie drenu kolekcyjnego z zaworu podczas donacji. Zawór musi być umieszczony centralnie aby umożliwiać wykorzystanie wagomieszarki z obu stron. - Przystosowanie do wszystkich dostępnych na rynku zestawów pojemników do pobierania krwi. - Wagomieszarka wyposażona w czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128 oraz walizkę transportową jednocześnie służącą jako stolik pod wagomieszarkę - Zapewnia zabezpieczenie w programie określonej kolejności czytania kodów dla dawcy, użytkownika pojemnika, probówek wyróżnionych flagami (min. 5 probówek), blokada przejścia do następnego kroku w procesie poboru krwi w przypadku gdy nastąpi zaczytanie nieprawidłowego kodu lub nieprawidłowej kolejności. - Umożliwia porównanie zaczytanych kodów donacji z pojemnika i z probówek oraz zabezpieczenie przez pobraniem próbek krwi w probówki oklejone niewłaściwymi kodami. - Zasilanie akumulatorowe i sieciowe (wydajny system zasilania bateryjnego, minimum 8 godz. pracy na jednym komplecie akumulatorów w trybie bez transmisji danych i co najmniej 3 godziny w trybie z transmisją danych. - Urządzenie wyposażone w zgrzewarkę ręczną: - rozkładanie głowicy zgrzewającej do czyszczenia bez użycia narzędzi, - zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania krwi bez konieczności regulacji urządzenia, - czas zgrzewania do 3s, - zgrzewy z perforacją umożliwiającą separację bez użycia ostrych narzędzi, - automatyczne inicjowanie procesu zgrzewania drenów po umieszczeniu drenu w głowicy i zaciśnięciu głowicy, - co najmniej wizualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelności. - Panel sterujący umocowany na wysokości umożliwiającej obsługę urządzenia w pozycji pionowej bez konieczności pochylania się nad wagomieszarką. - Wyświetlacz skierowany w kierunku dawcy informujący go o stopniu zaawansowania donacji i o spadku przepływu lub inne rozwiązania informujące o spadku przepływu i stopniu zaawansowania donacji – mobilizujące dawcę do pracy ręką. - Oprogramowanie zarządzające pracą wagomieszarki umożliwiające transfer danych bezpośrednio z wagomieszarki do systemu komputerowego Zamawiającego Bank Krwi a w przypadku zmiany systemu podłączenie urządzenia do nowego systemu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji oraz za pośrednictwem komputera przenośnego (laptop) z przekątną ekranu min. 15”, z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym minimum WIN 10 professional lub równoważnym. Za parametry równoważności określa się pełną zgodność z Active Directory oraz możliwość instalacji oprogramowania dedykowanego dla systemów operacyjnych rodziny Microsoft. Minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 120 GB HDD/SSD. Procesor nie gorszy niż Intel Core i7 10th gen lub równoważny. Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark. Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n/Ac, Moduł Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps. Do komputera musi być dołączony dokument poświadczający oryginalność systemu operacyjnego. Komputer przenośny fabrycznie nowy Wykonawca dostarczy z wagomieszarką. - Pamięć nie mniej niż 100 pobrań, obejmująca, co najmniej: - numer donacji z pojemnika, - datę donacji, - czas trwania donacji, - godzinę zakończenia donacji, - identyfikację operatora, - serię zestawu do pobrania krwi, - numer donacji z minimum 5 probówek, - objętość krwi pobranej, - numer identyfikacyjny wagomieszarki. - Zapewnia transmisję wyżej wymienionych danych dotyczących przebiegu donacji za pośrednictwem łącza radiowego pomiędzy wagomieszarką a systemem Bank Krwi lub nowym systemem, a także z dostarczonym przez Wykonawcę komputerem przenośnym (oferta obejmuje wszelkie niezbędne do tego celu elementy z ewentualnym oprogramowaniem). Koszty podłączenia transmisji do systemu komputerowego Bank Krwi lub nowego systemu użytkowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. - Kompatybilność formatu danych z oprogramowaniem Bank Krwi lub oprogramowaniem nowego systemu potwierdzona referencjami (oferta obejmuje zapewnienie transmisji danych do systemu). - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Odbiorcę urządzenia. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(znak graficzny podpisu)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-049 Lublin | 261-183-266 | 1 |