Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 08.08.2023 r.

SPS – V. 262.56.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i materiałów szewnych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. (Nr sprawy SPSSZ/45/D/23).

1. Dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści w pak. 6 w poz.1- 3 siatki do naprawy przepuklin, rozmiary zgodnie z SWZ:

•	gramatura siatki 50g/m2

•	grubość siatki 0,41 mm

•	wielkość porów 1x1,25 mm

•	grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

2.  Dotyczy pakietu nr 7

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 44 dopuści możliwość zaoferowania proszku hemostatycznego o gramaturze 3 g z aplikatorem długości  10 cm?

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania proszku hemostatycznego 3 g z aplikatorem laparoskopowym o dlugości 38 cm znajdujacym się w opakowaniu  zbiorczym i czy w tej sytuacji Zamawiająy dopuści możliwość przeliczenie ilość           opakować tj. 115 sztuk proszku hemostatycznego 3 g z aplikatorem 10 cm ( w pozycji 44) i 10 sztuk proszku hemostatycznego z aplikatorem 38 cm ( w pozycji 45)?

- W przypadku pozytywnych odpowiedzi prosimy o wydzielnie poz. 44 oraz 45 do               odrębnego zadania.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

3.  Dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 3 dopuści siatkę o wymiarach 30,5 x 30,5 cm ?               Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

4. Paragraf 6 ust. 1 umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na wszystkich dokumentach znajdował się numer zamówienia?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

5. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści Lekka siatka nieresorbowalna 60-85 g/m2 makroporowata, z             przędzy polipropylenowej monofilamentowej wytwarzana techniką dziewiarską, kolor               przędzy transparentny i niebieski (linia orientująca) o grubości nitki 0,16mm, grubość siatki 0,65 +/- 15 mm, z powierzchnią oczek ok. 6 mm2, stopień porowatości 70%, siła zrywająca w  kierunku poprzecznym min. 100 N, w kierunku wzdłużnym min. 150 N. Do operacji                otwartych i laparoskopowych. Rozmiary, odpowiednio do pozycji 1, 2 i 3: 10x16 cm, 15x15cm i 30x30 cm.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

6. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści Ultralekka siatka polipropylenowa monofilamentowa transparentna, do zaopatrywania wszystkich typów przepuklin ze średnicą wrót nawet powyżej 10 cm, masa powierzchniowa siatki 37+/- 5 g/m2, grubość siatki 0,36 mm, grubość nitki 0,1 mm, powierzchnia porów 3 mm2, porowatość na poziomie 75%, siła zrywająca na poziomie min. 120 N. Do technik otwartych i laparoskopowych, rozmiary zgodne z OPZ.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

7. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści Ultralekka siatka polipropylenowa monofilamentowa transparentna, do zaopatrywania wszystkich typów przepuklin ze średnicą wrót nawet powyżej 10 cm, gramatura ok. 44g/m2 g/m2, grubość siatki 0,36 mm, grubość nitki 0,1 mm, powierzchnia porów 3 mm2, porowatość na poziomie 75%, siła zrywająca na poziomie min. 120 N. Do technik otwartych i laparoskopowych, rozmiary zgodne z OPZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.