## Arkusz1
POZYCJA 3 - Aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE
1. | Mieszczący się w zakresie 5 - 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
2. | możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG | TAK
3. | Głowica typu GU-5 | TAK
4. | tryb manualny | TAK
5. | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK
6. | baza wbudowanych programów zabiegowych min 156 | TAK
7. | baza programów użytkownika min 50 (dla każdego aplikatora) | TAK
8. | programy ulubione | TAK
9. | możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK
10. | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK
11. | możliwość wykonywania terapii LIPUS | TAK
12. | statystyki przeprowadzanych zabiegów | TAK
13. | emisja ciągła/ impulsowa | TAK
14. | kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) | TAK
15. | Mozliwośc podłączenia głowic : typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz | TAK
16. | maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 | TAK
17. | częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG 1 kHz LIPUS | TAK
18. | regulowane wypełnienie w trybie impulsowym | TAK
19. | wymiary aparatu - podać | TAK | podać
20. | masa aparatu max. 3 kg | TAK
21. | typ akumulatora (opcja) Li-lon | TAK
22. | pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh | TAK
23. | zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | TAK
24 | DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | TAK